离心机 规格说明书

| 规格说明书 |  |
| --- | --- |
| 一、 | 名称：离心机 |
| 二、 | 用途：用于教学部 |
| 三、 | 一般规格和要求： |
| 3.1 | 设备先进、材质好、结构合理、加工精密 |
| 3.2 | 设备运行平稳、可靠 |
| 3.3 | 便于管理、操作、维护和维修 |
| 四 | 主要技术和性能规格要求 |
| 4.1 | 最高转速范围⩾5000r/min |
| 4.2 | 转速偏差±10rpm |
| 4.3 | 最大容量12*5ml |
| 4.4 | 转速精度±10r/min |
| 4.5 | 定时范围1~99min59s |
| 4.6 | 噪声≤65dB（A) |
| 4.7 | 电源AC 220V 50HZ 15A |
| 4.8 | 配水平转子带全套适配器 |
| 4.9 | 配酶标板转子 |
| 五 | 安装与调试 |
| 5.1 | 中标厂商负责场地规划、搬运、安装、调试、包括设备到货至安装期间的搬运和保险；保险需包括人员及设备的全额保险 |
| 5.2 | 如现场条件无法安装，中标厂商负责调整设备以满足现场条件 |
| 5.3 | 安装完成需提交安装报告书与质量报告书 |
| 5.4 | 本规格书经厂商填报后，为合约一部分，验收时依本规格书逐项比对 |
| 5.5 | 安装完成经检点各项配件：功能及实际使用测试各项软件一个月无异常，且完整提供各项文件经审查通过，为验收完成。 |
| 5.6 | 维修软件须免费提供至设备报废 |
| 5.7 | 厂商需负责清理安装所产生的废弃物 |
| 5.8 | 厂商需负责安装现场整洁；若有损坏需负责恢复原状 |
| 六 | 设备证照及厂商资质 |
| 6.1 | 医疗器械“三证”齐全 |
| 6.2 | 代理商需为本地二级以上代理，并提供设备生产厂商半年期以上授权书 |
| 6.3 | 依国家法规规定提供强检及计量证书：负责设备首次计量、质控等安装后检测，并取得相关证照 |
| 七 | 保修条款 |
| 7.1 | 自设备验收完成之日起，2年全责免费保修，零配件免费；保修期内并依原厂规定执行定期保养与校正，中标厂商提供保养工具及设备。24小时不能排除故障要求提供备品服务，备品满足同样要求 |