技术规格及要求

| 招标要求 条 目 号 | 招 标 规 格 |
| --- | --- |
| 一、 | 名称：双能X射线骨密度仪 |
| 二、 | 用途：用于人体骨矿含量测定及分析的临床科研工作，并用于骨质疏松的临床诊断、治疗效果观察、以及骨折危险性的预测研究。 |
| 三、 | 主要技术要求 |
| 3.1 | K缘过滤，同时产生高低双能X线 |
| 3.2 | X线扫描线束：窄角扇形且扇形开角≤4.5° |
| 3.3 | 光子计数探测器 |
| 3.4 | 扫描床最大病人承重：≥155kg |
| 3.5 | 标准扫描时间，腰椎：≤30秒钟，股骨：≤30秒钟 |
| 3.6 | 一次定位，自动完成腰椎、双侧股骨扫描检测功能 |
| 3.7 | 具备LSC最小有意义变化值辅助计算工具 |
| 3.8 | 具备中国人数据库 |
| 3.9 | 脊柱/股骨扫描放射剂量：≤37μGy |
| 四、 | 主要技术参数 |
| 4.1 | X线源 |
| 4.1.1 | K缘过滤，同时产生高低双能X线 |
| 4.1.2 | X线扫描线束：窄角扇形且扇形开角≤4.5° |
| 4.1.3 | 采集成像方式：连续扫描式 |
| 4.1.4 | 自动智能扫描 |
| 4.1.4.1 | 无需预扫描, 配置激光定位系统 |
| 4.1.4.2 | 具备根据骨骼结构，适形扫描，自动调整扫描宽度功能 |
| 4.2 | 探测器系统 |
| 4.2.1 | 光子计数探测器，探测器材质LYSO |
| 4.2.3 | 探测器通道数量：≥16个 |
| 4.3 | 扫描 |
| 4.3.1 | 扫描床，长度：≥200cm；宽度：≥105cm |
| 4.3.2 | 最大有效扫描视野,长度*宽度：≥130cm * 59cm |
| 4.3.3 | 标准扫描时间，腰椎：≤30秒钟，股骨：≤30秒钟 |
| 4.3.4 | 精确激光定位灯 |
| 4.3.5 | 全配套扫描定位器（包括腰椎、髋关节等） |
| 4.3.6 | 全配套扫描定位器（包括腰椎、髋关节等） |
| 4.3.7 | 扫描的精度(重复性误差)：≤1.0% |
| 4.3.8 | 多视角影像重建技术 |
| 4.3.9 | 提供高清晰度骨骼影像 |
| 4.3.10 | 具备摆位及分析异常提醒功能，在扫描之后，系统能够自动检测脊柱、髋关节、前臂等部位是否存在摆位异常或是分析异常，并能给出提示和纠正建议（提供软件界面截图或报告）。 |
| 4.4 | 扫描部位及临床应用功能 |
| 4.4.1 | 正位腰椎扫描、评估 |
| 4.4.2 | 单侧股骨扫描、评估 |
| 4.4.3 | 双侧股骨自动扫描、评估 |
| 4.4.3.1 | 一次定位，自动扫描完成，同屏显示双侧髋关节影像 |
| 4.4.3.2 | 自动提供双侧股骨平均骨密度值以及差异分析功能并提供检测联合结果 |
| 4.4.4 | 前臂测量和分析 |
| 4.4.5 | 人工髋关节置换后的自动扫描、评估 |
| 4.4.5.1 | 增强型骨科专用软件（髋关节），用于人工髋关节置换术后假体周围骨量测量及变化评估 |
| 4.4.5.2 | 人工髋关节周围划分的评估区个数：≥19个 |
| 4.4.6 | 一次定位，自动完成腰椎、双侧股骨扫描检测功能 |
| 4.4.7 | 骨折风险评估软件 |
| 4.4.8 | 计算机自动辅助诊断分析软件 |
| 4.4.9 | 具备流程管理工具，提供患者数据检索功能，可按照BMD、BMC、T值、Z值等字段进行数据筛选并导出报表。可将患者数据导出txt文档或者excel文件。 |
| 4.4.1 | 具备LSC最小有意义变化值辅助计算工具 |
| 4.5 | 临床应用软件包 |
| 4.5.1 | 运行环境：预装中文WINDOWS操作系统 |
| 4.5.2 | 骨密度仪中文操作软件及骨密度结果中文影像数据检测报告（非第三方汉化） |
| 4.5.3 | 骨密度计算软件包 |
| 4.5.4 | NHANES III参照数据库 |
| 4.5.5 | 中国大陆人数据库：数据库由国内权威机构建立，全国多点采集 |
| 4.5.6 | 智能自动确定骨边缘软件 |
| 4.5.7 | 与前一次扫描结果对比分析 |
| 4.5.8 | 异常骨密度区域或金属自动排除软件 |
| 4.5.9 | 屏幕上扫描部位调整（可以通过软件，在屏幕上对扫描部位做精细调整，保证测量的精确性） |
| 4.5.1 | 体重/种族差异校正软件 |
| 4.5.11 | T值和Z值分析软件 |
| 4.5.12 | 检测质量控制系统（含质量检测程序，QA态势分析） |
| 4.5.13 | 检测结果趋势分析功能 |
| 4.5.14 | 多部位集成报告软件-多部位集成报告系统，将所有检测结果打印在一张报告上进行联合评估 |
| 4.5.15 | 自动化报告编辑书写软件 |
| 4.5.16 | DICOM 协议接口（存储、传输、检索/查询、Worklist、打印） |
| 4.5.17 | HL7协议接口 |
| 4.6 | 放射剂量 |
| 4.6.1 | 脊柱/股骨扫描放射剂量：≤37μGy |
| 4.6.2 | 操作者散射剂量：距扫描床1米处外溢剂量≤6μSv/Hr |
| 4.7 | 计算机系统 |
| 4.7.1 | 主控计算机 |
| 4.7.1.1 | CPU类型：Intel |
| 4.7.1.2 | 内存：≥16GB |
| 4.7.1.3 | 硬盘：≥1TB |
| 4.7.1.4 | DVD光驱 |
| 4.7.2 | 显示器：≥23英寸液晶显示器 |
| 4.7.3 | 彩色打印机 |
| 4.8 | 校准系统 |
| 4.8.1 | 自动质控测试程序 |
| 4.8.2 | 自动质控趋势分析 |
| 4.8.3 | 质控模块（含大、中、小三种骨密度校准，适合不同人群） |
| 五 | 安装与调试 |
| 5.1 | 中标厂商负责场地规划、搬运、安装、调试，包括设备到货至安装期间之搬运及保险；保险需包括人员、场地设施、安装转移工具设备以及标的设备全额保险 |
| 5.2 | 如现场条件无法安装，中标厂商负责调整设备以满足现场条件 |
| 5.3 | 安装完成需提交安装报告书与质量报告书； |
| 5.4 | 本规格书经厂商填报后，为合约之一部分，验收时依本规格书逐项比对； |
| 5.5 | 安装完成经点检各项配件、功能及实际使用测试各项软件一个月无异常，且按我院要求，提供完整验收文件，经审查通过为验收完成； |
| 5.6 | 我院认定保修日期为验收完成后1个自然月后起计； |
| 5.7 | 如设备维修需厂商提供专用维修服务软件，此软件须免费提供至设备报废； |
| 5.8 | 厂商需负责清理安装所产生的废弃物； |
| 5.9 | 厂商需负责安装现场整洁，若有损坏需负责恢复原状； |
| 六 | 设备证照及厂商资质 |
| 6.1 | “三证”齐全 |
| 6.2 | 代理商需为本地二级以上代理，并提供设备生产厂商半年期以上授权书 |
| 6.3 | 依国家法规规定提供强检及计量证书： 负责设备首次计量、质控等安装后检测，并取得相关证照。 |
| 七 | 保修条款 |
| 7.1 | 自设备验收完成之日起，至少5年全责免费保修，零配件免费;保修期内并依原厂规定执行定期保养与校正，中标厂商提供保养工具及设备。24小时不能排除故障要求提供备品服务，备品满足同样要求。 |
| 7.2 | 装机完成后，设备厂商需提供所有可能造成技术壁垒的信息，包括但不限于密码、USB-key、电子锁具等，验收时我院工程师需可对所有后台信息完全可掌握。 |
| 7.3 | 保修期内已购软件免费升级 |
| 7.4 | 提供新增软、硬件购置折扣计价方式 |
| 7.5 | 提供全部零件编号及价格，零件保证供应10年以上；否则依本院设备残值回收 |
| 7.6 | 国外零件取得速度保证3日内，维修期间提供备机 |
| 八 | 人员训练 |
| 8.1 | 设备到货装机完成后，厂商需配合我院仪器处安排，不限次免费指导使用科室所有使用人员进行实际操作训练，直至完全熟练掌握操作流程及日常保养流程 |
| 8.2 | 提供原厂完整课程维修技术训练1-2名(含学费)，最终培训要求，使我院仪器处工程师可独立、完整掌握本机设备的原理、调试、维修及所有维护保养工作。 |
| 8.3 | 原厂维修技术训练费用分摊：课程学费、住宿地点与训练地点间之交通由得标厂商负责，机票费、日常生活费由本院自理 |
| 8.4 | 操作手册，2份中文或英文原版手册 |
| 8.5 | 内容需包含： 1电子控制线路图 2电子控制线路解说 3功能测试步骤与调整校正说明 4零件分布图 5保养校正作业内容 6故障原因与排除方式解说 |