技术规格及要求

| 招标要求 条 目 号 | 招 标 规 格 |
| --- | --- |
| 一、 | 名称：数字化医用Ｘ射线摄影系统 |
| 二、 | 用途：用于头颅、脊柱、四肢、胸部、腹部等全身站立位和卧位拍摄的天轨悬吊臂结构（三维运动x轴、y轴、z轴）， |
| 三、 | 主要技术要求 |
| 3.1 | 整机具备NMPA认证 |
| 3.2 | 悬吊机架可实现自动运动，可电动切换机架的立位拍摄及卧位拍摄，并可实现一键自动摆位功能。 |
| 四、 | 主要技术参数 |
| 4.1 | 高压发生器 |
| 4.1.1 | 高压发生器功率≥65kW |
| 4.1.2 | 管电压可调范围：40～150kV |
| 4.1.3 | 最小加载时间≤1ms，最大加载时间≥10s |
| 4.1.4 | 最大输出电流≥800mA |
| 4.1.5 | 最大电流时间积≥1000mAs |
| 4.1.6 | AEC自动曝光控制 |
| 4.1.7 | 发生器的操作与控制系统完全与主机集成，在主机工作站上控制曝光 |
| 4.2 | X线球管 |
| 4.2.1 | 球管最大功率≥65kW |
| 4.2.2 | 球管焦点≤0.6/1.2mm |
| 4.2.3 | 阳极热容量≥300kHU |
| 4.2.4 | 可通过LCD 显示缩光野的尺寸和源像距 |
| 4.2.5 | 可通过卷尺测量床旁拍照的距离 |
| 4.2.6 | 具备激光定位线 |
| 4.2.7 | 射线野控制模式：电动+手动（双模式） |
| 4.3 | 球管悬吊支架 |
| 4.3.1 | 吊架运动模式：电动+手动（双模式） |
| 4.3.2 | 球管架垂直运动距离≥170cm |
| 4.3.3 | 球管架沿纵轴运动距离≥190cm |
| 4.3.4 | 球管架沿横轴运动距离≥320cm |
| 4.3.5 | 球管套可沿垂直轴旋转≥-150°/+180° |
| 4.3.6 | 球管套可沿水平轴旋转≥±135° |
| 4.3.7 | 立位及卧位拍摄时，球管与平板之间均可实现平行及斜位有角度的自动对中和跟随运动 |
| 4.3.8 | 悬吊支架可根据预设位置实现自动摆位功能 |
| 4.4 | 全自动摆位 |
| 4.4.1 | 支持一键摆位功能(包括SID调整，球管高度和角度调整，探测器高度，光野大小调整，包含至少200种以上的临床摆位应用，并可通过无线遥控器一键移动到拍摄位置) |
| 4.4.2 | 支持一键实现球管打角度的斜投照摆位功能（如一键颈椎前后位、一键跟骨轴位） |
| 4.5 | 无线平板探测器 |
| 4.5.1 | 配备无线17×17英寸的移动式平板探测器 |
| 4.5.2 | 像素尺寸≤139um |
| 4.5.3 | 采集灰阶度≥16bits |
| 4.5.4 | 空间分辨率≥3.6lp/mm |
| 4.5.5 | 采集距阵≥3070×3070 |
| 4.5.6 | 平板探测器通讯模式：无线传输 |
| 4.5.7 | 无线探测器重量（含电池）≤3.9kg |
| 4.6 | 胸片架 |
| 4.6.1 | 胸片架垂直运动行程≥150cm |
| 4.6.2 | 最大SID≥320cm |
| 4.6.3 | 胸片架运动模式：电动+手动（双模式） |
| 4.6.4 | 平板探测器可在-20度/+90度翻转 |
| 4.6.5 | 平板支持在胸片架上的片盒内在线充电，直接接触式，无需插拔电缆 |
| 4.6.6 | 可隔室遥控胸片架垂直升降 |
| 4.6.7 | 自动曝光控制电离室 |
| 4.6.8 | 平板最低离地≤32cm |
| 4.6.9 | 为保证胸片架稳定性，要求胸片盒与立柱连接支点位于胸片盒后方，非侧方的设计 |
| 4.6.10 | 可拆卸滤线栅，无需工具即可轻松取出 |
| 4.7 | 球管侧近台操控系统 |
| 4.7.1 | 近台操控彩色触摸屏 |
| 4.7.2 | 操控方式：电容式触摸屏（仅当人体皮肤触及时生效） |
| 4.7.3 | 屏幕尺寸≥9.5英寸 |
| 4.7.4 | 屏幕显示可依据重力方向自动调整显示的方向 |
| 4.7.5 | 可显示患者的详细登记信息、摆位引导图、SID数值、球管组件绕水平轴旋转角度 |
| 4.7.6 | 可调整曝光参数（kV，mA，mAs等）、部位选择、体型选择、束光器滤过组合、大小焦点快速切换 |
| 4.7.7 | 滤线栅状态提示（滤线栅有无，以及与当前APR是否匹配） |
| 4.7.8 | 智能故障预判平台（可提供中文解决方案，非代码） |
| 4.8 | 摄影床 |
| 4.8.1 | 最低床面高度≤68cm |
| 4.8.2 | 床面板外形尺寸≥840mm*2300mm |
| 4.8.3 | 床面横向移动范围≥±50cm |
| 4.8.4 | 床面纵向移动范围≥±12cm |
| 4.8.5 | 平板托盘运动模式:电动+手动（双模式） |
| 4.8.6 | 平板托盘移动范围≥48cm |
| 4.8.7 | 平板支持在摄影床下的托盘内在线充电，直接接触式，无需插拔电缆 |
| 4.8.8 | 可拆卸滤线栅，无需工具即可轻松取出 |
| 4.9 | 无线远程遥控器 |
| 4.9.1 | 可遥控胸片架电动升降 |
| 4.9.2 | 可遥控限束器光野控制 |
| 4.9.3 | 供电电池类型：锂电池 |
| 4.9.4 | 待机时间≥8小时 |
| 4.9.5 | 充电形式：无线电磁感应式 |
| 4.9.6 | 控制类型：无线射频遥控，非红外式 |
| 4.10 | 系统操作台 |
| 4.10.1 | 主机工作站操作台内存≥16GB |
| 4.10.2 | 主机工作站操作台硬盘≥1TB |
| 4.10.3 | 主机工作站配备独立显卡，显卡显存≥6GB |
| 4.10.4 | 图像文件存储容量≥20000幅 |
| 4.10.5 | 采集工作站显示器尺寸≥23.8英寸 |
| 4.10.6 | 采集工作站显示器分辨率≥1920×1080 |
| 4.10.7 | 对比度≥1000：1 |
| 4.10.8 | 球管侧具备摄像头，支持实时在采集工作站上进行患者摆位观测，可显示患者摆位的视频画面 |
| 4.10.9 | 支持在采集工作站上基于摄像头采集的实时视频影像隔室调整拍片的光野范围 |
| 4.10.10 | 支持在采集工作站上实时基于摄像头采集的实时视频影像上查看AEC激活状态及拍摄部位对电离室的覆盖情况 |
| 4.10.11 | 支持实时显示与检索患者信息；支持患者拍摄摆位指示图；支持自定义患者列表显示；支持检查不同状态显示与排序；支持显示球管热容量状态百分比、平板探测器电量百分比 |
| 4.10.12 | 支持患者、检查、序列、图像四级数据库信息管理；支持按照器官进行摄影检查；支持预定义拍摄参数与后期调整 |
| 4.10.13 | 根据年龄自动匹配成人或儿童拍摄协议 |
| 4.10.14 | 支持原厂语音对讲功能以及多语音提示录播功能 |
| 4.10.15 | 支持DICOM3.0，包括：DICOM Send, DICOM Print, DICOM Storage commitment, DICOM Query/Retrieve DICOM Worklist/MPPS |
| 4.11 | 长骨拼接功能 |
| 4.11.1 | 设备整机原厂全自动长骨拼接功能（自动拍摄，自动拼接，非手动拼接) |
| 4.11.2 | 立位拼接最大拍摄范围≥144cm |
| 4.11.3 | 卧位拼接最大拍摄范围≥90cm |
| 4.11.4 | 全长脊柱拼接最大支持身高患者≥200cm |
| 4.11.5 | 立位专用拼接支架 |
| 4.11.6 | 立位拼接支架上用于辅助患者站立的扶手 |
| 4.11.7 | 扶手运动范围≥58cm |
| 4.11.8 | 立位拼接支架底座承重≥204kg |
| 4.12 | 胸片智能质控软件包 |
| 4.12.1 | 胸片AI质控功能，胸片摄影完成后，系统自动对图像进行质控，秒级输出质控报告。实时质控可以帮助避免不合格片，持续提升拍片质量。质控项≥4项（必须包括以下常见问题如：肺野是否完整、中线是否偏移、是否有非医源性异物、肩胛骨是否打开） |
| 4.12.2 | 可对整体拍片质量进行系统分析质控问题，提供回顾式质控管理工具，自动输出质控报告，便于科室管理人员更全面了解拍片质量（提供厂家出具盖章版证明文件） |
| 五 | 安装与调试 |
| 5.1 | 中标厂商负责场地规划、搬运、安装、调试，包括设备到货至安装期间之搬运及保险；保险需包括人员、场地设施、安装转移工具设备以及标的设备全额保险 |
| 5.2 | 如现场条件无法安装，中标厂商负责调整设备以满足现场条件 |
| 5.3 | 安装完成需提交安装报告书与质量报告书； |
| 5.4 | 本规格书经厂商填报后，为合约之一部分，验收时依本规格书逐项比对； |
| 5.5 | 安装完成经点检各项配件、功能及实际使用测试各项软件一个月无异常，且按我院要求，提供完整验收文件，经审查通过为验收完成； |
| 5.6 | 我院认定保修日期为验收完成后1个自然月后起计； |
| 5.7 | 如设备维修需厂商提供专用维修服务软件，此软件须免费提供至设备报废； |
| 5.8 | 厂商需负责清理安装所产生的废弃物； |
| 5.9 | 厂商需负责安装现场整洁，若有损坏需负责恢复原状； |
| 六 | 设备证照及厂商资质 |
| 6.1 | “三证”齐全 |
| 6.2 | 代理商需为本地二级以上代理，并提供设备生产厂商半年期以上授权书 |
| 6.3 | 依国家法规规定提供强检及计量证书： 负责设备首次计量、质控等安装后检测，并取得相关证照。 |
| 七 | 保修条款 |
| 7.1 | 自设备验收完成之日起，至少5年全责免费保修，零配件免费;保修期内并依原厂规定执行定期保养与校正，中标厂商提供保养工具及设备。24小时不能排除故障要求提供备品服务，备品满足同样要求。 |
| 7.2 | 装机完成后，设备厂商需提供所有可能造成技术壁垒的信息，包括但不限于密码、USB-key、电子锁具等，验收时我院工程师需可对所有后台信息完全可掌握。 |
| 7.3 | 保修期内已购软件免费升级 |
| 7.4 | 提供新增软、硬件购置折扣计价方式 |
| 7.5 | 提供全部零件编号及价格，零件保证供应10年以上；否则依本院设备残值回收 |
| 7.6 | 国外零件取得速度保证3日内，维修期间提供备机 |
| 八 | 人员训练 |
| 8.1 | 设备到货装机完成后，厂商需配合我院仪器处安排，不限次免费指导使用科室所有使用人员进行实际操作训练，直至完全熟练掌握操作流程及日常保养流程 |
| 8.2 | 提供原厂完整课程维修技术训练1-2名(含学费)，最终培训要求，使我院仪器处工程师可独立、完整掌握本机设备的原理、调试、维修及所有维护保养工作。 |
| 8.3 | 原厂维修技术训练费用分摊：课程学费、住宿地点与训练地点间之交通由得标厂商负责，机票费、日常生活费由本院自理 |
| 8.4 | 操作手册，2份中文或英文原版手册 |
| 8.5 | 内容需包含： 1电子控制线路图 2电子控制线路解说 3功能测试步骤与调整校正说明 4零件分布图 5保养校正作业内容 6故障原因与排除方式解说 |