技术规格及要求

| 招标要求 条 目 号 | 招 标 规 格 |
| --- | --- |
| 一、 | 名称：X射线计算机体层摄影设备（CT） |
| 二、 | 用途：适用于常规全身CT临床检查 |
| 三、 | 主要技术要求 |
| 3.1 | 机架与探测器 |
| 3.1.1 | 机架孔径：≥70cm |
| 3.1.2 | 机架冷却方式：风冷 |
| 3.1.3 | 探测器排数：≥64排 |
| 3.1.4 | 探测器类型：固态稀土陶瓷 |
| 3.1.5 | 探测器类型：时空探测器 |
| 3.1.6 | 探测器Z轴覆盖宽度：≥40mm |
| 3.1.7 | 每排探测器物理单元数：≥900个 |
| 3.1.6 | 探测器物理总单元数：≥57600个 |
| 3.1.7 | 探测器单元Z轴最小像素尺寸≤0.6mm |
| 3.1.8 | 探测器最高数据采样率：≥4800views/360° |
| 3.1.9 | 最薄采集层厚：0.625mm |
| 3.1.10 | 扫描架物理倾角（非数字倾角）：±30° |
| 3.1.11 | 提供内置三维激光定位系统 |
| 3.2 | X线系统 |
| 3.2.1 | 球管阳极物理热容量(非等效)：≥7.5MHU |
| 3.2.2 | 球管阳极实际散热率：≥1380KHU/min |
| 3.2.3 | 球管最小电流（非等效）≤7mA |
| 3.2.4 | 球管最小电流（非等效）≥660mA |
| 3.2.5 | 球管最小电流递增幅度：≤1mA |
| 3.2.6 | 球管最小输出管电压：≤70KV |
| 3.2.7 | 管电压调节范围内≥5档可调 |
| 3.2.8 | 高压发生器物理功率(非等效)：≥80kW |
| 3.2.9 | 球管最大焦点（IEC60336）：≤1.0mm×1.0mm |
| 3.2.10 | 球管最小焦点（IEC60336）：≤0.7mm×0.7mm |
| 3.3 | 扫描床系统 |
| 3.3.1 | 扫描床垂直升降最高高度：≥95cm |
| 3.3.2 | 扫描床垂直最低高度：≤50cm |
| 3.3.3 | 扫描床水平最大可移动范围：≥210cm |
| 3.3.4 | 扫描床最大水平移动速度≥200mm/s |
| 3.3.5 | 扫描床最大水平移动速度≤2mm/s |
| 3.3.6 | 扫描床升降最大速度：40mm/s |
| 3.3.7 | 扫描床承重：≥200kg |
| 3.3.8 | 扫描床水平移动精度：±0.25mm以内 |
| 3.4 | 扫描参数 |
| 3.4.1 | 最快扫描速度：≤0.35s/圈 |
| 3.4.2 | 单圈轴扫最大采集层数：≥128层 |
| 3.4.3 | 扫描采集视野：≥50cm |
| 3.4.4 | 最大可扫描长度：≥170cm |
| 3.4.5 | 最小螺距≤0.1 |
| 3.4.6 | 最大螺距≥2.0 |
| 3.4.7 | 单次连续螺旋扫描：≥100s |
| 3.5 | 图像质量 |
| 3.5.1 | X-Y轴空间分辨率：≥20LP/cm@MTF=0% |
| 3.5.2 | Z轴空间分辨率：≥20LP/cm@MTF=0% |
| 3.5.3 | 密度分辨率：≤2mm@0.3% |
| 3.5.4 | 具备三维锥束重建技术 |
| 3.5.5 | 最大图像重建矩阵：≥1024×1024 |
| 四 | 临床应用软件 |
| 4.1 | 具备MPR |
| 4.2 | 具备MPVR |
| 4.3 | 具备3D软件包 |
| 4.4 | 具备最大密度投影 |
| 4.5 | 具备最小密度投影 |
| 4.6 | 具备表面三维 |
| 4.7 | 具备透明技术 |
| 4.9 | 具备三维容积显示VR |
| 4.10 | 具备三维血管CTA |
| 4.11 | 具备仿真内窥镜功能 |
| 4.12 | 具备CT电影 |
| 4.13 | 造影剂智能动态跟踪：一次注射完成 |
| 4.14 | 具备肺纹理增强功能 |
| 4.15 | 具备脑组织表面积分重建 |
| 4.16 | 具备脑出血精确测量 |
| 4.17 | 具备直接二维多平面浏览器 |
| 4.18 | 具备直接三维重建功能 |
| 4.19 | 具备X射线优化滤过功能及装置 |
| 4.20 | 具备腹部多期相融合 |
| 五 | 主控台 |
| 5.1 | 具备同步并行处理功能：扫描、重建、显示、存储、打印等操作可同步进行 |
| 5.2 | 具备同步同屏显示不同方式后处理的图像 |
| 5.3 | 具备Dicom3.0激光相机接口 |
| 5.4 | 具备自动照相技术 |
| 5.5 | 具备自动语音系统及双向语音传输 |
| 5.6 | 具备Dicom3.0 网络接口 |
| 5.7 | 具备远程维修诊断系统 |
| 六 | 后处理工作站 |
| 6.1 | 符合DICOM标准的医疗设备图像提供获取、显示、存储、图像分析和处理，三维图像提取和重建、打印及传输等功能 |
| 6.2 | 具备打印及诊断报告功能，提供图文一体化的诊断报告功能，诊断报告模板可以按需定制。 |
| 6.3 | 具备体重建VR、多平面重组MPR、最大密度投影MIP、表面重建SSD、曲面重建CPR等多种重建方法，提供模拟手术刀，支持多种模式的裁剪功能 |
| 6.4 | 具备胸腹部、四肢等多部位自动化去骨 |
| 6.5 | 具备减影能自动进行配准，平扫和增强数据集可以自动获取 |
| 6.6 | 具备血管狭窄拉直分析、血管CPR图像、血管中心线调节、三维血管斑块分析及彩色编码。 |
| 七 | 头颈CTA后处理 |
| 7.1 | 自动完成颈总动脉、颈内动脉、颈外动脉、椎动脉、大脑前中后动脉等多支血管识别、提取、命名，并具备二维、三维多种显示方式；系统具备自动检测血管病变分析功能，包括血管狭窄分析、斑块分析、以及血管动脉瘤自动识别并量化分析功能；支持一站式自动胶片排版及打印。 |
| 7.2 | 具备图文一体结构化报告。支持自定义编辑修改、复制、打印等 |
| 7.3 | 具备书签存档/读取功能，及测量、标记、移动、缩放、旋转等通用型图像处理功能 |
| 八 | 冠脉CTA后处理 |
| 8.1 | 自动提取冠脉树，自动识别冠脉血管并命名。 |
| 8.2 | 提供冠脉全景球面成像及平铺成像。 |
| 8.3 | 自动测算冠脉狭窄数据。 |
| 8.4 | 提供冠脉斑块成分分析，自动计算不同成分占比并提供彩色提示。 |
| 8.5 | 自动绘制有/无斑块影响的冠脉管腔分析曲线。 |
| 8.6 | 可进行钙化积分分析，可自定义血管，分析结果包括：钙化得分、体积、平均CT值、最大CT值和最小CT值。 |
| 8.7 | CT扫描无需心电门控，即可进行钙化积分分析。 |
| 九 | CT双能后处理 |
| 9.1 | 提供虚拟平扫图成像、虚拟能量图、能谱曲线、有效原子序数图、CT直方图、基物质图等成像及量化分析。 |
| 9.2 | 支持单能图成像，单能级图像≥151能级。 |
| 9.3 | 支持多种物质成分定量分析。最高精度可提供μg级数据。 |
| 9.4 | 支持多种基物质重建，提供基物质数量≥20种。 |
| 9.5 | 提供痛风结晶检测、结石检测等功能。可以自动勾画提取结石，计算体积等数据，并进行物质成分分析。 |
| 十 | 安装与调试 |
| 10.1 | 中标厂商负责场地规划、搬运、安装、调试，包括设备到货至安装期间之搬运及保险；保险需包括人员、场地设施、安装转移工具设备以及标的设备全额保险 |
| 10.2 | 如现场条件无法安装，中标厂商负责调整设备以满足现场条件 |
| 10.3 | 安装完成需提交安装报告书与质量报告书； |
| 10.4 | 本规格书经厂商填报后，为合约之一部分，验收时依本规格书逐项比对； |
| 10.5 | 安装完成经点检各项配件、功能及实际使用测试各项软件一个月无异常，且按我院要求，提供完整验收文件，经审查通过为验收完成； |
| 10.6 | 我院认定保修日期为验收完成后1个自然月后起计； |
| 10.7 | 如设备维修需厂商提供专用维修服务软件，此软件须免费提供至设备报废； |
| 10.8 | 厂商需负责清理安装所产生的废弃物； |
| 10.9 | 厂商需负责安装现场整洁，若有损坏需负责恢复原状； |
| 十一 | 设备证照及厂商资质 |
| 11.1 | “三证”齐全 |
| 11.2 | 代理商需为本地二级以上代理，并提供设备生产厂商半年期以上授权书 |
| 11.3 | 依国家法规规定提供强检及计量证书： 负责设备首次计量、质控等安装后检测，并取得相关证照。 |
| 十二 | 保修条款 |
| 12.1 | 自设备验收完成之日起，至少5年全责免费保修，零配件免费;保修期内并依原厂规定执行定期保养与校正，中标厂商提供保养工具及设备。24小时不能排除故障要求提供备品服务，备品满足同样要求。 |
| 12.2 | 装机完成后，设备厂商需提供所有可能造成技术壁垒的信息，包括但不限于密码、USB-key、电子锁具等，验收时我院工程师需可对所有后台信息完全可掌握。 |
| 13.3 | 保修期内已购软件免费升级 |
| 14.4 | 提供新增软、硬件购置折扣计价方式 |
| 15.5 | 提供全部零件编号及价格，零件保证供应10年以上；否则依本院设备残值回收 |
| 16.6 | 国外零件取得速度保证3日内，维修期间提供备机 |
| 十三 | 人员训练 |
| 13.1 | 设备到货装机完成后，厂商需配合我院仪器处安排，不限次免费指导使用科室所有使用人员进行实际操作训练，直至完全熟练掌握操作流程及日常保养流程 |
| 13.2 | 提供原厂完整课程维修技术训练1-2名(含学费)，最终培训要求，使我院仪器处工程师可独立、完整掌握本机设备的原理、调试、维修及所有维护保养工作。 |
| 13.3 | 原厂维修技术训练费用分摊：课程学费、住宿地点与训练地点间之交通由得标厂商负责，机票费、日常生活费由本院自理 |
| 13.4 | 操作手册，2份中文或英文原版手册 |
| 13.5 | 内容需包含： 1电子控制线路图 2电子控制线路解说 3功能测试步骤与调整校正说明 4零件分布图 5保养校正作业内容 6故障原因与排除方式解说 |