技术规格及要求

| 招标要求 条 目 号 | 招 标 规 格 |
| --- | --- |
| 一、 | 名称：数字化乳腺X射线机 |
| 二、 | 用途：适用于医疗机构在固定或车载X射线监察室内对人体乳腺部位进行X射线摄影检查。 |
| 三、 | 主要技术要求 |
| 3.1 | C臂旋转范围≥±180º |
| 3.2 | C臂摆位 具有镜向角度记忆功能，可一键式摆位，快捷准确 |
| 3.3 | SID≥66cm |
| 3.4 | 球管阳极靶角：10°/16° |
| 3.5 | 平板探测器材质：非晶硅碘化铯平板探测器 |
| 3.6 | 平板探测器与乳腺机是同一品牌 |
| 3.7 | 具备乳腺AI辅助诊断工作站 |
| 四、 | 主要技术参数 |
| 4.1 | 机架 |
| 4.1.1 | C臂升降最低点≤69cm |
| 4.1.2 | C臂升降最高点≥132cm |
| 4.1.3 | C臂上下移动范围：≥65cm |
| 4.1.4 | C臂旋转范围≥±180º |
| 4.1.5 | C臂摆位具有镜向角度记忆功能，可一键式摆位，快捷准确 |
| 4.1.6 | SID≥66cm |
| 4.2 | X线发生器： |
| 4.2.1 | 功率≥5KW |
| 4.2.2 | KV最小值≤20KV |
| 4.2.3 | KV最大值≥50KV |
| 4.2.4 | 步长≤0.5KV |
| 4.2.5 | mAS最小值≤0.1mAs |
| 4.3 | X线球管: |
| 4.3.1 | 阳极材料钨靶 |
| 4.3.2 | 球管阳极热容量≥300KHU |
| 4.3.3 | 阳极靶角10°/16° |
| 4.3.4 | 焦点大焦点：0.3；小焦点：0.1 |
| 4.4 | 曝光系统： |
| 4.4.1 | 根据乳腺压迫厚度和密度全自动选择Kv,mAS提供 |
| 4.4.2 | 手动曝光人工设置kv, mAs |
| 4.4.3 | AOP全自动平板探测不需电离室设置提供 |
| 4.5 | 滤线栅带碳元素活动滤线栅, 有效栅比：≥3.5∶1，曝光自动同步, ≥41线/cm |
| 4.6 | 准直器视野指示灯 |
| 4.7 | 压迫系统 |
| 4.7.1 | 自动压迫提供 |
| 4.7.2 | 自动解压系统提供 |
| 4.7.3 | 压迫板提供 |
| 4.7.4 | 显示压迫厚度和压力提供 |
| 4.8 | 数字化系统： |
| 4.8.1 | 探测器非晶硅碘化铯平板探测器，与乳腺机是同一品牌 |
| 4.8.2 | 量子捕获效率DQE≥70% at 0.5lp/mm |
| 4.8.3 | 探测器面积≥23cmx29cm |
| 4.8.4 | 采集矩阵≥2800x2300 |
| 4.8.5 | 灰阶深度≥14bit |
| 4.9 | 采集工作站 |
| 4.9.1 | 采集工作站硬盘≥1TB |
| 4.9.2 | 采集工作站内存≥4GB |
| 4.9.3 | 显示器≥23英寸 ，2M |
| 4.9.4 | 显示器分辨率1920 x 1080彩色显示 |
| 4.9.5 | 输出接口：Dicom 3.0通用数字输出接口提供 |
| 4.9.6 | 采集采集工作站可提供图像导出（CD、DVD、USB）功能提供 |
| 4.10 | 图像后处理放大、增强、反转、(距离、角度)测量、直方图、窗宽、窗位、多幅显示等，实用性好，操作简便，有各种处理及测量功能和分析软件 |
| 4.10.1 | 支持DICOM3.0、RIS、HIS、DICOM3.0激光打印接口支持 |
| 4.10.2 | 曝光后工作站显像时间≤10秒 |
| 4.10.3 | 曝光后间隔时间≤11秒 |
| 4.10.6 | 假体乳腺处理功能提供 |
| 4.11 | 具备乳腺AI辅助诊断工作站 |
| 五 | 安装与调试 |
| 5.1 | 中标厂商负责场地规划、搬运、安装、调试，包括设备到货至安装期间之搬运及保险；保险需包括人员、场地设施、安装转移工具设备以及标的设备全额保险 |
| 5.2 | 如现场条件无法安装，中标厂商负责调整设备以满足现场条件 |
| 5.3 | 安装完成需提交安装报告书与质量报告书； |
| 5.4 | 本规格书经厂商填报后，为合约之一部分，验收时依本规格书逐项比对； |
| 5.5 | 安装完成经点检各项配件、功能及实际使用测试各项软件一个月无异常，且按我院要求，提供完整验收文件，经审查通过为验收完成； |
| 5.6 | 我院认定保修日期为验收完成后1个自然月后起计； |
| 5.7 | 如设备维修需厂商提供专用维修服务软件，此软件须免费提供至设备报废； |
| 5.8 | 厂商需负责清理安装所产生的废弃物； |
| 5.9 | 厂商需负责安装现场整洁，若有损坏需负责恢复原状； |
| 六 | 设备证照及厂商资质 |
| 6.1 | “三证”齐全 |
| 6.2 | 代理商需为本地二级以上代理，并提供设备生产厂商半年期以上授权书 |
| 6.3 | 依国家法规规定提供强检及计量证书： 负责设备首次计量、质控等安装后检测，并取得相关证照。 |
| 七 | 保修条款 |
| 7.1 | 自设备验收完成之日起，至少5年全责免费保修，零配件免费;保修期内并依原厂规定执行定期保养与校正，中标厂商提供保养工具及设备。24小时不能排除故障要求提供备品服务，备品满足同样要求。 |
| 7.2 | 装机完成后，设备厂商需提供所有可能造成技术壁垒的信息，包括但不限于密码、USB-key、电子锁具等，验收时我院工程师需可对所有后台信息完全可掌握。 |
| 7.3 | 保修期内已购软件免费升级 |
| 7.4 | 提供新增软、硬件购置折扣计价方式 |
| 7.5 | 提供全部零件编号及价格，零件保证供应10年以上；否则依本院设备残值回收 |
| 7.6 | 国外零件取得速度保证3日内，维修期间提供备机 |
| 八 | 人员训练 |
| 8.1 | 设备到货装机完成后，厂商需配合我院仪器处安排，不限次免费指导使用科室所有使用人员进行实际操作训练，直至完全熟练掌握操作流程及日常保养流程 |
| 8.2 | 提供原厂完整课程维修技术训练1-2名(含学费)，最终培训要求，使我院仪器处工程师可独立、完整掌握本机设备的原理、调试、维修及所有维护保养工作。 |
| 8.3 | 原厂维修技术训练费用分摊：课程学费、住宿地点与训练地点间之交通由得标厂商负责，机票费、日常生活费由本院自理 |
| 8.4 | 操作手册，2份中文或英文原版手册 |
| 8.5 | 内容需包含： 1电子控制线路图 2电子控制线路解说 3功能测试步骤与调整校正说明 4零件分布图 5保养校正作业内容 6故障原因与排除方式解说 |