货物需求一览表及技术规格

数量：

交货期：签订合同后三个月内

交货地点：北京清华长庚医院

| 招标要求 条目号 | 招标规格 |
| --- | --- |
| 一.设备名称： | 医用吊塔 |
| 二.数量 | 19 |
| 三.用途 | 用于内镜中心 |
| 四.主要组成 | 顶部固定系统、悬臂组件、集成气体终端、承载平台、辅助配件、内部管线与控制系统 |
| 五.技术规格 |  |
| 1 | 吊塔主体材料为高强度铝合金型材，圆弧形设计，美观大方，整体型材采用6063材质，悬臂采用6005A材质，承载性能更好； |
| 2 | 吊塔主体表面采用优质环保抗菌涂层静电喷涂，具有抑制细菌再生的作用，耐擦易清洁 |
| 3 | 配置机械刹车，所有转动轴均采用瑞典进口SKF轴承，转动顺畅可靠 |
| 4 | 吊塔转轴可在300 kg负载下可连续旋转10万次，保证吊塔长久平稳运行； |
| 5 | 吊塔预埋支架垂直载荷≥1800kg，扭矩≥9200N.m，保证吊塔使用时不会出现倾斜偏移现象 |
| 6 | 悬臂四腔体一体压铸成型，悬臂臂厚≥8mm；（提供截面样品） |
| 7 | 悬臂最大承载不小于220kg，符合四倍安全承载系数； |
| 8 | 功能柱半包围结构设计，托盘内嵌式安装，背板安装操作检修门，可轻松打开进行操作，整体性更佳；（提供实物图片） |
| 9 | 气体管路为欧美原装进口医疗专用橡胶软管，符合ISO5359-2014标准； |
| 10 | 托盘为铝合金6063材质，六腔式结构一体压铸成型，无拼接缝隙，具有高承载性能，最大承载≥80kg，符合四倍承载安全系数；托盘整体厚度≥28mm，壁厚≥3mm，托盘中间凹陷设计，防止物体滑落； |
| 11 | 医用吊塔配置有四层托盘，第一层为专门的操作台板，加长加宽设计，放置医用辅料；其他三层放置设备的托盘尺寸完全匹配内镜设备，有防脱落及防撞设计； |
| 12 | 功能柱外置一体成型标准滑轨（10*25），避免积灰和细菌滋生，易清洁；方便托盘调节、方便扩展其它附件 |
| 13 | 双关节阻尼可调输液臂定位简单可靠，输液臂无任何调节旋钮； |
| 14 | 气体终端、电源插座等均可完全隐藏在吊塔箱体内部，有线缆管理模块，辅助医护人员梳理线路，避免线缆凌乱； |
| 15 | 配置德国进口ITD内镜挂架，可悬挂2条软镜，挂架可拆下进行清洗、消毒；配置阻尼式关节转动臂，可轻松定位调节位置；配置有光源接头放置模块； |
| 16 | 监视器悬挂系统采用Ondal平衡臂，稳定可靠；上下调节角度-45°~+45°，可升降调节高度≥1000mm； |
| 17 | 配置有专业的光源接头卡托，硅胶材质，对镜子起到良好的保护作用，可同时放置两条软镜； |
| 18 | 监视器挂架系统与吊塔同基座安装，5关节万向联动，阻尼可轻松调节，定位精准无漂移，旋转角度≥340°，有限位装置，并获得实用新型专利； |
| 19 | 监视器调节灵活，可调节到操作人员最舒适的位置，减轻医护人员工作负担；监视器挂架四周带有防撞边框，保护监视器；监视器挂架下方带有可拆卸、可高温消毒的调节手柄；（提供监视器挂架实物图片） |
| 20 | 脚踏抽屉为钢制抽屉，禁止使用PVC及塑料材质，保证经久耐用，采用自吸式标准导轨，抽屉自动吸合，方便收纳脚踏等附件 |
| 21 | 键盘抽屉采用自吸式标准导轨，自动吸合，方便收纳键盘； |
| 22 | 独立的弱电视讯模块，预留设备数据接口（BNC、Y/C）及网络接口，且线缆可隐藏产品内部，安装时轻松便捷，安装完成后整洁美观 |
| 23 | 气源电源内置，可选择预留电刀专用电源； |
| 24 | 医用吊塔外壳防火等级≥UL94-V0级，以保证使用安全； |
| 25 | 丰富的附件：可选配箱体监视器挂架，吸引瓶挂架，患者监护仪支架等。 |
| 26 | 生产企业通过ISO9001、ISO13485、ISO14001、ISO45001认证，并提供相关认证 |
| 六、功能及技术先进性要求 |  |
|  | 功能柱箱体采用半包围式结构设计，气、电功能箱对称式分布，中间形成有效理线空间，设计有带检修操作门的背板； |
|  | 各终端接口均可内置隐藏式安装，所有线缆管路均在内部理线空间内连接到托盘上的内镜设备； |
|  | 悬臂四腔体结构设计，采用高强度铝合金型材厚度不小于8mm，确保高承重性，长时间使用不易变形；悬臂长度可根据现场情况定制，确保各类环境使用； |
|  | 托盘一体挤压成型高度可调,且配有国际标准的不锈钢边轨，以方便固定小型的医疗仪器设备；圆角防撞设计；无拼装，无缝隙，符合净化清洁标准，符合整体承载强度 |
|  | 采用进口FITT品牌气体管路，医用级别耐高压设计，不同气体用不同颜色表示，确保使用安全，取得医用资质证明（ISO5359-2014） |
|  | 所有转动轴均采用优质重载推力滚针轴承，转动顺畅可靠，定位稳定，长时间转动不易产生漂移，确保设备使用安全 |
|  | 配置有专业的光源接头卡托，硅胶材质，对镜子起到良好的保护作用，可同时放置两条软镜； |
|  | 配置有四层托盘，第一层为专门的操作台板，加长加宽设计，放置医用辅料。其他三层放置设备的托盘尺寸完全匹配内镜设备，有防脱落及防撞设计 |
|  | 功能柱兼有外置一体导轨与内嵌式导轨：外置一体成型标准滑轨，方便托盘位置调节；内置导轨，方便扩展其它附件 |
|  | 监视器悬挂系统采用Ondal平衡臂，稳定可靠 |
|  | 键盘抽屉：采用自吸式标准导轨，自动吸合 |
|  | 脚踏抽屉：采用自吸式标准导轨，抽屉自动吸合，方便收纳脚踏等附件 |
| 七、质量要求 | 产品取得四倍安全系数承重检测报告（悬臂、托盘、输液臂、抽屉）、吊塔材质（6063、6005A）检测报告 |
|  | 取得ROHS检测报告、表面涂层抗菌检测报告、气体终端相关检测报告、气体管路相关检测报告 |
|  | 取得EN ISO 11197和EN 60601-1报告、CE认证、CB认证 |
|  | 生产企业通过ISO9001、ISO13485、ISO14001、ISO45001认证 |
|  | 企业具备压力管道设计和施工资质 |
| 八、多种配置可选 |  |
|  | 上转轴、中转轴可配置气动刹车 |
|  | 悬臂长度可根据用户需求定制；（单悬臂：600—1200mm、双悬臂：600+600mm、600+500mm等多种形式组合） |
|  | 气体终端制式和品牌可根据用户需求定制；（制式：德标、中标、美标、英标等；品牌：GCE、HEYER(艾尔)等品牌） |
|  | 电源插座、网络接口、气体终端、托盘、网篮等数量可根据用户需求增减 |
|  | 功能柱箱体底部、抽屉内部均可安装照明灯 |
|  | 可配置显示器支臂、监护仪支架、一体机支架、负压吸引瓶挂架、气体插头、湿化瓶、负压吸引装置等各种附件； |
|  | 显示器挂架尺寸可定制。（16—32寸） |
| 九、配置清单 | N2内镜塔配置清单 序号; 名称; 数量. 1; 进口气体终端; 2氧气、2负压、1空气、1二氧化碳. 2; 电源插座; 8个. 3; 网口; 2个. 4; 视频接口; 2个. 5; 接地端子; 2个. 6; 气体管路; 氧气5m、负压5m、空气5m、二氧化碳5m. 7; 平面推力轴承（AXK155）; 4套. 8; 平面推力轴承（AXK145）; 2套. 9; 托盘; 4层. 10; 双悬臂; 1套（600+600mm）. 11; 自吸式抽屉; 1套. 12; 双关节延展臂; 1套. 13; 进口内窥镜支架; 1套. 14; 不锈钢网篮; 1个. 15; 光源接头托架; 1套. 16; 单臂旋转体; 1套. 17; 平衡臂; 1套（AC2000）. 18; 单监视器挂架; 1套（26寸）. |
| 十 |  |
| 1 | 安装与调试 |
| 1.1 | 中标厂商负责场地规划、搬运、安装、调试，包括设备到货至安装期间之搬运及保险; 保险需包括人员及设备之全额保险 |
| 1.2 | 如现场条件无法安装，中标厂商负责调整设备以满足现场条件 |
| 1.3 | 安装完成需提交安装报告书与质量报告书 |
| 1.4 | 本规格书经厂商填报后，为合约之一部分，验收时依本规格书逐项比对 |
| 1.7 | 厂商需负责清理安装所产生的废弃物 |
| 1.8 | 厂商需负责安装现场整洁; 若有损坏需负责恢复原状 |
| 2 | 设备证照及厂商资质 |
| 2.1 | 医疗器械“三证”齐全 |
| 2.2 | 代理商需为本地二级以上代理，并提供设备生产厂商半年期以上授权书 |
| 3 | 保修 |
| 3.1 | 自设备验收完成之日起，贰年（24个月）全责（不区分是否人为）免费保修，所有原机装配附带的零配件均免费更换;保修期内并依原厂规定执行定期保养与校正，中标厂商提供保养工具及设备。24小时不能排除故障要求提供备品服务，备品满足同样要求。 |