货物需求一览表及技术规格

数量：

交货期：签订合同后三个月内

交货地点：北京清华长庚医院

| 招标要求 条目号 | 招标规格 |
| --- | --- |
| 一.设备名称： | 软式内镜智能干燥储存柜 |
| 二.数量 | 21 |
| 三.用途 | 用于软式内镜储存 |
| 四.主要组成 | 柜体、控制系统 |
| 五.技术规格 |  |
| 1 | 产品尺寸：530×736×1980mm、柜内尺寸：400×620×1368mm |
| 2 | 储存方式：单面单门，盘式 |
| 3 | 储存数量：12条 |
| 4 | - 工作电源：220V/50Hz |
| 5 | 储存柜干燥时噪声：＜65dB(A) |
| 6 | 舱内对柜体外压差：＞20Pa。 |
| 7 | - 换气次数＞200次/h。 |
| 8 | 柜内表面微生物3min和96h均为0cfu/cm |
| 9 | 柜内沉降菌3min和96h均为0cfu/30min·Φ90皿 |
| 10 | 柜内空气≥0.5μm颗粒物3min和96h均≤3500粒/m³，洁净度达到5级 |
| 11 | 外壳采用优质镀锌钢板静电喷涂，柜门采用整块玻璃贴合工艺，避免划伤 |
| 12 | 柜门采用隐藏式把手，避免凸出把手易磕碰人员的隐患 |
| 13 | 储存室采用SUS304不锈钢材质，抗腐蚀清洁消毒更方便 |
| 14 | 采用H14高效复合过滤器，大风量静音风机，确保柜内洁净 |
| 15 | 智能压力控制系统，确保储存状态下柜内是正压状态 |
| 16 | 采取真空原理使管道中的水分快速无菌干燥，避免细菌滋生 |
| 17 | 自适应各品牌内镜接口、盘式存取让操作人员更舒适 |
| 18 | 采用10寸彩色触摸显示屏，主界面可清晰展示各层内镜状态 |
| 19 | 控制系统可追溯，可建立并导出内镜档案、人员档案，自动记录内镜的储存记录和状态 |
| 20 | 可实时监控设备运行情况，具有开门超时报警，温湿度、压力超出等故障告警功能 |
| 21 | 智能监控并实时调整柜内温湿度，确保储存室处在最佳温湿度环境 |
| 22 | 设备外部具有程序升级口、网线口，无需拆动外壳即可升级程序对追溯系统进行对接 |
| 23 | 设备采用可固定式脚轮，避免设备使用时意外挪动 |
| 24 | 设备读卡器可读取IC、ID、NFC、超高频四种频段，适应性更强 |
| 六 |  |
| 1 | 安装与调试 |
| 1.1 | 中标厂商负责场地规划、搬运、安装、调试，包括设备到货至安装期间之搬运及保险; 保险需包括人员及设备之全额保险 |
| 1.2 | 如现场条件无法安装，中标厂商负责调整设备以满足现场条件 |
| 1.3 | 安装完成需提交安装报告书与质量报告书 |
| 1.4 | 本规格书经厂商填报后，为合约之一部分，验收时依本规格书逐项比对 |
| 1.7 | 厂商需负责清理安装所产生的废弃物 |
| 1.8 | 厂商需负责安装现场整洁; 若有损坏需负责恢复原状 |
| 2 | 设备证照及厂商资质 |
| 2.1 | 医疗器械“三证”齐全 |
| 2.2 | 代理商需为本地二级以上代理，并提供设备生产厂商半年期以上授权书 |
| 3 | 保修 |
| 3.1 | 自设备验收完成之日起，贰年（24个月）全责（不区分是否人为）免费保修，所有原机装配附带的零配件均免费更换;保修期内并依原厂规定执行定期保养与校正，中标厂商提供保养工具及设备。24小时不能排除故障要求提供备品服务，备品满足同样要求。 |