货物需求一览表及技术规格

数量：

交货期：签订合同后三个月内

交货地点：北京清华长庚医院

| 招标要求 条目号 | 招标规格 |
| --- | --- |
| 一.设备名称： | 内镜清洗工作站 |
| 二.数量 | 4 |
| 三.用途 | 用于软式内窥镜的清洗消毒及干燥 |
| 四.主要组成 | 清洗槽、超声震荡槽、漂洗槽、浸泡消毒槽、终末漂洗槽、干燥台、管路系统、控 制系统组成 |
| 五.技术规格 |  |
| 1 | 清洗流程要求：室内设备布局从污到洁，由测漏、清洗、超声震荡、漂洗、消毒、终末漂洗、干燥、储存或使用流程组成 |
| 2 | 主体部分材质参数 2.1 内镜清洗工作站清洗槽：采用复合或 PMMA-ABS 板材，无锋角，无接缝，满足国标要求：拉伸强度 ≥35.0MPa；弯曲强度≥60MPa；简支梁缺口冲击强度 ≥32CkJ/m2；熔体质量流动速率 5.0~8.0g/10min；弯曲弹性模量≥1900MPa 2.2 背板为整体304不锈钢吊柜设计或整体材质同清洗槽； 2.3 具有触摸屏：一体化设计 |
| 3 | 洗消槽及台面参数 3.1 双联槽数组：根据医院现场安装改造，均带溢水口和自动排液功能； 3.2清洗消毒槽防泛水设计：槽面向内侧带倾斜角度，前端高于后端；透明槽盖，浸泡酶洗槽专用 3.3干燥台面数组，根据医院现场安装改造 3.4工作站清洗槽、消毒槽应有容量标识，标示的分度值应不大于 2 L，且容量标识误差应不超过 20%。 |
| 4 | 配置部分参数 4.1 设备由清洗槽、超声震荡槽、漂洗槽、浸泡消毒槽、终末漂洗槽、干燥台、管路系统、控 制系统组成 4.2 采用≥7 英寸触摸屏操作面板：具备测漏、灌流、监测、上液、排液多种功能 4.3 高压水枪，材质采用优质 304 不锈钢制作，压力: 0.3MPa 流量：≥5L/min 4.4 高压气枪，优质 304 不锈钢材质，压力：0～0.75MPa 4.5 中心气体处理系统，气枪气压调节范围：0～0.75Mpa，灌流器注气压力调节器≤于 0.02MPa 4.6 给排水系统采用：全优质 SUS304 不锈钢材质冷热水开关独立控制水龙头，全 304 优质高压编织供水软管及管件；优质的 PP-R 冷热水管材和管件，符合 GB/T 18742.2-2002 中 PP-R 技术要求和 SH-T 1750-2005 技术要求。排水系统采用：优质 PVC 钢丝排水软管及 PVC-U 专用排水管件 4.7 自动电子水源开关 1 个：自动控制中心系统总水源的开闭 4.8 内镜测漏系统及要求：用于清洗内镜前的检测。检测精度≤±O.OO2KPa,充气精度≤±O.4KPa，测试压力：20-30KPa，可任意调节；可设置充气气压，不同的内镜可以自动修改充气压力 4.9 供气管路要求：外径【7.9，8.1】mm，内径【5.4，5.65】mm，耐压：≥15kg 4.10、电动翻盖功能，可通过人机界面或脚踏开关实现消毒槽槽盖的打开和关闭 4.11 中心气体处理器要求：具备油水分离功能，包括气源处理系统和灌流气压调节器，中心气体处理器（空气过滤减压装置）能过滤直径≥0.3μm 的微粒；提供相关洁净气源检测报告 4.12 电气安全性能要求：工作站的电气安全性能应符合 GB 9706.1-2007《医用电气设备 第 1 部分：安全通用要求》 的要求； 4.13电磁兼容性要求：工作站应符合 GB 18268.1-2010 《测量、控制和实验室用的电设备 电磁兼容性要求第 1 部分:通用要求》的要求 |
| 5 | 内镜追溯管理系统技术参数 5.1追溯系统刷卡后，追溯面板会自动打开进入清洗界面 5.2支持从预约接待、诊疗、清洗、消毒、检查确认过程进行完整的追溯控制不受清洗槽、全自动清洗机、组流程、内镜检查室等数量的限制，具有工作统计、查询功能 5.3具有内镜清洗监控系统：采集的各步骤实时数据，包含内镜类型、清洗类别、内镜 RFID 识别码、内镜型号、清洗人员工号、清洗日期及各步骤名称、开始时间、作业时长、达标情况等，记录首次和二次消毒全过程自动追溯控制记录 5.4具有统计查询系统：工作量和内镜清洗数据统计查询，统计查询指定日期段内镜清洗明细，查询条件可以日期时间，洗消人、洗消类型。查询结果：内镜种类、内镜型号、内镜编号、洗消人、洗消日期、内镜名称、洗消时长、清洗工序。所有查询结果均能够导出 XLS 格式 5.5具有消毒液监测功能：可监测消毒液名称、消毒液使用次数，监测次数，消毒液浓度、操作时间、操作人员等与消毒液有关的信息； 5.6具有耗材管理功能：可对内镜中心使用的耗材出入库管理、材料盘点、库存查询等功能；具有维修管理功能：可对内镜的终身进行登记管理，记录内镜的购入，维修，维修故障信息，维修操作信息等。提供软件功能界面截图以说明 5.7自动识别清洗类型：正常清洗、二次清洗、特殊清洗、完结清洗、并在监 控平台进行特殊标注 5.8三重预警，防范感染风险： 阳性病人使用预警、未达到规定清洗时间拿出预警、使用前消毒对所有的操作 5.9和医院 HIS、PACS 系统的高度融合：实现系统间的互联互通和数据共享（和美迪康、天助 、东软、东华等） 5.10和科室全自动清洗对接：厂家开放接口的前提下，实现自动采集设备数据及监控设备运行 5.11系统可扩展性：系统具有较强的可扩展性和兼容性，不受清洗槽及流程和自动清洗机数量的限制 5.12系统安全性：服务器自动备份、客户端自动更新 |
| 6 | 配置要求：提供不低于以上硬件及软件和功能的同等级配置 |
| 六 |  |
| 1 | 安装与调试 |
| 1.1 | 中标厂商负责场地规划、搬运、安装、调试，包括设备到货至安装期间之搬运及保险; 保险需包括人员及设备之全额保险 |
| 1.2 | 如现场条件无法安装，中标厂商负责调整设备以满足现场条件 |
| 1.3 | 安装完成需提交安装报告书与质量报告书 |
| 1.4 | 本规格书经厂商填报后，为合约之一部分，验收时依本规格书逐项比对 |
| 1.7 | 厂商需负责清理安装所产生的废弃物 |
| 1.8 | 厂商需负责安装现场整洁; 若有损坏需负责恢复原状 |
| 2 | 设备证照及厂商资质 |
| 2.1 | 医疗器械“三证”齐全 |
| 2.2 | 代理商需为本地二级以上代理，并提供设备生产厂商半年期以上授权书 |
| 3 | 保修 |
| 3.1 | 自设备验收完成之日起，贰年（24个月）全责（不区分是否人为）免费保修，所有原机装配附带的零配件均免费更换;保修期内并依原厂规定执行定期保养与校正，中标厂商提供保养工具及设备。24小时不能排除故障要求提供备品服务，备品满足同样要求。 |