货物需求一览表及技术规格

交货期：签订合同后一个月内

| 招标要求条目号 | 招标规格 |
| --- | --- |
| 一.设备名称 | 大型口腔机构抽吸气系统 |
| 二.数量 | 1套 |
| 三.用途 | 用于牙科口内抽吸的动力源及处理设备，与牙科椅位上的抽吸装置通过管道相连接，对牙科治疗区域内的喷雾、唾液、血液等进行抽吸，并自动进行水气分离和排放。 |
| 四.主要组成 | 主要组成如下： 序号; 名称; 规格; 数量. 1; 负压泵; 6个. 2; 水汽分离罐; 300L; 1个. 3; 控制电箱; 1套. 4; 污水泵; 1个. 5; 清洁消毒系统; 对分离罐清洁消毒; 1套. 6; 排气过滤器; 有效率99.99%; 2个. 7; 季铵盐消毒液; 30L; 1桶. 8; 安装及操作说明书; 1套. 9; 制冷设备; 四季制冷空调; 1套. |
| 五.技术规格 |  |
|  | 1、整套抽吸系统由抽吸电机、水汽分离罐、电路控制系统等组成；具有运行状态显示及人机对话功能。 2、抽吸系统自动平均分配抽吸电机的工作量，根据实际运行时间和所需流量，自动打开或关闭抽吸电机，确保抽吸电机的运行寿命。 3、抽吸电机数量 ≤6个； 4、机组的抽吸流量：≥18000L/min。 5、可根据欠压情况，机械旁路气阀和电动控制阀门会打开，流入补充的空气。如果欠压由于使用人数增多而低于某个特定值，另一台抽吸电机将同时打开。 6、机组的最大抽吸真空度（以数值的绝对值为准）：≤-160mBar。 7、在正常工作的情况下，恒定负压在-100 - -200mBar之间。 8、系统具有智能控制功能，抽吸电机可自动均衡启动，如果一台负压泵发生故障，会自动转换到一个起作用的抽吸机器上继续工作。 9、设有紧急启动装置，在自动控制系统失效时，可应急使用设备，使设备处于安全运行模式。 10、主机上有显示控制屏，方便检查所有核心部件的工作状态，如查询故障排除指南、运行时间、使用说明等信息。 11、具有自动报错功能，屏幕上可显示错误信息，提示故障位置及处理方法。 12、水气分离罐。 12.1水气分离罐材质：316级不锈钢； 12.2容积≥300L； 12.3内置自动清洁与冲洗消毒装置，可实现每工作24h自动在分离罐内进行冲洗和消毒； 12.4水气分离罐配有废水泵，能自动检测液位报警并排空废水。 12.5水汽分离罐具有独立显示屏，并可显示罐内液位，进行相关功能设置。 13、配有排气细菌过滤器，细菌过滤效率≥99.997%，可提供检测报告。 14、工作噪音:≤76dB(A)。 15、电机防护等级：IP55。 16、房间配备四季制冷设备，环境温度10 ℃ ～ 40 ℃。 17、包含24个月内设备原厂保养。 18、设备总功率≤16KW。 |
| 六 |  |
| 1 | 安装与调试 |
|  | 1.中标厂商配合甲方进行场地规划、搬运、安装、调试，包括设备到货至安装期间之搬运。 2.中标厂商负责安装。 3.安装完成需提交安装报告书与质量报告书 4.本规格书经厂商填报后，为合约之一部分，验收时依本规格书逐项比对 5.厂商需负责清理安装所产生的废弃物 6.厂商需负责安装现场整洁; 若有损坏需负责恢复原状 |
| 2 | 设备证照及厂商资质 |
|  | 1.代理商需为本地二级以上代理，并提供设备生产厂商半年期以上授权书。 |
| 3 | 保修 |
|  | 自设备验收完成之日起，贰年（24个月）免费保修。所有原机装配附带的零配件均免费更换，保修期内并依原厂规定执行定期保养（含耗材）与校正，中标厂商提供保养工具及设备。24小时不能排除故障要求提供备品服务，备品满足同样要求。 |