货物需求一览表及技术规格

交货期：签订合同后一个月内

| 招标要求条目号 | 招标规格 |
| --- | --- |
| 一.设备名称 | 大型口腔机构压缩空气系统 |
| 二.数量 | 1套 |
| 三.用途 | 用于口腔科牙科治疗设备、技工室设备及其他相关设备的动力气源，要求压缩空气无油、干燥、洁净，满足100张牙椅用气需求。 |
| 四.主要组成 | 主要组成如下： 序号; 名称; 规格; 数量. 1; 空压机泵; 活塞纯无油; 4个. 2; 储气罐; 500L; 1个. 3; 控制电箱; 1套. 4; 冷冻式干燥机; 1个. 5; 细菌过滤器; 有效率99.99%; 1个. 6; 安装及操作说明书; 1份. 7; 制冷设备; 四季制冷空调; 1套. |
| 五.技术规格 |  |
| 1 | 1、整套空气压缩机工作站由无油空压机泵头、进气细菌过滤器、冷冻干燥器及储气罐等组成，具有运行状态显示和人机对话功能； 2、泵头数量≤4个； 3、活塞式纯无油空压机泵头； 4、泵头可根据压缩气体管道中压力自动开启和关闭； 5、在5bar压力下，单个泵头产气量≥700L/min；整机产气量≥2800L/min； 6、多机头互为备用，单机故障时依然可保证整机不间断供气； 7、压缩空气最高输出压力≥9.5bar； 8、集成配套冷干燥机； 9、冷凝水自动排放，免人工放水操作； 10、压缩空气标称压力露点≤3℃； 11、配有进气细菌过滤器，细菌过滤效率≥99.99%； 12、整套机组空气过滤器数量≤1个； 13、储气罐容量≥500L； 14、设有紧急启动装置，在自动控制系统失效时，可应急使用设备，使设备处于安全运行模式； 15、泵头轮换启停，自动平衡分配各泵头运转负荷时长； 16、若一个泵头出现故障，则临近的泵头自动开启，保证产气，稳定输出； 17、具有操作显示界面，方便检查所有核心部件的工作状态，如查询故障排除指南、运行时间、使用说明等信息； 18、具有自动报错功能，屏幕上可显示错误信息，提示故障位置及处理方法； 19、工作电源380V，50Hz 20、设备总功率≤25KW 21、设备净重≤900KG 22、噪音≤94dB(A) 23、电机防护等级：IP55 24、房间配备四季制冷设备，环境温度10 ℃ ～ 40 ℃。 25、包含24个月内设备原厂保养 |
| 六 |  |
| 1 | 安装与调试 |
|  | 1.中标厂商配合甲方进行场地规划、搬运、安装、调试，包括设备到货至安装期间之搬运。 2.中标厂商负责安装。 3.安装完成需提交安装报告书与质量报告书 4.本规格书经厂商填报后，为合约之一部分，验收时依本规格书逐项比对 5.厂商需负责清理安装所产生的废弃物 6.厂商需负责安装现场整洁; 若有损坏需负责恢复原状 |
| 2 | 设备证照及厂商资质 |
|  | 1.代理商需为本地二级以上代理，并提供设备生产厂商半年期以上授权书。 |
| 3 | 保修 |
|  | 自设备验收完成之日起，贰年（24个月）免费保修。所有原机装配附带的零配件均免费更换，保修期内并依原厂规定执行定期保养（含耗材）与校正，中标厂商提供保养工具及设备。24小时不能排除故障要求提供备品服务，备品满足同样要求。 |