技术规格及要求

| 招标要求 条 目 号 | 招 标 规 格 |
| --- | --- |
| 一、 | 名称：牙胶充填仪 |
| 二、 | 用途：用于口腔科根管治疗，热充填封闭根管 |
| 三、 | 设备要求 |
| 3.1 | 加热温度可调 |
| 3.2 | 头可360度旋转 |
| 3.3 | 设备无线操作方式 |
| 3.4 | 隔热外罩 可高温消毒 |
| 3.5 | 温度误差 ≤10℃ |
| 3.6 | 加热230℃速度≤35秒 |
| 3.7 | 携热器开机即可加热至工作温度 |
| 3.8 | 工作尖型号种类≥8种 |
| 3.9 | 工作尖可多角度旋转 |
| 3.10 | 带有牙髓活力测式功能 |
| 3.11 | 充填枪工作尖尖端部分可360°旋转兼容软、硬、普通牙胶尖 |
| 3.12 | 配置：携热器、充填枪、工作尖、工作尖保护套、充电器基座、电源适配器、电池 |
| 4 | 安装与调试 |
| 4.1 | 中标厂商负责场地规划、搬运、安装、调试，包括设备到货至安装期间之搬运及保险; 保险需包括人员及设备之全额保险； |
| 4.2 | 如现场条件无法安装，中标厂商负责调整设备以满足现场条件； |
| 4.3 | 安装完成需提交安装报告书与质量报告书； |
| 4.4 | 本规格书经中标厂商填报后，为合约之一部分，验收时依本规格书逐项比对； |
| 4.5 | 安装完成，经检点各项随机配件、设备功能及实际使用测试各项软硬件功能一个月无异常，且完整提供规定需交付的各项文件，经审查通过，视为验收完成； |
| 4.6 | 维修软件及权限须免费提供，直至设备报废； |
| 4.7 | 中标厂商需负责清理安装所产生的废弃物； |
| 4.8 | 中标厂商需负责安装现场整洁，若有损坏需负责恢复原状； |
| 4.9 | 中标厂商需负责清理安装完成的设备，若有外观缺陷或残损，厂商负责处理设备外观直至符合出厂检验标准。 |
| 五 | 设备证照及厂商资质 |
| 5.1 | 医疗器械“三证”齐全； |
| 5.2 | 代理商需为本地二级以上代理，并提供设备生产厂家半年期以上授权书； |
| 5.3 | 依国家法规规定提供强检及计量证书：负责设备首次计量、质控等安装后检测，并取得相关证照。 |
| 六 | 保修条款 |
| 6.1 | 自设备验收完成之日起，伍年（60个月）全责免费保修，零配件免费;保修期内并依原厂规定执行定期保养与校正，中标厂家提供保养工具及设备。24小时不能排除故障要求提供备品服务，备品满足同样要求； |
| 6.2 | 保修期内已购软件免费升级； |
| 6.3 | 保修期后提供新增软、硬件购置折扣计价方式； |
| 6.4 | 提供全部零件编号及价格，零件保证供应10年以上； |
|  | 否则依本院设备残值回收； |
| 6.5 | 国外零件取得速度需保证3日内到位，维修期间提供备机； |
| 七 | 人员训练 |
| 7.1 | 装机完成后，中标厂商需配合院方安排，免费指导使用人员进行操作训练，直至完全熟练掌握操作流程及日常保养流程； |
| 7.2 | 提供原厂完整课程（包括提供完整维修技术资料）维修技术训练至少1名(含学费)：课程学费、住宿地点与训练地点间之交通由中标厂商负责，机票费、日常生活费由本院自理。 |
| 7.3 | 操作手册,2份中文或英文原版手册； |
| 7.4 | 维修手册,2份中文或英文原版手册； 内容需包含： 1电子控制线路图 2电子控制线路解说 3功能测试步骤与调整校正说明 4零件分布图（爆炸图） 5保养校正作业内容 6故障原因与排除方式解说 |