技术需求书

一、项目基本情况

- 项目名称：2026年全院纯水耗材采购项目

- 项目预算金额：290100元

- 本项目是否接受联合体投标：□是  ☑否。

- 项目属性：货物

- 资格审查要求（废标项）：

- 营业执照等证明文件；

- 具有二类医疗器械经营备案凭证；

- 维护人员具有健康证及第三方认证的售后服务培训合格证书。

- 经认定的被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人，其投标无效；

- 投标文件递交截止日服务的类似综合服务项目业绩；

- 材料证明文件

- 更换滤料、滤材及维护前必须提供以下完整证明文件：包括且不限于滤料的涉水产品卫生许可批件或检测报告等证明文件，须在甲方人员完成文件及材料核实确认后方可进行维护保养等工作。

- 三、定期维护与检修

（1）日常维护：包括设备的运行状态（如自检、报警等）机房的温度、湿度、电源 工作状态等的观察，设备表面及机房、控制室的清洁卫生等
（2）预防维护：对纯水机及其附属设备进行系统检查、保养、维护工作，以减少或避免偶然故障的发生，以及采取智能检测、远程 显示和预警系统对医疗设备运行状况的实时、自动监控，准确预报潜在的错误和功能确实，确保设备性能稳定可靠和安全有效；

（3）系统维护:日常维修及紧急报修到场服务、日常维修配件材料准备、定期每月巡检、数据校对、数据调整。电气线路系统检修维护、自控设备检修维护、自控系统线路检修维护、电流电压信号等数据测量。管路系统巡检，日常渗漏维修。

（4）耗材安装：所购纯水耗材，厂商免费进行安装调试。

四、水质标准：

（1）滤材更换后应确保纯水装置出水量达到原有系统出水量所规定的数据标准。软水硬度须小于0.03mmol/L，电导率≤2μS/CM。

（2）超纯水装置更换滤料及纯化柱后，纯水出水电阻率≥18.2兆欧。

（3）提供的耗材必须严格按照合同清单内所列产品型号及数量，经甲方验收确认后方可进行更换，若提供的耗材与清单内标准不符，甲方有权退货并追究维保单位的工作责任。

（4）耗材技术标准：

- 多介质滤料技术标准：SIO2含量≥97.89%，密度≥2.63g/cm3 莫式硬度值：7.5，含泥量≤0.41%，灼烧减量＜0.4%，盐酸可溶率＜3.5%，粒径小于1.0mm颗粒＜3.0%；

- 活性炭滤料技术标准：碘值＞800mg/g,强度＞90%，水份＜10%，灰份＜5%，PH值＜7.=；

- 树脂技术标准：体积交换容量≥1.9mmol/ml,含水量：45-50%，湿视密度：0.77-0.87g/ml,真密度：1.25-1.29g/ml,粒径范围：0.3-1.2mm,均一系数≤1.60，磨后圆球率＞89%；

- 滤芯技术标准：成分聚丙烯颗粒，过滤精度：0.22-1微米，形式：复合型，使用方式：抛弃型，级别：食品级；

- 反渗透膜技术标准：材质：聚酰胺，有效面积：400ft2进水流道宽度:28mil,稳定脱盐率：99.3%，最小脱盐率：99%，最大给水SDI:5,

（5）提供配件须为原厂产配件，不得出现假冒伪劣、残次产品。

- 五、安全与应急管理

- 1、工作许可：任何安装、维修作业必须执行严格的动火作业、有限空间作业、高空作业、临时用电许可证制度。

- 2、应急预案： 制定针对设备突发故障、停电等突发事件的应急预案，包括紧急停机、人员疏散、现场处置流程等，并定期组织演练。

- 3、个人防护： 作业人员必须配备合格的工服、手套、安全鞋等个人防护装备。

六、耗材清单

| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 | 适用机型 | 位置 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 10寸滤芯PP棉滤芯 | 1 | 支 |  | 3号楼2层机房 |
|  | 10寸滤芯活性炭滤芯 | 1 | 支 | 默克密理博CLS7040S超纯水机 |  |
|  | 软化树脂C100E | 1 | 罐 |  |  |
|  | 精密滤芯20寸 | 1 | 支 |  |  |
| 2 | 滤菌滤芯20寸 | 2 | 支 |  |  |
|  | 分配UV灯 | 1 | 支 |  |  |
|  | 制备紫外灯 | 1 | 支 |  |  |
|  | ASM UV灯 | 1 | 支 |  |  |
|  | OPTICAP纯化柱 | 1 | 支 |  |  |
|  | Progard 1号组件 | 2 | 支 |  |  |
|  | Progard 2号组件 | 2 | 支 |  |  |
|  | 水箱空气过滤器（CLS7040S超纯） | 1 | 支 |  |  |
| 3 | Q-GARD T1纯化柱 | 1 | 支 | 默克密理博A10超纯水机 | 1号楼3层检验科 |
|  | Quantum TEX纯化柱 | 1 | 支 |  |  |
|  | UV灯(A10超纯） | 1 | 支 |  |  |
|  | Express40FILTER终端过滤器 | 1 | 支 |  |  |
|  | A10 UVLAMP 紫外灯 | 1 | 支 |  |  |
| 4 | 反渗透膜8040 | 6 | 支 | RITE牌LT-2000医用纯水机 | 1号楼5层平台 |
|  | 紫外杀菌灯（LT-2000） | 6 | 支 |  |  |
| 5 | 石英砂滤料1-2MM | 4 | 罐 | 飞岳牌2套5T/H超纯水设备 | 5号楼二层平台 |
|  | 活性炭滤料10目 | 4 | 罐 |  |  |
|  | 阻垢剂 25kg/桶 | 1 | 罐 |  |  |
|  | 精密滤芯 40寸 | 14 | 支 |  |  |
|  | 微孔折叠滤芯40寸 | 14 | 支 |  |  |
|  | 反渗透膜8040（5T/H） | 11 | 支 |  |  |
|  | 紫外杀菌灯（5T/H） | 8 | 支 |  |  |
| 6 | 精密滤芯20寸（1T/H） | 10 | 支 | 瀚泓牌2套1T/H超纯水机 | 5号楼二层平台 |
|  | 微孔折叠滤芯20寸 | 4 | 支 |  |  |
|  | 紫外杀菌灯（1T/H） | 2 | 支 |  |  |
| 7 | PH调节剂 500G/桶 | 12 | 桶 | 水机通用耗材 | / |
|  | 纯水专用软水盐 | 4 | 吨 | 水机通用耗材 | / |
|  | 过氧乙酸消毒剂 | 80 | 套 | 消毒用剂 | / |
|  | 前置20寸PP棉折叠滤芯 | 50 | 支 | 水机通用耗材 | / |
|  | 前置30寸PP棉折叠滤芯 | 50 | 支 | 水机通用耗材 | / |
|  | 前置10寸PP棉折叠滤芯 | 30 | 支 | 水机通用耗材 | / |
|  | 前置20寸微孔折叠滤芯 | 12 | 支 | 水机通用耗材 | / |
|  | 紫外杀菌灯（3T/H） | 6 | 支 | 水机通用耗材 | / |