无创连续血压及心输出量监测系统 规格说明书

规范编号：4N-

| 规格说明书 |  |
| --- | --- |
| 一、 | 名称：无创连续血压及心输出量监测系统 |
| 二、 | 用途：用于连续无创血压及血流动力学监测 |
| 三、 | 一般规格和要求： |
| 3.1 | 设备先进、材质好、结构合理、加工精密 |
| 3.2 | 设备运行平稳、可靠 |
| 3.3 | 便于管理、操作、养护和维修 |
| 四 | 主要技术和性能规格要求 |
| 4.1 | 可无创性测量数据至少包括：连续每搏的血压、脉率、心输出量及血流动力学参数。 |
| 4.2 | 血流动力学参数至少包含：心输出量（CO）、心指数（CI）、每搏量（SV）、每搏指数（SVI）、外周血管阻力（SVR）、外周血管阻力指数（SVRI）、每搏变异度（SVV）、左室每搏做功（LVSW）、左室每搏指数（LVSWI）。 |
| 4.3 | 氧动力学参数至少可计算：动脉氧含量CaO2、静脉氧含量CvO2、动静脉氧含量差CavO2、氧供DO2、氧耗VO2、氧摄取率O2ER、氧供指数DO2I、氧耗指数VO2I、氧摄取指数O2EI |
| 4.4 | 具备抗电刀干扰能力 |
| 4.5 | 适用病人：年龄>=13，体重>=15kg,体重<=150kg，身高>=100cm-200cm的成年人。 |
| 4.6 | 可显示>=2通道动脉脉搏波形 |
| 4.7 | 支持血压校准和心输出量校准，且支持袖带血压测量及其自动校准。 |
| 4.8 | 支持USB接口数据导出，至少包含30天及以上的病例数据 |
| 4.9 | 分辨率>=1280x800像素，屏幕尺寸>=10″ |
| 4.10 | 全触摸屏操作，且可以锁定屏幕，防止误碰 |
| 4.11 | 具备测量结果打印功能 |
| 4.12 | 具备报警功能，至少可对血压、脉率、心输出量参数进行报警限设置，当超出设置的上下限时可报警。 |
| 4.13 | 报警方式：具备声光报警，并记录报警时状态供回顾。 |
| 4.14 | 分辨率：血压值1mmHg；心输出量值0.01L/min；脉率值1bpm。 |
| 4.15 | 误差：血压值±5%或者±1.1kPa（±8mmHg），两者取较大者； 心输出量:误差为±3%或者±1.5L/min，两者取较大者。 脉率：±2%或者±3bpm，两者取最大者 |
| 4.16 | 测量范围： 连续血压：收缩压范围包含35~250mmHg，平均压范围包含25~230mmHg，舒张压范围包含20~220mmHg； 心输出量范围包含：0.35~30.0 L/min； 脉率范围包含：30~200bpm 脉搏氧饱和度：1%~100% 灌注指数PI：0.02%~20% 组织氧饱和度：0%~99.9% 组织血红蛋白浓度指数：0.0~3.0% |
| 五 | 网络连接需求 |
| 5.1 | 设备需支持与医院HIS、PACS、LIS、RIS等系统数据交互 |
| 5.2 | 免费提供与医院HIS、PACS、LIS、RIS等系统的对接服务，支持包括但不限于以下接口：患者信息获取、医嘱项目获取、结构化结果回传、图片结果回传、附件报告回传、视频输出接口等（含免费接口开发）。同时，也支持其他经医院认可的对接方式 （响应内容需要列明具体的数据接口实现方案） |
| 六 | 安装与调试 |
| 6.1 | 中标厂商负责场地规划、搬运、安装、调试，包括设备到货至安装期间之搬运及保险; 保险需包括人员及设备之全额保险 |
| 6.2 | 如现场条件无法安装，中标厂商负责调整设备以满足现场条件 |
| 6.3 | 安装完成需提交安装报告书与质量报告书 |
| 6.4 | 本规格书经厂商填报后，为合约之一部分，验收时依本规格书逐项比对 |
| 6.5 | 安装完成经检点各项配件; 功能及实际使用测试各项软件一个月无异常，且完整提供各项文件经审查通过，为验收完成 |
| 6.6 | 维修软件须免费提供至设备报废 |
| 6.7 | 厂商需负责清理安装所产生的废弃物 |
| 6.8 | 厂商需负责安装现场整洁; 若有损坏需负责恢复原状 |
| 七 | 设备证照及厂商资质 |
| 7.1 | 医疗器械“三证”齐全 |
| 7.2 | 代理商需为本地二级以上代理，并提供设备生产厂商半年期以上授权书 |
| 7.3 | 依国家法规规定提供强检及计量证书：负责设备首次计量、质控等安装后检测，并取得相关证照 |
| 八 | 保修条款 |
| 8.1 | 自设备验收完成之日起≥2年全责免费保修，零配件免费;保修期内并依原厂规定执行定期保养与校正，中标厂商提供保养工具及设备。24小时不能排除故障要求提供备品服务，备品满足同样要求。 |
| 8.2 | 保修期内已购软件免费升级 |
| 8.3 | 提供新增软、硬件购置折扣计价方式 |
| 8.4 | 提供全部零件编号及价格，零件保证供应10年以上;否则依本院设备残值回收 |
| 8.5 | 国外零件取得速度保证3日内，维修期间提供备机 |
| 九 | 人员训练 |
| 9.1 | 装机完成，厂商需配合院方安排，免费指导使用人员进行操作训练，直至完全熟练掌握操作流程及日常保养流程 |
| 9.2 | 提供原厂完整课程维修技术训练2名(含学费)：课程学费、住宿地点与训练地点间之交通由得标厂商负责，机票费、日常生活费由本院自理 |
| 9.3 | 操作手册,2份中文或英文原版手册 |
| 9.4 | 维修手册,2份中文或英文原版手册；内容需包含： 1电子控制线路图 2电子控制线路解说 3功能测试步骤与调整校正说明 4零件分布图 5保养校正作业内容 6故障原因与排除方式解说 |