心电图机 规格说明书

规范编号：4N-573
	规格说明书

	一、
	名称：心电图机

	二、
	用途：用于记录心脏活动时所产生的生理电信号

	三、
	一般规格和要求：

	3.1
	设备先进、材质好、结构合理、加工精密

	3.2
	设备运行平稳、可靠

	3.3
	便于管理、操作、养护和维修

	四
	主要技术和性能规格要求

	4.1
	ECG输入：12导联同步采集分析

	4.2
	输入阻抗：≥10MΩ@10Hz，抗除颤电击保护功能

	4.3
	频率响应：0.04-150Hz(-3db)

	4.4
	抗极化电压：>±300mV

	4.5
	共模抑制比：>90dB

	4.6
	采样率：>1000HZ/通道

	4.7
	采集模式：常规采集，10秒预采集

	4.8
	抗干扰滤波：具有交流滤波、肌电滤波、漂移滤波功能

	4.9
	显示器规格：≥7英寸液晶显示屏,840X480高分辨率

	4.10
	显示信息：可显示12导联波形；显示菜单、心率、病人姓名、导联选择、走纸速度、增益、滤波器、时钟、导联脱落等

	4.11
	显示通道：同屏12通道显示

	4.12
	记录类型：热敏式点阵打印机

	4.13
	分辨率：水平1000dpi（25mm/S），垂直200dpi

	4.14
	记录速度：5, 25 and 50mm/s

	4.15
	记录灵敏度：2.5, 5, 10, 20 and 40mm/mV及自动

	4.16
	记录通道：6通道，12通道（激光打印，可选）

	4.17
	分析软件：FDA认证的12SL自动测量诊断软件，具有性别-年龄特异性

	4.18
	信号质量检测：HookUp Advisor连续信号质量检测软件

	4.19
	其他分析软件：RR间期分析、ACI-TIPI急性缺血评分、测量后再分析功能

	4.20
	文件存储：300份心电图

	4.21
	文件导出格式：hilltop，XML，PDF

	4.22
	文件导出方式：SD卡、共享文件夹、FTP服务器

	4.23
	网络传输：支持LAN、串口、WIFI等网络传输方式

	4.24
	键盘：医用级防水键盘

	4.25
	其他设备：USB条码扫描枪、磁卡读卡器、激光打印机（可选）

	4.26
	供电方式：交直流两用

	4.27
	交流电源：交流 90-264V，50/60Hz 

	4.28
	直流电源：内置可充电可更换锂离子电池，7.2V,4.5Ah

	4.29
	电池容量：充足后可记录1000页心电图打印或2小时监测

	4.30
	检定证书

	五
	网络连接需求

	5.1
	设备需支持与本院HIS系统数据交互

	5.2
	免费提供与医院HIS系统的对接服务，支持包括但不限于以下接口：患者信息获取、医嘱项目获取、结构化结果回传、图片结果回传、附件报告回传等。同时，也支持其他经医院认可的对接方式

	六
	安装与调试

	6.1
	中标厂商负责场地规划、搬运、安装、调试，包括设备到货至安装期间之搬运及保险; 保险需包括人员及设备之全额保险

	6.2
	如现场条件无法安装，中标厂商负责调整设备以满足现场条件

	6.3
	安装完成需提交安装报告书与质量报告书

	6.4
	本规格书经厂商填报后，为合约之一部分，验收时依本规格书逐项比对

	6.5
	安装完成经检点各项配件; 功能及实际使用测试各项软件一个月无异常，且完整提供各项文件经审查通过，为验收完成

	6.6
	维修软件须免费提供至设备报废

	6.7
	厂商需负责清理安装所产生的废弃物

	6.8
	厂商需负责安装现场整洁; 若有损坏需负责恢复原状

	七
	设备证照及厂商资质

	7.1
	医疗器械“三证”齐全

	7.2
	代理商需为本地二级以上代理，并提供设备生产厂商半年期以上授权书

	7.3
	依国家法规规定提供强检及计量证书：负责设备首次计量、质控等安装后检测，并取得相关证照

	八
	保修条款

	8.1
	自设备验收完成之日起≥2年全责免费保修，零配件免费;保修期内并依原厂规定执行定期保养与校正，中标厂商提供保养工具及设备。24小时不能排除故障要求提供备品服务，备品满足同样要求。

	8.2
	保修期内已购软件免费升级

	8.3
	提供新增软、硬件购置折扣计价方式

	8.4
	提供全部零件编号及价格，零件保证供应10年以上;否则依本院设备残值回收

	8.5
	国外零件取得速度保证3日内，维修期间提供备机

	九
	人员训练

	9.1
	装机完成，厂商需配合院方安排，免费指导使用人员进行操作训练，直至完全熟练掌握操作流程及日常保养流程

	9.2
	提供原厂完整课程维修技术训练2名(含学费)：课程学费、住宿地点与训练地点间之交通由得标厂商负责，机票费、日常生活费由本院自理

	9.3
	操作手册,2份中文或英文原版手册

	9.4
	维修手册,2份中文或英文原版手册；内容需包含：
1电子控制线路图
2电子控制线路解说
3功能测试步骤与调整校正说明
4零件分布图
5保养校正作业内容
6故障原因与排除方式解说



2

