彩色超声诊断仪技术参数

1、设备用途及适用范围

1.1 全身应用型彩色多普勒超声波诊断系统，主要用于腹部、心脏、妇产科、泌尿科、 浅表组织与小器官、儿科、肌骨神经、介入诊疗及临床学术研究

2、主机

全身应用型高端彩色多普勒超声波诊断系统

显示器≥21英寸高分辨率, 分辨率≥1920×1080

主机内置≥3个可激活探头接口

主机内置≥4个USB 3.0接口

数字波束增强器

多倍波束合成

二维灰阶模式

组织谐波成像模式

宽带频移谐波

组织特异性成像

频率复合成像

空间复合成像

斑点抑制成像

彩色多普勒成像（包括彩色、能量、方向能量多普勒模式）

频谱多普勒成像：脉冲多普勒、高脉冲重复频率、连续波多普勒

组织多普勒成像

扩展成像

实时双幅对比成像

支持全屏放大，≥2档可调

支持手动、自动、半自动触摸屏上包络测量

智能血流跟踪（根据血管走行，自动识别并跟踪血管，自动调整彩色取样框的位置和角度，自动调整PW取样门的大小和角度，无需手动调节；具备多普勒自动识别功能

穿刺针增强技术，可跟随进针角度随时改变声束偏转角度，支持双屏实时对比显示增强前后效果，支持线阵和凸阵探头

2、测量和分析

一般测量

多普勒测量

全科测量包：急诊、神经、肌骨、腹部、产科、妇科、小器官、泌尿、血管

图像存储与(电影)回放重现单元，对回放图像可进行参数调节

超声图像存档与病案管理系统

3、二维灰阶显像主要参数

电子凸阵：超声频率2.0----5.0 MHz

电子线阵：超声频率3.0 — 11.0MHz

术中探头：超声频率范围4-13MHz

扫 描 线：每帧线密度≥512超声线

发射声束聚焦：发射≥8段

接收方式：发射、接收通道≥1024，多倍信号并行处理

预设条件：针对不同的检查脏器，预置最佳化图像的检查条件，减少操作时的调节，及常用所需的外部调节及组合调节

增益调节: B/M/D分别独立可调，≥100

二维灰阶：≥256

4、频谱多普勒

包括脉冲多普勒、高脉冲重复频率、连续多普勒

显示方式：B, PW，B/PW, B/C/PW, B/CW, B/C/CW等等

显示控制：反转、零移位、B刷新、D扩展、B/D扩展等

最大速度: ≥8.5m/s（连续多普勒速度: ≥37m/s）

最小速度: ≤0.5mm /s（非噪声信号）

取样容积: 0.5-20mm

偏转角度: ≥±25度 (线阵探头)

零位移动：≥8 级

5、彩色多普勒

显示方式：速度方差显示、能量显示，速度显示、方差显示等（B/C、B/C/M、B/POWER、B/C/PW）

取样框偏转: ≥±25度 (线阵探头)

最大帧率: ≥360 帧/秒

支持B/C 同宽

6、频谱多普勒模式

包括脉冲多普勒、高脉冲重复频率、连续多普勒，显示方式：B, PW，B/PW, B/C/PW, B/CW, B/C/CW等等

示控制：反转、零移位、B刷新、D扩展、B/D扩展等

最大速度: ≥8.5m/s（连续多普勒速度: ≥37m/s）

最小速度: ≤0.5mm /s（非噪声信号）

取样容积: 0.5-20mm

偏转角度: ≥±25度 (线阵探头)

零位移动：≥8 级

7、探头规格

可配探头类型：凸阵、线阵、腔内、相控阵

支持单晶体凸阵探头

探头频率：频率带宽1.1-23MHz（依赖不同探头），所有探头均为宽频变频探头，二维、谐波、彩色及频谱多普勒模式分别独立变频，≥3段；振元：最大有效振元数≥192振元

凸阵、线阵具备多角度穿刺引导功能

凸阵腹部探头频率范围：3-5MHz

中频线阵探头频率范围：7-10 MHz

高频线阵探头频率范围：15MHz以上

腔内探头频率范围：3.0-10.0MHz

小凸阵探头频率范围：5MHz左右

B/M、彩色、能量多普勒、组织多普勒输出功率可选择分级调节

线阵探头采用按键设计，探头上按键个数≥3个，具有防误触设计和盲点设计，操作简单，并可以自定义功能，如增益、冻结、解冻等功能

8、配置

每套含1台主机，探头≥5把