前列腺剜除手术激光手件-遴选文件

一、项目基本情况

1、项目名称：前列腺剜除手术激光手件采购项目

2、项目预算金额：16.4万元（人民币）

3、采购清单

| 序号 | 材料编号 | 名称 | 单项限价 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 46-MIR-07218000000 | 鞘218mmL | 29000元 |
| 2 | 46-MIR-07240000000 | 鞘240mmL | 13000元 |
| 3 | 46-MIR-07310000000 | 鞘310mmL | 37000元 |
| 4 | 46-MIR-08275000000 | 闭孔器275mmL | 3000元 |

# 二、资格要求

1.具有独立承担民事责任的能力（提供营业执照）；

★2.前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（信用中国截图、及承诺函）；

3.提供参与遴选企业营业执照、医疗器械生产企业营业执照、医疗器械生产企业生产许可证、授权书、参与遴选企业医疗器械经营许可证、参与遴选产品注册证。

- 三、技术要求

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 技术参数 | 用途 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 鞘310mmL | PC | 2 | - 外径≤6.2mm - 工作长度≥260mm - 中间通道≥5.8mm - 激光探针通道≥0.8mm - 被动式设计 | 用于经尿道钬激光前列腺剜除术（HoLEP） |
|  | 鞘218mmL | PC | 2 | - 外径≤26Fr - 前端斜嘴设计，配合带角度光学镜 - 进出水通道数量≥2 | 用于经尿道钬激光前列腺剜除术（HoLEP） |
|  | 鞘240mmL | PC | 2 | - 外径≤24Fr - 前端有绝缘陶瓷头，防止激光电击 | 用于经尿道钬激光前列腺剜除术（HoLEP） |
|  | 闭孔器275mmL | PC | 2 | - 最大外径≤24Fr - 前端圆润设计，配合内套管使用 | 用于经尿道钬激光前列腺剜除术（HoLEP） |

- 三、商务要求：

1.交付的时间和地点：

（1）交货期：合同签订后一个月内交货

（2）交货地点：北京清华长庚医院

2.售后服务：

（1）电话响应服务：每周7天 × 24小时提供电话咨询、问题解答、故障报送等服务，指定专人为甲方提供电话服务；

（2）故障维修服务：对突发故障提供不限人天的紧急响应，响应时间≤10分钟，技术人员4小时内到达现场，8小时内解决故障，否则立即免费更换设备。

3.包装运输要求：

（1）投标人负责将货物包装运输到采购人指定地址，包装运输费用由投标人负责，包装运输过程中货物有破损、缺漏或未按相关政策要求进行检验检疫、消毒消杀等问题，采购人可以拒收退回，费用由投标人负责；

（2）投标人提前和采购人确认送货时间和地点，未与采购人提前沟通送货事宜造成的货物签收等待、破损、产生额外费用等问题，由投标人承担负责；

（3）由以上原因或投标人其他原因造成的未按期供货，由投标人承担责任。

# 4.验收标准：应达到投标人投标文件中承诺的指标，所有指标验收必须由采购人确认，并得到采购人书面认可。

四、响应文件格式

1、报价单要求：

本报价单需包含需求目录中全部产品，价格不得超过单项限价，明确是否提供售后备案产品，对应产品图片或图纸，到货周期，质保期。可参照下表：

| 序号 | 货物名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 | 规格 | 展示图 | 交货周期 | 质保期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2、资质要求：参照需求内容提供相关资质复印件，并加盖公章。

- 3、技术文件

3.1.技术要求偏离表

3.2售后服务方案及承诺等

- 3.3参与企业提供2023年至今合作单位的合同复印件

3.4投标人自行编写的技术文件

3.5遴选文件中要求提供的其他文件

4、其他：其他可体现产品竞争力的文件。

5、遴选文件数量：参与遴选文件一式四份，1份正本3份副本。同步提供扫描件以U盘形式提供。