	[bookmark: _GoBack]一.设备名称：
	800毫安以上数字减影血管造影X线机（DSA，双向）

	二.数量
	1套

	三.用途
	设备用途：备开展介入手术能力，满足心、脑、周围血管的造影和介入治疗需要

	四.主要组成
	全自动双向 C 型臂，导管床，高压发生器，球管，非晶硅数字化探测器，能够完全满足数字化平板采集特点的数字图像处理系统，存储系统（含各种分析软件），控制操作系统，连接电缆以及附属设备。

	五.技术规格
	

	1
	机架系统:

	1.1
	全自动双向C型臂，具备落地式C臂与悬吊式C臂

	1.2
	具备智能床旁控制系统，可以控制机架和导管床的运动

	1.3
	落地C臂正位CRA≥55°，CAU≥45°，RAO≥130°，LAO≥130°

	1.4
	悬吊C臂侧位CRA≥55°，CAU≥55°，LAO≥120°；

	1.5
	落地C臂旋转速度（非旋转采集）≥25°/s；

	1.6
	具备自动位置控制功能

	2
	导管床:

	2.1
	碳纤维浮动床面

	2.2
	床长≥280cm

	2.3
	床宽≥45cm

	2.4
	床的最大病人承重≥250KG 

	2.5
	导管床手臂支架，床垫，输液支架

	3
	液晶触摸控制屏

	3.1
	检查床旁具备液晶触摸控制屏

	3.2
	液晶触摸控制屏可置于导管床三边，满足不同临床操作需求

	4
	X线高压发生器装置：

	4.1
	发生器功率≥100KW

	4.2
	最大管电流支持≥1000mA （100KV/100KW时）

	4.3
	最小管电流≤0.5mA

	4.4
	最大管电压≥125KV

	5
	X线球管：

	5.1
	最大连续透视功率≥3500W

	5.2
	最大透视管电流≥250mA

	5.3
	球管阳极连续高速旋转，转速≥9000转/分，包括透视及采集

	5.4
	阳极热容量≥5MHU

	5.5
	管套热容量≥7.3MHU

	5.6
	最大阳极冷却速率≥1750kHU/min

	5.7
	球管焦点≥3个

	6
	落地 C 臂、悬吊 C 臂数字化平板探测器

	6.1	
	采用碘化铯非晶硅数字化平板探测器技术

	6.2
	平板有效探测面积≥29cm*38cm

	6.3
	平板分辨率≥3.25LP/mm

	6.4
	平板像素尺寸≤154μm

	7
	图像采集及处理系统：

	7.1
	主机配备双工作站处理系统，分别完成图象采集和后处理操作

	8
	高级图像后处理工作站

	9
	主机部分

	9.1
	3.1GHz以上CPU，四核，500G硬盘

	10
	射线剂量防护技术：

	10.1
	可以提供低剂量的透视协议

	五
	网络连接需求

	5.1
	设备需支持与医院HIS、PACS、LIS、RIS等系统数据交互

	5.2
	免费提供与医院HIS、PACS、LIS、RIS等系统的对接服务，支持包括但不限于以下接口：患者信息获取、医嘱项目获取、结构化结果回传、图片结果回传、附件报告回传、视频输出接口等（含免费接口开发）。同时，也支持其他经医院认可的对接方式
（响应内容需要列明具体的数据接口实现方案）

	六
	安装与调试

	6.1
	中标厂商负责场地规划、搬运、安装、调试，包括设备到货至安装期间之搬运及保险; 保险需包括人员及设备之全额保险

	6.2
	如现场条件无法安装，中标厂商负责调整设备以满足现场条件

	6.3
	安装完成需提交安装报告书与质量报告书

	6.4
	本规格书经厂商填报后，为合约之一部分，验收时依本规格书逐项比对

	6.5
	安装完成经检点各项配件; 功能及实际使用测试各项软件一个月无异常，且完整提供各项文件经审查通过，为验收完成

	6.6
	维修软件须免费提供至设备报废

	6.7
	厂商需负责清理安装所产生的废弃物

	6.8
	厂商需负责安装现场整洁; 若有损坏需负责恢复原状

	七
	设备证照及厂商资质

	7.1
	医疗器械“三证”齐全

	7.2
	代理商需为本地二级以上代理，并提供设备生产厂商半年期以上授权书

	7.3
	依国家法规规定提供强检及计量证书：负责设备首次计量、质控等安装后检测，并取得相关证照

	八
	保修条款

	8.1
	自设备验收完成之日起≥2年全责免费保修，零配件免费;保修期内并依原厂规定执行定期保养与校正，中标厂商提供保养工具及设备。24小时不能排除故障要求提供备品服务，备品满足同样要求。

	8.2
	保修期内已购软件免费升级

	8.3
	提供新增软、硬件购置折扣计价方式

	8.4
	提供全部零件编号及价格，零件保证供应10年以上;否则依本院设备残值回收

	8.5
	国外零件取得速度保证3日内，维修期间提供备机

	九
	人员训练

	9.1
	装机完成，厂商需配合院方安排，免费指导使用人员进行操作训练，直至完全熟练掌握操作流程及日常保养流程

	9.2
	提供原厂完整课程维修技术训练2名(含学费)：课程学费、住宿地点与训练地点间之交通由得标厂商负责，机票费、日常生活费由本院自理

	9.3
	操作手册,2份中文或英文原版手册

	9.4
	维修手册,2份中文或英文原版手册；内容需包含：
1电子控制线路图
2电子控制线路解说
3功能测试步骤与调整校正说明
4零件分布图
5保养校正作业内容
6故障原因与排除方式解说




