## Sheet1
仪器摆放位置 | 仪器名称 | 功率 | 数量 （台/套） | 匹配电源 数量（单套） | 匹配电源数量 （总数） | 匹配电源的类型 （16A/10A） | 摆放位置现有电源 | 加装位置 | 额外加装
[9 empty] | 工程部 | 公司实验台 （必加项） | 公司实验台 （预留项/组）
隔间内 | 测序仪（element） | 输入电压：100-240V 平均功率：600W 峰值功率：1200W | 1 | 2 | 2 | 10A | 无 | N | 墙插+10A（2个） | / | 1
| 服务器 | 电源：800W冗余 | 1 | 2 | 2 | 10A | 无 | I | 墙插+10A（2个） | / | 0
| UPS | 功率：3000VA | 1 | 10A+16A （各1个） | 2 | 10A+16A（各1个） | 无 | G | 墙插+10A+16A（各1个） | / | 0
| 超高通量测序仪（novaseq） | 电源电压：100-240VAC 额定频率：50/60Hz 功率：2500W | 1 | 1 | 1 | 16A | 无 | H | 墙插+16A（2个） | / | 1
| 配套UPS电源 | 200-240VAC 功率：2700W*/3000VA | 1 | 10A+16A （各1个） | 2 | 10A+16A（各1个） | 无 | G | 墙插+10A+16A（各1个） | / | 0
隔间外 | 医用超低温冰箱（负80度） | 额定功率：647W 电源电压：220V/50HZ | 1 | 1 | 1 | 16A | 无 | A | 墙插+16A（1个） | / | 0
| 4度冰箱 | 75W， 1、电源电压：100-240 V AC； 2、额定频率：50/60Hz； | 2 | 1 | 2 | 10A | 无 | A+B | 墙插+10A（2个） | / | 0
| 普通倒置显微镜 | 80W | 1 | 3 | 3 | 10A | 无 | C | 预留电源以供实验台使用 | 实验台面板+4个 | 1
| 细胞计数仪 | 24W | 1 | 1 | 1 | 10A | 无 | E | 预留电源以供实验台使用 | 实验台面板+1个 | 1
| 低温冷冻离心机 | 16A 360W（最大） | 1 | 1 | 1 | 16A | 无 | K | 预留电源以供实验台使用 | 实验台面板+1个 | 0
| 荧光计 | 电源电压：100-240VAC 额定频率：50/60Hz | 1 | 1 | 1 | 10A | 有(墙插） | C | 预留电源以供实验台使用 | 实验台面板+1个 | 0
| 掌上离心机 | 电源电压：100-240VAC 额定频率：50/60Hz | 1 | 1 | 1 | 10A | 有(墙插） | C | 预留电源以供实验台使用 | 实验台面板+1个 | 0
| 涡旋振荡仪 | 电源电压：100-240VAC 额定频率：50/60Hz | 1 | 1 | 1 | 10A | 有(墙插） | C | 预留电源以供实验台使用 | 实验台面板+1个 | 0
| 自动化核酸提取仪 | 额定功率：1700W 电源电压：220V，50/60HZ | 1 | 1 | 1 | 10A | 无 | B | 预留电源以供实验台使用 | 实验台面板+1个 | 0
| 全自动一体化文库构建工作站 | 额定功率：2KW 电源电压：220V，50/60HZ | 1 | 1 | 1 | 10A | 无 | D | 预留电源以供实验台使用 | 实验台面板+4个 | 1
| 自动化核酸分析仪 | 额定功率：300W 电源电压：220V，50/60HZ | 1 | 1 | 1 | 10A | 无 | F | 预留电源以供实验台使用 | 实验台面板+1个 | 0
| 组织解离仪 | 额定功率：2KW 电源电压：220V，50/60HZ | 1 | 1 | 1 | 10A | 无 | L | 预留电源以供实验台使用 | 实验台面板+1个 | 0
| 单细胞分析系统 | 额定功率：220W 电源电压：100-240V，50/60HZ | 1 | 1 | 1 | 10A | 有(墙插） | / | 预留电源以供实验台使用 | 实验台面板+1个 | 0
| ThermoMixer C | 额定功率：200W 电源电压：100-240V，50/60HZ | 1 | 1 | 1 | 10A | 有(墙插） | / | 预留电源以供实验台使用 | 实验台面板+1个 | 0
| PCR仪 | 输入功率：100–150 VAC，50–60 Hz； 220–240 VAC，50–60 Hz；最大 670 W | 1 | 1 | 1 | 10A | 无 | M | 预留电源以供实验台使用 | 实验台面板+1个 | 0