磁共振成像系统（MR） 规格说明书

规范编号：4N-121
	规格说明书

	一、
	名称：磁共振成像系统（MR）

	二、
	用途：用于全身各系统疾病的精准诊断，包括中枢神经系统、呼吸系统、消化系统、肌骨运动系统、心血管系统、泌尿生殖系统等疾病

	三、
	一般规格和要求：

	3.1
	设备先进、材质好、结构合理、加工精密

	3.2
	设备运行平稳、可靠

	3.3
	便于管理、操作、养护和维修

	四
	主要技术和性能规格要求

	4.1
	磁体系统

	4.1.1
	磁体类型：超导磁体

	4.1.2
	磁场强度：1.5T

	4.1.3
	屏蔽方式：主动屏蔽+抗外界电磁干扰屏蔽技术

	4.1.4
	匀场方式：主动+被动

	4.1.5
	动态匀场或高级高序匀场：具备

	4.1.6
	线性匀场时间：＜0.1ms

	4.1.7
	5高斯线范围

	4.1.7.1
	轴向：≤4.0m

	4.1.7.2
	径向：≤2.4m

	4.1.8
	磁体内径(患者检查孔道内径)大小：≥60 cm

	4.1.9
	提供磁体+检查室安全装置：提供

	4.2
	梯度系统

	4.2.1
	梯度类型：不限

	4.2.2
	最大梯度场强

	4.2.2.1
	X轴最大梯度场强：≥33mT/m

	4.2.2.2
	Y轴最大梯度场强：≥33mT/m

	4.2.2.3
	Z轴最大梯度场强：≥33mT/m

	4.2.3
	梯度降噪技术：具备

	4.3
	射频接收线圈

	4.3.1
	线圈接口数字化（数字接口，非模拟针插式接口）：具备

	4.3.2
	ADC模数转换模块内置到线圈内：具备

	4.3.3
	所有线圈免调谐：具备

	4.3.4
	一体化头颈联合相控阵线圈：≥28通道

	4.3.5
	开放式头部相控阵线圈：≥12通道

	4.3.6
	一体化胸腹部相控阵线圈：≥36通道

	4.3.7
	全脊柱相控阵线圈：≥40通道

	4.3.8
	专用头部科研相控阵线圈：≥48通道

	4.3.9
	肩关节相控阵专用线圈：≥16通道

	4.3.10
	足踝关节相控阵专用线圈：≥16通道

	4.3.11
	乳腺相控阵线圈：≥8通道

	4.3.12
	膝关节相控阵专用线圈：≥16通道

	4.3.13
	颈部斑块相控阵线圈：≥8通道

	4.3.14
	显微线圈：≥1通道

	4.3.15
	大柔线圈

	4.3.16
	小柔线圈

	4.4
	计算机系统

	4.4.1
	CPU个数：≥2个

	4.4.2
	主频大小：≥2.4GHz

	4.4.3
	内存大小：≥8GB

	4.4.4
	计算机显示器：≥23英寸彩色高分辨率液晶显示器

	4.4.5
	显示器分辨率：≥1900x 1200

	4.4.6
	硬盘容量：≥300GB

	4.4.7
	DICOM3.0接口：具备软硬件

	4.4.7.1
	DICOM发送/接收：具备软硬件

	4.4.7.2
	DICOM查询/检索：具备软硬件

	4.4.7.3
	DICOM基本打印：具备软硬件

	4.4.7.4
	DICOM病人登记网络：具备软硬件

	4.4.8
	图形处理器主频：≥ 2.4GHz图像重建处理器

	4.4.8.1
	总线位数：≥64位

	4.4.8.2
	处理器内存：≥24GB

	4.4.8.3
	处理器硬盘：≥300GB（可扩展）          

	4.4.8.4
	图像存储数：≥250,000幅     (256X256)      

	4.4.8.5
	图像重建速度：≥100000幅/秒 (256x256矩阵，完全FOV)

	4.5
	检查环境

	4.5.1
	无线触发心电门控：具备

	4.5.2
	无线触发呼吸门控：具备

	4.5.3
	无线触发外周门控：具备

	4.6
	后处理接口

	4.6.1
	DICOM发送/接收：具备

	4.6.2
	DICOM查询/检索：具备

	4.6.3
	DICOM基本打印：具备

	4.6.4
	DICOM病人登记网络：具备

	4.6.5
	图像网络传输：1000M 以太网连接

	4.6.6
	图像传输速度：≤1秒/幅（512X512）

	4.7
	扫描参数

	4.7.1
	最大扫描视野：≥55cm

	4.7.2
	最小扫描视野：≤0.5cm

	4.7.3
	最小2D层厚：≤0.5mm

	4.7.4
	最小3D层厚：≤0.05mm

	4.7.5
	最大采集矩阵：≥1024×1024

	4.7.6
	弥散加权B值：≥10000

	4.8
	扫描序列

	4.8.1
	自旋回波(SE)：具备

	4.8.2
	梯度回波序列：具备

	4.8.3
	反转恢复序列Inversion Recovery (IR)：具备

	4.8.4
	TSE 序列：具备

	4.8.5
	EPI序列：具备

	4.8.6
	脂肪/水选择成像技术：具备

	4.9
	应用软件包

	4.9.1
	容积成像必须具备体积测量功能：具备

	4.9.2
	偏中心扫描技术：具备

	4.9.3
	儿童成像软件包：具备

	4.9.4
	体部成像：具备

	4.9.5
	神经成像：具备

	4.9.6
	图像无缝拼接软件包：具备，Composing或MobiView或MR Pasting

	4.9.7
	弥散成像：具备

	4.9.8
	肿瘤成像软件包：具备

	4.9.9
	灌注成像：具备

	4.9.10
	血管成像：具备

	4.9.11
	心脏成像：具备

	4.9.12
	乳腺成像：具备

	4.9.13
	磁敏感性加权成像：具备

	4.9.14
	骨关节成像：具备

	4.9.15
	先进临床技术：具备

	4.9.16
	具备智能加速扫描技术

	4.10
	附属设备

	4.10.1
	压力检测系统：具备

	4.10.2
	校正用标准水模：具备

	4.10.3
	无磁检查床：具备

	4.10.4
	无磁灭火器：具备

	4.10.5
	无磁轮椅：具备

	4.10.6
	铁磁探测器：具备

	4.10.7
	核磁专用水冷机组

	4.10.7.1
	冷水机组制冷量≥82KW

	4.10.7.2
	双系统设计，双控制器，一备一用，具备两个系统自动切换的功能，规避设备故障，充分满足医疗设备的运行要求

	4.10.7.3
	保证机组一天24小时，一年365天保持优质工作状态

	4.10.7.4
	控制面板为中文触摸屏，报警记录需留存大于1000条以上

	4.10.7.5
	室外机总重量≤160kg(注：考虑室外连廊屋顶称重负载要求）

	4.10.8
	核磁专用空调

	4.10.8.1
	精密空调制冷量≥70KW

	4.10.8.2
	送风量≥13300m³/h

	4.10.8.3
	双系统设计，双控制器，一备一用，具备两个系统自动切换的功能，规避设备故障，充分满足医疗设备的运行要求

	4.10.8.4
	保证机组一天24小时，一年365天保持优质工作状态

	4.10.8.5
	精密空调需具备环保节能、高能效、高显热、低噪音、过滤等级、精密控制、高可靠性

	4.10.8.6
	控制面板为中文触摸屏，报警记录需留存大于1000条以上

	4.10.8.7
	室外机总重量≤280kg (注：考虑室外连廊屋顶称重负载要求）

	4.10.9
	无磁紫外消毒灯

	五
	网络连接需求

	5.1
	设备需支持与本院HIS系统数据交互

	5.2
	免费提供与医院HIS系统的对接服务，支持包括但不限于以下接口：患者信息获取、医嘱项目获取、结构化结果回传、图片结果回传、附件报告回传等。同时，也支持其他经医院认可的对接方式

	六
	安装与调试

	6.1
	中标厂商负责场地规划、搬运、安装、调试，包括设备到货至安装期间之搬运及保险; 保险需包括人员及设备之全额保险

	6.2
	如现场条件无法安装，中标厂商负责调整设备以满足现场条件

	6.3
	安装完成需提交安装报告书与质量报告书

	6.4
	本规格书经厂商填报后，为合约之一部分，验收时依本规格书逐项比对

	6.5
	安装完成经检点各项配件; 功能及实际使用测试各项软件一个月无异常，且完整提供各项文件经审查通过，为验收完成

	6.6
	维修软件须免费提供至设备报废

	6.7
	厂商需负责清理安装所产生的废弃物

	6.8
	厂商需负责安装现场整洁; 若有损坏需负责恢复原状

	七
	设备证照及厂商资质

	7.1
	医疗器械“三证”齐全

	7.2
	代理商需为本地二级以上代理，并提供设备生产厂商半年期以上授权书

	7.3
	依国家法规规定提供强检及计量证书：负责设备首次计量、质控等安装后检测，并取得相关证照

	八
	保修条款

	8.1
	自设备验收完成之日起≥2年全责免费保修，零配件免费;保修期内并依原厂规定执行定期保养与校正，中标厂商提供保养工具及设备。24小时不能排除故障要求提供备品服务，备品满足同样要求。

	8.2
	保修期内已购软件免费升级

	8.3
	提供新增软、硬件购置折扣计价方式

	8.4
	提供全部零件编号及价格，零件保证供应10年以上;否则依本院设备残值回收

	8.5
	国外零件取得速度保证3日内，维修期间提供备机

	九
	人员训练

	9.1
	装机完成，厂商需配合院方安排，免费指导使用人员进行操作训练，直至完全熟练掌握操作流程及日常保养流程

	9.2
	提供原厂完整课程维修技术训练2名(含学费)：课程学费、住宿地点与训练地点间之交通由得标厂商负责，机票费、日常生活费由本院自理

	9.3
	操作手册,2份中文或英文原版手册

	9.4
	维修手册,2份中文或英文原版手册；内容需包含：
1电子控制线路图
2电子控制线路解说
3功能测试步骤与调整校正说明
4零件分布图
5保养校正作业内容
6故障原因与排除方式解说



2

