人体成分分析仪 规格说明书

规范编号：4N-E11
	规格说明书

	一、
	名称：人体成分分析仪

	二、
	用途：监测营养状况、体液平衡状况，提供人体成分正常值范围，评价生长发育等。还可以进行肥胖的诊断及治疗监测，筛查骨质疏松等，从而达到预防亚健康的目的。

	三、
	一般规格和要求：

	3.1
	设备先进、材质好、结构合理、加工精密

	3.2
	设备运行平稳、可靠

	3.3
	便于管理、操作、养护和维修

	四
	主要技术和性能规格要求

	4.1
	测试时间：<1分钟

	4.2
	测量方法：直接节段多频率生物电阻抗分析方法

	4.3
	计算方法：据实测量，内部不设定经验值估算

	4.4
	准确性：和人体成分金标准DXA一致性相关系数在0.97以上

	4.5
	阻抗测量范围：≤1000Ω

	4.6
	阻抗测量允差范围: 四肢±1%，躯干±3%以内

	4.7
	测试数据范围：体重范围≥10kg ，≤270kg；

	4.8
	标准范围定制功能：可以根据需要自行设定体脂百分比、腰臀比和BMI等的正常范围

	4.9
	阻抗频率及项目：电阻抗(Z) 通过包含5kHz、50kHz和500kHz在内的至少6种不同频率，分别在左右上下肢及躯干共5个节段部分进行电阻抗测量；电抗（Xc）通过包含5kHz, 50kHz, 250kHz 在内的至少3种不同频率分别在5个节段进行测量

	4.10
	历史记录对比：可在报告纸中体现，对比同一测试者多次测量的历史记录

	4.11
	操作平台：具有数字显示屏，测试时可进行触屏操作，也可同时进行电脑端操作

	4.12
	可输出报告纸类型：人体成分报告、儿童生长曲线报告、人体水分报告

	4.13
	显示屏：≥10英寸彩色液晶屏，触摸屏，语音提示测试功能，保护性：使用密码功能

	4.2
	报告纸输出结果：

	4.2.1
	包含身体总水分、蛋白质、无机盐、体脂肪、肌肉量、BMI,体脂百分比

	4.2.2
	身体均衡分析: 躯干及四肢的肌肉分析，肥胖分析：BMI,体脂百分比（全身，节段），腰臀比，内脏脂肪面积

	4.2.3
	高级营养参数：身体细胞量，相位角，节段相位角，SMI骨骼肌指数、水控制

	4.2.4
	矢量分析：具有生物电阻抗矢量图分析

	4.2.5
	细胞外水分比率分析,评分,体型, 体重控制,身体均衡评估,节段脂肪分析, 节段水分分析，节段细胞内水分分析，节段细胞外水分分析，研究项目(基础代谢率、腰臀比、内脏脂肪等级、肥胖度、骨矿物质含量、上臂围度、上臂肌肉围度,去脂体重指数、脂肪量指数), 结果解析二维码, 电抗, 阻抗；节段围度分析。

	五
	网络连接需求

	5.1
	设备需支持与本院HIS系统数据交互

	5.2
	免费提供与医院HIS系统的对接服务，支持包括但不限于以下接口：患者信息获取、医嘱项目获取、结构化结果回传、图片结果回传、附件报告回传等。同时，也支持其他经医院认可的对接方式

	六
	安装与调试

	6.1
	中标厂商负责场地规划、搬运、安装、调试，包括设备到货至安装期间之搬运及保险; 保险需包括人员及设备之全额保险

	6.2
	如现场条件无法安装，中标厂商负责调整设备以满足现场条件

	6.3
	安装完成需提交安装报告书与质量报告书

	6.4
	本规格书经厂商填报后，为合约之一部分，验收时依本规格书逐项比对

	6.5
	安装完成经检点各项配件; 功能及实际使用测试各项软件一个月无异常，且完整提供各项文件经审查通过，为验收完成

	6.6
	维修软件须免费提供至设备报废

	6.7
	厂商需负责清理安装所产生的废弃物

	6.8
	厂商需负责安装现场整洁; 若有损坏需负责恢复原状

	七
	设备证照及厂商资质

	7.1
	医疗器械“三证”齐全

	7.2
	代理商需为本地二级以上代理，并提供设备生产厂商半年期以上授权书

	7.3
	依国家法规规定提供强检及计量证书：负责设备首次计量、质控等安装后检测，并取得相关证照

	八
	保修条款

	8.1
	自设备验收完成之日起≥2年全责免费保修，零配件免费;保修期内并依原厂规定执行定期保养与校正，中标厂商提供保养工具及设备。24小时不能排除故障要求提供备品服务，备品满足同样要求。

	8.2
	保修期内已购软件免费升级

	8.3
	提供新增软、硬件购置折扣计价方式

	8.4
	提供全部零件编号及价格，零件保证供应10年以上;否则依本院设备残值回收

	8.5
	国外零件取得速度保证3日内，维修期间提供备机

	九
	人员训练

	9.1
	装机完成，厂商需配合院方安排，免费指导使用人员进行操作训练，直至完全熟练掌握操作流程及日常保养流程

	9.2
	提供原厂完整课程维修技术训练2名(含学费)：课程学费、住宿地点与训练地点间之交通由得标厂商负责，机票费、日常生活费由本院自理

	9.3
	操作手册,2份中文或英文原版手册

	9.4
	维修手册,2份中文或英文原版手册；内容需包含：
1电子控制线路图
2电子控制线路解说
3功能测试步骤与调整校正说明
4零件分布图
5保养校正作业内容
6故障原因与排除方式解说



2

