骨科手术导航定位系统 规格说明书

规范编号：4N-58G
	规格说明书

	一、
	名称：骨科手术导航定位系统

	二、
	用途：用于成人前交叉韧带重建手术骨道制备过程中手术工具的导航定位

	三、
	一般规格和要求：

	3.1
	设备先进、材质好、结构合理、加工精密

	3.2
	设备运行平稳、可靠

	3.3
	便于管理、操作、养护和维修

	四
	主要技术和性能规格要求

	4.1
	系统技术规格及概述：

	4.1.1
	具备末端工具与手机和主机的连接，轴向施加≥20N，拉力不滑脱，接口及安装连接部位锁紧机构需牢固可靠，锁紧后不得松动，正常工作时不得脱落；

	4.1.2
	系统精度：距离误差≤1.5mm，角度误差≤1.5°；

	4.1.3
	系统有效工作空间：≤300mm×300mm×300mm；

	4.1.4
	主控台车系统

	4.1.4.1
	显示器：具备医生显示器一个，显示器为高分辨率≥1920×1080，显示器尺寸≥23英寸；

	4.1.4.2
	急停开关：具备急停开关，在任意时刻锁定机械臂关节制动器；

	4.1.4.3
	处理器主频：≥ 2GHz；

	4.1.4.4
	内存容量：≥ 16G；

	4.1.4.5
	硬盘容量：≥ 1000GB；

	4.1.4.6
	显卡内存：≥ 4G；

	4.1.4.7
	操作系统：Windows 10或更优版本；

	4.1.5
	导航台车系统

	4.1.5.1
	显示器：导航台车显示器为高分辨率≥1920×1080，显示器尺寸≥27英寸；

	4.1.5.2
	跟踪装置探测距离偏差：≤1.0mm；

	4.1.5.3
	探测位置重复性：≤1.5mm；

	4.1.5.4
	跟踪帧率：≥5Hz；

	4.1.5.5
	具备运输把手；

	4.1.5.6
	具备网络接口；

	4.1.5.7
	具备光学导航相机底座和脚轮；

	4.1.5.8
	具备电源指示灯；

	4.1.6
	机械臂台车系统

	4.1.6.1
	机械臂保护功能：具备机械臂安全保护空间，机械臂碰撞保护、预防碰撞，参考架偏移、缺失提示；

	4.1.6.2
	患者释放功能：具备机械臂末端在断电或急停状态下，移除末端工具；

	4.1.6.3
	设备断电后的末端位移：具备机械臂末端通电状态急停时，静态下其末端参考点的位移量≤2mm；

	4.1.6.4
	设备急停后的末端位移：具备机械臂末端通电状态，静态时切断电源，其末端位移量≤10mm，动态下其末端参考点的位移量≤20mm；

	4.1.6.5
	动力系统：具备慢钻动力手机转速为≤1200rpm，慢钻动力手机空载运行的噪声≤65dB（A）；

	4.1.6.6
	机械臂接口：具备接口灵活及方便的装卸部件，法兰参考架重复安装偏差≤0.5mm；

	4.1.6.7
	机械臂力矩传感器精度：≤4N；

	4.1.6.8
	机械臂位姿可重复性：≤0.1mm；

	4.1.6.9
	急停开关：机械臂具有手动紧急停止开关；

	4.1.6.10
	机械臂操作模式：具备自动模式、打孔模式和拖动模式；

	4.1.6.11
	机械臂自由度：≥6个；

	4.1.6.12
	机械臂运行速度：关节≤180°/s；

	4.1.6.13
	具备电源指示灯及状态指示灯；

	4.1.6.14
	具备运输手柄；

	4.1.6.15
	具有可移动功能，机械臂台车下方有四个脚轮，可供机械臂台车移动并固定；

	4.1.6.16
	具有支脚电机，控制机械臂台车抬起与下降；

	4.1.7
	手术计划与控制软件

	4.1.7.1
	软件功能：包括用户注册、数据导入、图像分割、图像融合、解剖标记点、术前规划、配准验证点、术前准备、骨配准、术中规划、骨道制备和病例回溯；

	4.1.7.2
	具备新建用户账号与权限管理；

	4.1.7.3
	具备CT和MR影像导入；

	4.1.7.4
	具备自动和手动对CT中的股骨、胫骨硬骨分割与MRI中硬骨、软骨进行分割；

	4.1.7.5
	具备分割结果将CT数据与MR数据进行自动和手动配准，并进行融合显示。支持CT与MR数据的三维表面重建与融合显示；

	4.1.7.6
	支持手动标识骨性标记点；

	4.1.7.7
	支持术前规划手术路径；

	4.1.7.8
	具备手动选择用于术中配准结果验证的点；

	4.1.7.9
	可提供术前工具安装的操作指导，具备手术工具精度的校验、机械臂/脚踏开关/光学跟踪相机/慢钻动力手机状态确认；

	4.1.7.10
	支持接触式骨模型配准；

	4.1.7.11
	具备手术中支持调整规划方案，可采集腿部运动信息包含腿部膝关节屈伸/伸展，内/外翻，内/外旋；

	4.1.7.12
	具备按规划的手术路径执行到手术预置位，支持打孔模式进行骨道制备；

	4.1.7.13
	具备查看以往病历的手术规划信息；

	4.1.7.14
	能够导出截图为JPG图片格式，手术规划数据和影像数据合并导出为.nt文件；

	4.1.7.15
	具有DICOM数据传输模块；

	4.1.7.16
	数据备份与恢复：具备软件支持自动记录操作节点，保存前一步规划内容。具备软件进程被终止时，重启软件支持恢复到记录的操作节点；

	4.1.8
	配套工具

	4.1.8.1
	手术跟踪配准工具包含不限于法兰参考架、钝头探针（膝关节）、尖头探针、股骨参考架、胫骨参考架、标定参考架等；

	4.1.8.2
	手术工具包含不限于标记钉扳手、四方锁紧扳手、四位扳手、参考架夹持器、双针钻头导向器、双针钻头导向器（胫骨）、股骨双针导向器、胫骨双针导向器等；

	4.1.8.3
	具备配套使用的一次性使用工具，包含不限于钻头、一次性固定针、一次性标记钉、一次性灭菌脚垫、一次性灭菌绑带、无菌保护罩等；

	4.1.8.4
	具备配套使用的重复性使用工具，包含不限于钻头、膝关节支撑架等；

	4.2
	配置

	4.2.1
	主控台车  1台

	4.2.2
	导航台车  1台

	4.2.3
	机械臂台车  1台

	4.2.4
	手术计划与控制软件  1套

	4.2.5
	ACLR通用器械箱  1套

	4.2.6
	ACLR机械臂跟踪配置器械箱  1套

	4.2.7
	ACLR动力器械箱  1套

	4.2.8
	膝关节支撑架  1套

	五
	网络连接需求

	5.1
	设备需支持与本院HIS系统数据交互

	5.2
	免费提供与医院HIS系统的对接服务，支持包括但不限于以下接口：患者信息获取、医嘱项目获取、结构化结果回传、图片结果回传、附件报告回传等。同时，也支持其他经医院认可的对接方式

	六
	安装与调试

	6.1
	中标厂商负责场地规划、搬运、安装、调试，包括设备到货至安装期间之搬运及保险; 保险需包括人员及设备之全额保险

	6.2
	如现场条件无法安装，中标厂商负责调整设备以满足现场条件

	6.3
	安装完成需提交安装报告书与质量报告书

	6.4
	本规格书经厂商填报后，为合约之一部分，验收时依本规格书逐项比对

	6.5
	安装完成经检点各项配件; 功能及实际使用测试各项软件一个月无异常，且完整提供各项文件经审查通过，为验收完成

	6.6
	维修软件须免费提供至设备报废

	6.7
	厂商需负责清理安装所产生的废弃物

	6.8
	厂商需负责安装现场整洁; 若有损坏需负责恢复原状

	七
	设备证照及厂商资质

	7.1
	医疗器械“三证”齐全

	7.2
	代理商需为本地二级以上代理，并提供设备生产厂商半年期以上授权书

	7.3
	依国家法规规定提供强检及计量证书：负责设备首次计量、质控等安装后检测，并取得相关证照

	八
	保修条款

	8.1
	自设备验收完成之日起≥2年全责免费保修，零配件免费;保修期内并依原厂规定执行定期保养与校正，中标厂商提供保养工具及设备。24小时不能排除故障要求提供备品服务，备品满足同样要求。

	8.2
	保修期内已购软件免费升级

	8.3
	提供新增软、硬件购置折扣计价方式

	8.4
	提供全部零件编号及价格，零件保证供应10年以上;否则依本院设备残值回收

	8.5
	国外零件取得速度保证3日内，维修期间提供备机

	九
	人员训练

	9.1
	装机完成，厂商需配合院方安排，免费指导使用人员进行操作训练，直至完全熟练掌握操作流程及日常保养流程

	9.2
	提供原厂完整课程维修技术训练2名(含学费)：课程学费、住宿地点与训练地点间之交通由得标厂商负责，机票费、日常生活费由本院自理

	9.3
	操作手册,2份中文或英文原版手册

	9.4
	维修手册,2份中文或英文原版手册；内容需包含：
1电子控制线路图
2电子控制线路解说
3功能测试步骤与调整校正说明
4零件分布图
5保养校正作业内容
6故障原因与排除方式解说



2

