彩色多普勒超声诊断仪 规格说明书

规范编号：4N-733
	规格说明书

	一、
	名称：彩色多普勒超声诊断仪

	二、
	用途：用于体检人群的超声检查

	三、
	一般规格和要求：

	3.1
	设备先进、材质好、结构合理、加工精密

	3.2
	设备运行平稳、可靠

	3.3
	便于管理、操作、养护和维修

	四
	主要技术和性能规格要求

	4.1
	显示器≥23英寸

	4.2
	液晶触摸屏≥12英寸

	4.3
	探头接口≥4个

	4.4
	具备斑点噪声抑制

	4.5
	具备空间复合成像

	4.6
	具备组织谐波成像

	4.7
	具备组织声束矫正技术

	4.8
	具备宽景成像

	4.9
	具备血管内中膜测量功能

	4.10
	具备微细血流及低速血流成像

	4.11
	具备血流三维成像

	4.12
	具备穿刺针增强显示功能

	4.13
	具备应变式弹性成像

	4.14
	具备剪切波弹性成像

	4.15
	具备心脏成像功能

	4.16
	具备乳腺检查工具包

	4.17
	具备甲状腺检查工具包

	4.18
	具备血流定量分析功能

	4.19
	测量和分析（B型、M型、频谱多普勒、彩色模式）

	4.19.1
	具备一般测量

	4.19.2
	具备妇产科测量

	4.19.3
	具备心脏功能测量

	4.19.4
	具备多普勒血流测量与分析

	4.19.5
	具备外周血管测量与分析

	4.19.6
	具备泌尿科测量与分析

	4.20
	具备图像存储与(电影)回放重现单元

	4.21
	具备信号输入/输出

	4.22
	连通性：医学数字图像和通信DICOM 3.0版接口部件

	4.23
	具备超声图像存档与病案管理系统

	4.24
	固态硬盘容量≥512GB

	4.25
	具备图像存储功能

	4.26
	具备超声图像静态、动态存储

	4.27
	回放重现：灰阶图像回放≥3000幅

	4.28
	具备增益调节

	4.29
	扫描深度≥50cm

	4.30
	频谱多普勒方式：PW，CW，HPRF

	4.31
	频谱多普勒最大可测量速度：PWD：血流速度≥10m/s；
CWD：血流速度≥20m/s

	4.32
	频谱多普勒最低测量速度≤0.6cm/s（非噪声信号）

	4.33
	彩色多普勒显示方式至少包括速度方差显示、能量显示、速度显示

	4.34
	彩色多普勒显示位置调整线阵扫描感兴趣的图像范围不小于-20° ~ +20°

	4.35
	探头

	4.35.1
	具备宽频变频探头，中心频率可视可调

	4.35.2
	工作频率范围不小于2-20MHz

	4.35.3
	凸阵探头

	4.35.4
	线阵探头

	4.35.5
	腔内探头

	4.35.6
	相控阵探头

	五
	网络连接需求

	5.1
	设备需支持与本院HIS系统数据交互

	5.2
	免费提供与医院HIS系统的对接服务，支持包括但不限于以下接口：患者信息获取、医嘱项目获取、结构化结果回传、图片结果回传、附件报告回传等。同时，也支持其他经医院认可的对接方式

	六
	安装与调试

	6.1
	中标厂商负责场地规划、搬运、安装、调试，包括设备到货至安装期间之搬运及保险; 保险需包括人员及设备之全额保险

	6.2
	如现场条件无法安装，中标厂商负责调整设备以满足现场条件

	6.3
	安装完成需提交安装报告书与质量报告书

	6.4
	本规格书经厂商填报后，为合约之一部分，验收时依本规格书逐项比对

	6.5
	安装完成经检点各项配件; 功能及实际使用测试各项软件一个月无异常，且完整提供各项文件经审查通过，为验收完成

	6.6
	维修软件须免费提供至设备报废

	6.7
	厂商需负责清理安装所产生的废弃物

	6.8
	厂商需负责安装现场整洁; 若有损坏需负责恢复原状

	七
	设备证照及厂商资质

	7.1
	医疗器械“三证”齐全

	7.2
	代理商需为本地二级以上代理，并提供设备生产厂商半年期以上授权书

	7.3
	依国家法规规定提供强检及计量证书：负责设备首次计量、质控等安装后检测，并取得相关证照

	八
	保修条款

	8.1
	自设备验收完成之日起≥2年全责免费保修，零配件免费;保修期内并依原厂规定执行定期保养与校正，中标厂商提供保养工具及设备。24小时不能排除故障要求提供备品服务，备品满足同样要求。

	8.2
	保修期内已购软件免费升级

	8.3
	提供新增软、硬件购置折扣计价方式

	8.4
	提供全部零件编号及价格，零件保证供应10年以上;否则依本院设备残值回收

	8.5
	国外零件取得速度保证3日内，维修期间提供备机

	九
	人员训练

	9.1
	装机完成，厂商需配合院方安排，免费指导使用人员进行操作训练，直至完全熟练掌握操作流程及日常保养流程

	9.2
	提供原厂完整课程维修技术训练2名(含学费)：课程学费、住宿地点与训练地点间之交通由得标厂商负责，机票费、日常生活费由本院自理

	9.3
	操作手册,2份中文或英文原版手册

	9.4
	维修手册,2份中文或英文原版手册；内容需包含：
1电子控制线路图
2电子控制线路解说
3功能测试步骤与调整校正说明
4零件分布图
5保养校正作业内容
6故障原因与排除方式解说



2

