高频电刀 规格说明书

	规格说明书

	一、
	名称：高频电刀

	二、
	用途：用于口腔科浅表部位的手术中，对相应组织进行凝固、使组织变性和/或坏死

	三、
	一般规格和要求：

	3.1
	设备先进、材质好、结构合理、加工精密

	3.2
	设备运行平稳、可靠

	3.3
	便于管理、操作、养护和维修

	四、
	主要技术和性能规格要求

	4.1
	设备组成：包含主机、脚踏开关、手柄支架、手柄附件等

	4.2
	工作频率：1.2MHz±10%

	4.3
	调制频率：0.1KHz±10%；

	4.4
	最大输出电压：＜550V

	4.5
	具有视觉输出指示装置

	4.6
	具有听觉输出指示装置，输出的提示声可以通过开关手动打开或关闭

	4.7
	阻抗范围：100Ω-2000Ω

	4.8
	工作模式种类：≥2种

	4.9
	防电击类型分类：Ⅱ类

	4.10
	脚踏开关：符合YY 1057-2016《医用脚踏开关通用技术条件》的要求

	4.11
	电源适应性：电源电压在额定值±10%波动时，电灼仪输出功率变化应不大于额定电压下输出功率的±15%

	五
	安装与调试

	5.1
	中标厂商负责场地规划、搬运、安装、调试，包括设备到货至安装期间之搬运及保险; 保险需包括人员及设备之全额保险

	5.2
	如现场条件无法安装，中标厂商负责调整设备以满足现场条件

	5.3
	安装完成需提交安装报告书与质量报告书

	5.4
	本规格书经厂商填报后，为合约之一部分，验收时依本规格书逐项比对

	5.5
	安装完成经检点各项配件; 功能及实际使用测试各项软件一个月无异常，且完整提供各项文件经审查通过，为验收完成

	5.6
	维修软件须免费提供至设备报废

	5.7
	厂商需负责清理安装所产生的废弃物

	5.8
	厂商需负责安装现场整洁; 若有损坏需负责恢复原状

	六
	设备证照及厂商资质

	6.1
	医疗器械“三证”齐全

	6.2
	代理商需为本地二级以上代理，并提供设备生产厂商半年期以上授权书

	6.3
	依国家法规规定提供强检及计量证书：负责设备首次计量、质控等安装后检测，并取得相关证照

	七
	保修条款

	7.1
	自设备验收完成之日起，2年全责免费保修，零配件免费;保修期内并依原厂规定执行定期保养与校正，中标厂商提供保养工具及设备。24小时不能排除故障要求提供备品服务，备品满足同样要求。

	7.2
	保修期内已购软件免费升级

	7.3
	提供新增软、硬件购置折扣计价方式

	7.4
	提供全部零件编号及价格，零件保证供应10年以上;否则依本院设备残值回收

	7.5
	国外零件取得速度保证3日内，维修期间提供备机

	八
	人员训练

	8.1
	装机完成，厂商需配合院方安排，免费指导使用人员进行操作训练，直至完全熟练掌握操作流程及日常保养流程

	8.2
	提供原厂完整课程维修技术训练1名(含学费)：课程学费、住宿地点与训练地点间之交通由得标厂商负责，机票费、日常生活费由本院自理

	8.3
	操作手册,2份中文或英文原版手册

	8.4
	维修手册,2份中文或英文原版手册；内容需包含：
1电子控制线路图
2电子控制线路解说
3功能测试步骤与调整校正说明
4零件分布图
5保养校正作业内容
6故障原因与排除方式解说



2

