便携式彩色超声多普勒诊断仪 规格说明书

规范编号：4N-733
	规格说明书

	一、
	名称：便携式彩色超声多普勒诊断仪

	二、
	用途：适用于儿科常规检查和手术室使用

	三、
	一般规格和要求：

	3.1
	设备先进、材质好、结构合理、加工精密

	3.2
	设备运行平稳、可靠

	3.3
	便于管理、操作、养护和维修

	四
	主要技术和性能规格要求

	4.1
	主机

	4.1.1
	显示器≥15”, 高分辨率触摸操作彩色液晶监视器，无闪烁，不间断逐行扫描并可270度旋转。

	4.1.2
	数字化二维灰阶成像单元

	4.1.3
	数字化彩色多普勒单元

	4.1.4
	数字化频谱多普勒显示和分析单元

	4.1.5
	数字化能量血流成像单元

	4.1.6
	全数字式多波束形成器, 发射和接收 通道 128

	4.1.7
	动态聚焦和处理成像技术

	4.1.8
	空间复合成像技术，同时作用于发射和接收，支持所有探头

	4.1.9
	智能化斑点噪声抑制技术

	4.1.10
	方向性多普勒能量图

	4.1.11
	可实现时间增益显示屏触摸调节

	4.1.12
	组织谐波成像单元

	4.1.13
	高级血流显示功能

	4.1.14
	具有穿刺针彩色增强技术，屏幕穿刺针尖和针体可以着色进行标识

	4.1.15
	具有二维，彩色实时同屏显示对比功能

	4.1.16
	显示屏具有触摸操作功能，可实现二维，彩色增益，深度，脉冲重复频率，彩色取样框偏转的触摸操作调节功能

	4.2
	测量和分析

	4.2.1
	一般测量

	4.2.2
	多普勒血流测量与分析

	4.2.3
	外周血管测量与分析

	4.2.4
	图像存储与(电影)回放重现单元，对回放图像可进行参数调节

	4.2.5
	超声图像存档与病案管理系统

	4.3
	探头数量≥4把

	4.4
	探头规格

	4.4.1
	线阵探头1 

	4.4.1.1
	探头频率范围≥4-16MHz

	4.4.1.2
	成像宽度≥45mm

	4.4.1.3
	探头阵元≥128

	4.4.1.4
	中心频率≥7.5MH

	4.4.2
	线阵探头2

	4.4.2.1
	探头频率范围≥3-17MHz

	4.4.2.2
	成像宽度≥38mm

	4.4.2.3
	探头阵元≥192

	4.4.2.4
	中心频率≥8MHz

	4.4.3
	凸阵探头1：

	4.4.3.1
	探头频率范围≥1-7MHz

	4.4.3.2
	曲率半径≥50mm

	4.4.3.3
	成像角度≥60

	4.4.3.4
	探头阵元≥128

	4.4.3.5
	中心频率≥3.0MHz，

	4.4.4
	凸阵探头2:

	4.4.4.1
	探头频率范围≥1-8MHz

	4.4.4.2
	曲率半径≥55mm

	4.4.4.3
	成像角度≥70°

	4.4.4.4
	探头阵元≥192

	4.4.4.5
	中心频率≥3.0MHz

	4.4.4.6
	可配备专业穿刺引导架，多角度可调

	4.4.4.7
	单晶体探头，二维、谐波、彩色及频谱多普勒模式分别独立变频≥4段

	4.5
	B/D兼用

	4.5.1
	线阵：B/PWD

	4.6
	二维灰阶显像主要参数

	4.6.1
	电子线阵：超声频率22～38 MHz

	4.6.2
	扫 描 线：每帧线密度≥120超声线

	4.6.3
	发射声束聚焦：发射≥8段

	4.6.4
	接收方式：发射、接收通道≥128

	4.6.5
	接收超声信号动态范围、及可调范围≥100 dB

	4.6.6
	谐波成像基波频率个数≥2

	4.6.7
	回放重现：灰阶图像回放≥255幅、回放时间≥20秒

	4.6.8
	预设条件：针对不同的检查脏器，预置最佳化图像的检查条件，减少操作时的调节，及常用所需的外部调节及组合调节

	4.6.9
	增益调节：B/M可独立调节

	4.6.10
	STC分段≥8（要求显示屏触摸调节）

	4.7
	频谱多普勒

	4.7.1
	方式：脉冲波多普勒：PWD

	4.7.2
	PWD：正或反向血流速度≥6.0m/s

	4.7.3
	最低测量速度：≤2mm/s(非噪声信号)

	4.7.2
	显示方式：至少B、B/D、B/M、B＋B、D等

	4.7.3
	电影回放：≥20秒

	4.7.4
	零位移动：≥8级

	4.7.5
	取样宽度及位置范围：宽度1mm至20mm；分级

	4.7.6
	显示控制：反转显示(左/右；上/下)零移位

	4.7.7
	B—刷新(手控、ECG同步、时间)、D扩展、B/D扩展，局放及移位

	4.8
	彩色多普勒

	4.8.1
	显示方式：速度方差显示、能量显示，速度显示、方差显示、BDF/MDF、BDF/MDF/FFT

	4.8.2
	显示位置调整：线阵扫描感兴趣的图像范围：-20°～+20°

	4.8.3
	显示控制：零位移动分±10级

	4.8.4
	彩色多普勒能量图

	4.8.5
	彩色显示速度：最低平均血流显示速度≤3mm/s（非噪声信号）

	4.8.6
	超声功率输出调节：B/M、PWD、Color Doppler输出功率可调

	五
	网络连接需求

	5.1
	设备需支持与医院HIS、PACS、LIS、RIS等系统数据交互

	5.2
	免费提供与医院HIS、PACS、LIS、RIS等系统的对接服务，支持包括但不限于以下接口：患者信息获取、医嘱项目获取、结构化结果回传、图片结果回传、附件报告回传、视频输出接口等（含免费接口开发）。同时，也支持其他经医院认可的对接方式

（响应内容需要列明具体的数据接口实现方案）

	六
	安装与调试

	6.1
	中标厂商负责场地规划、搬运、安装、调试，包括设备到货至安装期间之搬运及保险; 保险需包括人员及设备之全额保险

	6.2
	如现场条件无法安装，中标厂商负责调整设备以满足现场条件

	6.3
	安装完成需提交安装报告书与质量报告书

	6.4
	本规格书经厂商填报后，为合约之一部分，验收时依本规格书逐项比对

	6.5
	安装完成经检点各项配件; 功能及实际使用测试各项软件一个月无异常，且完整提供各项文件经审查通过，为验收完成

	6.6
	维修软件须免费提供至设备报废

	6.7
	厂商需负责清理安装所产生的废弃物

	6.8
	厂商需负责安装现场整洁; 若有损坏需负责恢复原状

	七
	设备证照及厂商资质

	7.1
	医疗器械“三证”齐全

	7.2
	代理商需为本地二级以上代理，并提供设备生产厂商半年期以上授权书

	7.3
	依国家法规规定提供强检及计量证书：负责设备首次计量、质控等安装后检测，并取得相关证照

	八
	保修条款

	8.1
	自设备验收完成之日起≥2年全责免费保修，零配件免费;保修期内并依原厂规定执行定期保养与校正，中标厂商提供保养工具及设备。24小时不能排除故障要求提供备品服务，备品满足同样要求。

	8.2
	保修期内已购软件免费升级

	8.3
	提供新增软、硬件购置折扣计价方式

	8.4
	提供全部零件编号及价格，零件保证供应10年以上;否则依本院设备残值回收

	8.5
	国外零件取得速度保证3日内，维修期间提供备机

	九
	人员训练

	9.1
	装机完成，厂商需配合院方安排，免费指导使用人员进行操作训练，直至完全熟练掌握操作流程及日常保养流程

	9.2
	提供原厂完整课程维修技术训练2名(含学费)：课程学费、住宿地点与训练地点间之交通由得标厂商负责，机票费、日常生活费由本院自理

	9.3
	操作手册,2份中文或英文原版手册

	9.4
	维修手册,2份中文或英文原版手册；内容需包含：
1电子控制线路图
2电子控制线路解说
3功能测试步骤与调整校正说明
4零件分布图
5保养校正作业内容
6故障原因与排除方式解说



2

