支气管镜放置导航系统软件-规格说明书
	项次
	规格参数

	一、
	名称：支气管镜放置导航系统软件

	二、
	用途：通过虚拟支气管镜和三维CT成像技术，进行路径规划，辅助引导支气管镜到达的病灶区域，为完成诊断和治疗提供虚拟路径。

	三、
	一般规格和要求：

	3.1
	全新设备，结构合理，加工精密，

应用部件使用符合生物兼容性的材料。

	3.2
	设备运行平稳、可靠，主要部件故障率低。

	3.3
	便于管理、操作、养护和维修。

	四
	主要技术和性能规格要求

	4.1
	基本性能

	4.1.1
	DICOM数据导入：将患者，导入预装软件的计算机

	4.1.2
	气道树分割模块：软件根据CT图像，自动提取支气管树

	4.1.3
	气道树界面模块：用于气道提取过程，用户与系统交互

	4.1.4
	气道树中心轴模块

	4.1.5
	气道树量化模块

	4.1.6
	肺部病变虚拟路径规划

	4.2
	基本配置

	4.2.1
	医学影像工作站（预装支气管镜放置导航系统软件的笔记本电脑）一台

	4.2.1.1
	处理器 酷睿i7；内存容量≥16GB

	4.2.1.2
	固态硬盘容量≥256GB；独立显卡  2GB

	4.2.1.3
	显示器尺寸≥15.6寸

	4.2.1.4
	显示分辨率≥1920*1080

	4.2.2
	支气管镜放置导航系统软件  一套

	4.2.3
	加密狗 一支

	4.3
	技术参数

	4.3.1
	导航方式：虚拟导航

	4.3.2
	术前规划功能：有

	4.3.3
	支气管3D重建功能：有

	4.3.4
	虚拟支气管镜功能：有

	4.3.5
	DICOM导入模块：将患者DICOM数据，导入预装软件的计算机

	4.3.6
	气道树分割模块：软件根据CT图像，自动提取支气管树。

	4.3.7
	气道树界面模块：气道提取过程，用户与系统交互。

	4.3.8
	气道树中心轴模块：提取形成的支气管树气道中心线。

	※4.3.9
	导航视窗个数：≥10个

	※4.3.10
	导航视窗同时显示个数：≥5个

	※4.3.11
	具备虚拟路径播放功能

	4.3.12
	电源电压：AC100~240V

	4.3.13
	输入电流：1.0A

	4.3.14
	温度范围：10℃~30℃

	4.3.15
	相对湿度范围：≤75%

	4.3.16
	大气压力范围：700hPa~1060hPa

	五
	安装与调试

	5.1
	中标厂商负责场地规划、搬运、安装、调试，包括设备到货至安装期间之搬运及保险; 保险需包括人员及设备之全额保险；

	5.2
	如现场条件无法安装，中标厂商负责调整设备以满足现场条件；

	5.3
	安装完成需提交安装报告书与质量报告书；

	5.4
	本规格书经中标厂商填报后，为合约之一部分，验收时依本规格书逐项比对；

	5.5
	安装完成，经检点各项随机配件、设备功能及实际使用测试各项软硬件功能一个月无异常，且完整提供规定需交付的各项文件，经审查通过，视为验收完成；

	5.6
	维修软件及权限须免费提供，直至设备报废；

	5.7
	中标厂商需负责清理安装所产生的废弃物；

	5.8
	中标厂商需负责安装现场整洁，若有损坏需负责恢复原状；

	5.9
	中标厂商需负责清理安装完成的设备，若有外观缺陷或残损，厂商负责处理设备外观直至符合出厂检验标准。

	六
	设备证照及厂商资质

	6.1
	医疗器械“三证”齐全；

	6.2
	代理商需为本地二级以上代理，并提供设备生产厂家半年期以上授权书；

	6.3
	依国家法规规定提供强检及计量证书：负责设备首次计量、质控等安装后检测，并取得相关证照。

	七
	保修条款

	7.1
	自设备验收完成之日起，贰年（24个月）全责免费保修，零配件免费;保修期内并依原厂规定执行定期保养与校正，中标厂家提供保养工具及设备。24小时不能排除故障要求提供备品服务，备品满足同样要求；

	7.2
	保修期内已购软件免费升级；

	7.3
	保修期后提供新增软、硬件购置折扣计价方式；

	7.4
	提供全部零件编号及价格，零件保证供应10年以上；
否则依本院设备残值回收；

	7.5
	国外零件取得速度需保证3日内到位，维修期间提供备机；

	八
	人员训练

	8.1
	装机完成后，中标厂商需配合院方安排，免费指导使用人员进行操作训练，直至完全熟练掌握操作流程及日常保养流程；

	8.2
	提供原厂完整课程（包括提供完整维修技术资料）维修技术训练至少1名(含学费)：课程学费、住宿地点与训练地点间之交通由中标厂商负责，机票费、日常生活费由本院自理。

	8.3
	操作手册,2份中文或英文原版手册；

	8.4
	维修手册,2份中文或英文原版手册；

内容需包含：

1电子控制线路图

2电子控制线路解说

3功能测试步骤与调整校正说明

4零件分布图（爆炸图）

5保养校正作业内容

6故障原因与排除方式解说



4

