铅防护用品 规格说明书

	规格说明书

	一、
	名称：铅防护用品

	二、
	用途：用于口腔科

	三、
	一般规格和要求：

	3.1
	设备先进、材质好、结构合理、加工精密

	3.2
	设备运行平稳、可靠

	3.3
	便于管理、操作、养护和维修

	四
	主要技术和性能规格要求

	4.1
	铅防护衣 7件

	
	连体

	
	铅当量≥0.5mmPb

	
	铅屏蔽材料：要求进口材料、无铅粉游离，防护均匀

	
	接触人体表面材料选用防水且对人体皮肤无毒无害的牛津尼龙或提花方格面料

	
	贴合或缝线应紧密、仔细，接缝强力应＞320N

	
	颜色花纹可选，可量身定制并于本体上刺绣序号、所属部门或使用者姓名

	
	硬度：＜80（邵氏硬度A）；

	
	纵向断裂强度：＞5.5MPa；

	4.2
	铅橡胶帽子 7件

	
	铅屏蔽材料：要求进口材料、无铅粉游离，防护均匀；

	
	铅屏蔽材料铅当量：≥0.5mmPb（80-120kV）

	
	接触人体表面材料选用防水且对人体皮肤无毒无害的牛津面料

	
	结构为尼龙粘扣连接且有调节绳

	
	贴合或缝线应紧密、仔细，接缝强力应＞320N；

	
	硬度：＜80（邵氏硬度A）；

	
	纵向断裂强度：＞5.5MPa；

	
	一体化设计,防护材料外观无空隙、裂痕、气泡、污点、异物和薄厚不均匀现象，防护材料不得修补、拼接或有补丁。

	
	颜色花纹可选，可量身定制并于本体刺绣所属科室、固定资产编码或使用者姓名；

	4.3
	大领铅橡胶颈套 7件

	
	甲状腺防护材料铅屏蔽材料铅当量：≥0.5mmPb（80-120kV）

	
	接触人体表面材料选用防水且对人体皮肤无毒无害的牛津面料

	
	结构为尼龙粘扣连接

	
	贴合或缝线应紧密、仔细，接缝强力应＞320N；

	
	硬度：＜80（邵氏硬度A）；

	
	纵向断裂强度：＞5.5MPa；

	
	一体化设计,防护材料外观不得出现空隙、裂痕、气泡、污点、异物和薄厚不均匀现象，防护材料不得修补、拼接或有补丁。

	
	颜色花纹可选，可量身定制并于本体刺绣所属科室、固定资产编码或使用者姓名；

	4.4
	防辐射围领 7件

	
	甲状腺防护材料铅屏蔽材料铅当量：≥0.5mmPb（80-120kV）

	
	接触人体表面材料选用防水且对人体皮肤无毒无害的牛津面料

	
	结构为尼龙粘扣连接

	
	贴合或缝线应紧密、仔细，接缝强力应＞320N；

	
	硬度：＜80（邵氏硬度A）；

	
	纵向断裂强度：＞5.5MPa；

	
	一体化设计,防护材料外观不得出现空隙、裂痕、气泡、污点、异物和薄厚不均匀现象，防护材料不得修补、拼接或有补丁。

	
	颜色花纹可选，可量身定制并于本体刺绣所属科室、固定资产编码或使用者姓名；

	4.5
	病人防护裙（儿童） 2件

	
	甲状腺、乳腺和生殖系统等的防护材料铅当量：≥0.5mmPb（80-120kV）

	
	铅屏蔽材料：要求进口材料、无铅粉游离，防护均匀；

	
	接触人体表面材料选用防水且对人体皮肤无毒无害的牛津尼龙或提花方格面料;

	
	内外面料结实耐用，易于清洗，经过100圈磨损后应无破损；

	
	贴合或缝线应紧密、仔细，接缝强力应＞320N；

	
	防护材料外观无空隙、裂痕、气泡、污点、异物和薄厚不均匀现象，防护材料不得修补、拼接或有补丁。

	
	围裙前片单片0.25mmPb，整体完全重叠达到前侧0.5mmPb防护效果

	
	颜色花纹可选，可量身定制并于本体上刺绣序号、所属部门或使用者姓名

	
	硬度：＜80（邵氏硬度A）；

	
	纵向断裂强度：＞5.5MPa；

	
	0.5mmPb每平方米重量：约5.45kg/m2;

	
	尼龙粘扣搭接，腰带设计可减轻肩部承重。

	五
	网络连接需求

	5.1
	设备需支持与医院HIS、PACS、LIS、RIS等系统数据交互

	5.2
	免费提供与医院HIS、PACS、LIS、RIS等系统的对接服务，支持包括但不限于以下接口：患者信息获取、医嘱项目获取、结构化结果回传、图片结果回传、附件报告回传、视频输出接口等（含免费接口开发）。同时，也支持其他经医院认可的对接方式

（响应内容需要列明具体的数据接口实现方案）

	六
	安装与调试

	6.1
	中标厂商负责场地规划、搬运、安装、调试，包括设备到货至安装期间之搬运及保险; 保险需包括人员及设备之全额保险

	6.2
	如现场条件无法安装，中标厂商负责调整设备以满足现场条件

	6.3
	安装完成需提交安装报告书与质量报告书

	6.4
	本规格书经厂商填报后，为合约之一部分，验收时依本规格书逐项比对

	6.5
	安装完成经检点各项配件; 功能及实际使用测试各项软件一个月无异常，且完整提供各项文件经审查通过，为验收完成

	6.6
	维修软件须免费提供至设备报废

	6.7
	厂商需负责清理安装所产生的废弃物

	6.8
	厂商需负责安装现场整洁; 若有损坏需负责恢复原状

	七
	设备证照及厂商资质

	7.1
	医疗器械“三证”齐全

	7.2
	代理商需为本地二级以上代理，并提供设备生产厂商半年期以上授权书

	7.3
	依国家法规规定提供强检及计量证书：负责设备首次计量、质控等安装后检测，并取得相关证照

	八
	保修条款

	8.1
	自设备验收完成之日起≥2年全责免费保修，零配件免费;保修期内并依原厂规定执行定期保养与校正，中标厂商提供保养工具及设备。24小时不能排除故障要求提供备品服务，备品满足同样要求。

	8.2
	保修期内已购软件免费升级

	8.3
	提供新增软、硬件购置折扣计价方式

	8.4
	提供全部零件编号及价格，零件保证供应10年以上;否则依本院设备残值回收

	8.5
	国外零件取得速度保证3日内，维修期间提供备机

	九
	人员训练

	9.1
	装机完成，厂商需配合院方安排，免费指导使用人员进行操作训练，直至完全熟练掌握操作流程及日常保养流程

	9.2
	提供原厂完整课程维修技术训练2名(含学费)：课程学费、住宿地点与训练地点间之交通由得标厂商负责，机票费、日常生活费由本院自理

	9.3
	操作手册,2份中文或英文原版手册

	9.4
	维修手册,2份中文或英文原版手册；内容需包含：
1电子控制线路图
2电子控制线路解说
3功能测试步骤与调整校正说明
4零件分布图
5保养校正作业内容
6故障原因与排除方式解说



2

