数字化印膜仪（高端） 规格说明书

	规格说明书

	一、
	名称：数字化印膜仪（高端）

	二、
	用途：支持用户高效采集可靠口内3D数字印模，利用近红外线影像技术实现无辐射邻面龋检测，结合系列软件功能，辅助医生围绕患者创造专业体贴的全周期口腔健康管理服务

	三、
	一般规格和要求：

	3.1
	设备先进、材质好、结构合理、加工精密

	3.2
	设备运行平稳、可靠

	3.3
	便于管理、操作、养护和维修

	四、
	主要技术和性能规格要求

	4.1
	检查方式：非接触式

	4.2
	扫描范围：≥90mm*30mm*20mm

	4.3
	扫描景深：≥20mm

	4.4
	扫描精度：≤±0.02mm

	4.5
	扫描帧率：≥20帧/秒

	4.6
	扫描器数量：≥8个

	4.7
	具备自动标定功能

	4.8
	具备扫描提示音功能

	4.9
	具备录屏、截图功能

	4.10
	口内扫描的过程中，可实时去除多余杂余数据（如唇、颊侧黏膜，舌头等数据）

	4.11
	具备边缘线提取功能、倒凹检查、咬合间隙检测、金属牙扫描等功能

	4.12
	具备精细扫描模式

	4.13
	具备无牙颌扫描模式

	4.14
	具备实时扫描、记录患者下颌运动轨迹功能，可支持导入第三方CAD设计软件

	4.15
	一个病例可最多获取6种咬合关系

	4.16
	支持将印模扫描数据翻转后叠加到口扫数据上

	4.17
	支持进行就位道设置、倒凹填补、边缘线下沉等操作

	4.18
	具备正畸模拟功能

	4.19
	具备正畸模型分析

	4.20
	具备口腔检查3D报告功能

	4.21
	具备3D模型制作

	4.22
	具备托槽导板设计功能

	4.23
	功能模块无需内网，可离线使用

	五
	安装与调试

	5.1
	中标厂商负责场地规划、搬运、安装、调试，包括设备到货至安装期间之搬运及保险; 保险需包括人员及设备之全额保险

	5.2
	如现场条件无法安装，中标厂商负责调整设备以满足现场条件

	5.3
	安装完成需提交安装报告书与质量报告书

	5.4
	本规格书经厂商填报后，为合约之一部分，验收时依本规格书逐项比对

	5.5
	安装完成经检点各项配件; 功能及实际使用测试各项软件一个月无异常，且完整提供各项文件经审查通过，为验收完成

	5.6
	维修软件须免费提供至设备报废

	5.7
	厂商需负责清理安装所产生的废弃物

	5.8
	厂商需负责安装现场整洁; 若有损坏需负责恢复原状

	六
	设备证照及厂商资质

	6.1
	医疗器械“三证”齐全

	6.2
	代理商需为本地二级以上代理，并提供设备生产厂商半年期以上授权书

	6.3
	依国家法规规定提供强检及计量证书：负责设备首次计量、质控等安装后检测，并取得相关证照

	七
	保修条款

	7.1
	自设备验收完成之日起，2年全责免费保修，零配件免费;保修期内并依原厂规定执行定期保养与校正，中标厂商提供保养工具及设备。24小时不能排除故障要求提供备品服务，备品满足同样要求。

	7.2
	保修期内已购软件免费升级

	7.3
	提供新增软、硬件购置折扣计价方式

	7.4
	提供全部零件编号及价格，零件保证供应10年以上;否则依本院设备残值回收

	7.5
	国外零件取得速度保证3日内，维修期间提供备机

	八
	人员训练

	8.1
	装机完成，厂商需配合院方安排，免费指导使用人员进行操作训练，直至完全熟练掌握操作流程及日常保养流程

	8.2
	提供原厂完整课程维修技术训练1名(含学费)：课程学费、住宿地点与训练地点间之交通由得标厂商负责，机票费、日常生活费由本院自理

	8.3
	操作手册,2份中文或英文原版手册

	8.4
	维修手册,2份中文或英文原版手册；内容需包含：
1电子控制线路图
2电子控制线路解说
3功能测试步骤与调整校正说明
4零件分布图
5保养校正作业内容
6故障原因与排除方式解说



2

