全自动整盒发药系统 规格说明书

规范编号：4N-24J
	规格说明书

	一、
	名称：全自动整盒发药系统

	二、
	用途：用于

	三、
	一般规格和要求：

	3.1
	设备先进、材质好、结构合理、加工精密

	3.2
	设备运行平稳、可靠

	3.3
	便于管理、操作、养护和维修

	四
	主要技术和性能规格要求

	4.1
	整体要求

	4.1.1
	药房布局与改造方案：可以依据实际场地的安装、承重要求（不破坏现有建筑承重结构），结合发药窗口数量设计整体方案，明确设备占地面积、高度及电源配置。若方案需局部改造（含墙体拆除、窗口扩建、吊顶提升、强弱电改造等），所有改造费用均纳入总报价，无单独报价及额外收费

	4.1.2
	所提供的设备可与药房现有设备实现无缝对接，同时能够实现药品信息与医院已部署的其他智能设备互联互通；上述所有对接工作产生的相关费用均全额计入本项目报价，就此提供正式承诺书。

	4.1.3
	项目维护服务：提供原厂五年质保服务，将出具生产厂家质保证明文件，保障设备稳定运行

	4.1.4
	提供5年驻场服务，7*24h专人响应

	4.1.5
	需协助医院开展门诊药房数据协同分析服务，整合自动化调配、库存管理、患者取药等数据，每月输出门诊药房运营优化报告，助力提升库存周转效率、降低调配差错率。

	4.1.6
	需建立门诊应急联动合作机制，配合医院定期开展门诊突发大批量取药、设备系统故障等场景的联合应急演练，共同制定应急预案，保障门诊药房应急服务能力

	4.1.7
	需提供科研课题联合攻关服务，围绕门诊药房自动化效能优化、信息化流程再造等方向，与医院共同申报科研课题，共享技术参数、运营数据等核心研究资源，指派专业技术团队全程参与课题研究

	4.1.8
	需提供知识产权联合申报服务，针对门诊药房自动化设备改进、智能处方审核算法创新、信息系统集成优化等过程中产生的技术成果，与医院联合撰写专利、软件著作权申报材料，明确成果归属与转化应用规则

	4.1.9
	需提供科研成果转化落地服务，将合作课题、专利成果优先在医院门诊药房进行试点应用，制定成果转化实施方案，推动创新技术快速转化为门诊药房运营效能

	4.1.10
	需提供医院专属定制化服务，针对门诊药房取药流程、场地布局适配、现有信息系统对接等个性化需求，成立专项小组开展需求调研与方案设计，按需提供定制化开发、设备改造及流程适配服务，确保满足医院差异化运营需求。

	4.2
	盒装快速发药机

	4.2.1
	快速发药机应为模块化结构设计，主体分为出药、储存、上药三个互相独立的部分。

	4.2.2
	出药方式应采取一次性全屏落药，为提高药品的落药安全性，避免药品在落药过程中损坏，应具备安全缓冲结构进行落药接药，将药品传输到指定落药口，双处方同时运行。

	4.2.3
	单台设备设置不少于2个出药缓存口，支持侧面出药及后端出药。（提供侧面出药及后端出药实物照片以及落地医院联系方式备查）（提供国家认可的地市级检测机构出具的检验报告）（原件备查）

	4.2.4
	每个药槽具备独立驱动，该独立驱动机构应采用精准的360°拨动结构。（提供360°拨片实物照片及落地医院联系方式备查）

	4.2.5
	为保证设备自由落体式发药的准确性，药槽的水平倾斜角度不超过20°（提供国家认可的地市级检测机构出具的检验报告）（原件备查）

	4.2.6
	设备储药槽长度≥1600mm，单台快速发药机常规药品储存量≥10000盒（注：按药品外包装规格长100mm*宽60mm*高20mm均值计算）。（提供药槽实际测量尺寸图并提供储药量数据的计算公式）

	4.2.7
	结合药房情况，定制发药机主机尺寸，要求主机长宽高尺寸不小于3.7×2.7×2.55m±0.01m

	4.2.8
	为提高设备的直发率，保证入机品种的数量和合理存量，设备应配置不少于900根药槽轨道。

	4.2.9
	药品应按照品种储存在相对独立的药槽中，为了确保药品放置的稳定性，每种药品必须基于药槽水平放置，放置高度必须为药品的最短边。

	4.2.10
	储药层板应为密集滚珠板结构，可防尘，助滑，确保出药顺畅。并可确保在不拆除储药层板的情况下，随时调整单个储药槽的宽度。（提供储药槽实物照片以及药槽宽度调整实物图片并注明医院名称及联系方式备查）（提供国家认可的地市级检测机构出具的检验报告）（原件备查）

	4.2.11
	设备的上药和发药应为相互独立的两个系统，可同时进行工作，互不干扰，同时可补瓶装药品。（附补瓶装药品的现场补药照片并注明医院名称及联系方式备查）（提供国家认可的地市级检测机构出具的检验报告）（原件备查）

	4.2.12
	为降低机械手补药时存在的卡药风险，补药机械手的落药通道与药槽的接药轨道倾斜角度一致，均≤20度。（提供机械手水平倾斜角度实际图片并注明医院名称及联系方式备查）（提供国家认可的地市级检测机构出具的检验报告）

	4.2.13
	整体结构为模块化设计，可嵌入全自动补药系统，实现人工集中补药模式与无人值守补药模式无缝切换。

	4.2.14
	快速发药机可无缝对接智能二级库，实现从药品入库、存储、传送、发药，全流程自动模式，无需人工参与

	4.2.15
	设备应标配补药缓存功能，补药机械手可在不少于四条独立的补药缓存轨道进行精准接药工作。（提供补药通道数量实际图片并注明医院名称及联系方式备查）（提供国家认可的地市级检测机构出具的检验报告）

	4.2.16
	支持药品名称、简码、条形码以及图像识别等多种方式的上药识别

	4.2.17
	设备具备库存管理功能，可对每根药槽所存储的药品数量进行最低存量设置，超过最低存量系统自动发出缺药警报。

	4.2.18
	设备可随时对药品进行实时盘点，机械手可对设备内药品自动盘库，盘库时间小于30分钟。

	4.2.19
	设备具备故障锁定功能，如单个药槽故障，主系统能自动将其屏蔽，转入其他备用药槽进行正常发药。

	4.2.20
	设备具备退药回收功能，补药过程中发现当前药品库存已满或其他异常状态，补药机械手自动将当前药品发放至退药口。

	4.2.21
	在连续上药工作中，机械手上药平均速度每分钟不小于20 盒。（提供国家认可的地市级检测机构出具的检验报告）（原件备查）

	4.2.22
	根据高峰时段处方量增大，实现设备调剂和人工调剂灵活切换。

	4.2.23
	设备电源、最大功率需要详细说明

	4.3
	嵌入式高速发药机

	4.3.1
	用于高频次高使用量盒装药品，设备可内嵌于快速发药机

	4.3.2
	设备应采用上下双层式结构设计，配套不少于50个储位，药槽宽度可调节（提供设备结构实物图片并标注医院名称及联系方式备查）

	4.3.3
	药品的存储方式应为垂直叠加式储存

	4.3.4
	不少于2500盒药品存储

	4.3.5
	支持多通道同时高速出药（具体通道数需列明）

	4.3.6
	具备自动指示定位，叠加式上药功能

	4.3.7
	用于高频次高使用量盒装药品，系统接收处方信息自动分发

	4.3.8
	单通道连续分发不低于2盒/每秒。（提供国家认可的地市级检测机构出具的检验报告）

	4.3.9
	具备发药预警功能：当出现异常，如缺药或是卡药，智能指示装置亮灯给予异常提示。（提供国家认可的地市级检测机构出具的检验报告）（原件备查）

	4.3.10
	结合药房情况，定制嵌入式高速发药部分尺寸，要求长宽高尺寸不小于2.7×0.85×2.55m±0.01m

	4.4
	智能存取

	4.4.1
	可储存各种包装形式的药品。（盒装药、针剂、外用药、输液等）

	4.4.2
	安全防护至少包括开机自检功能/急停保护/取药口光幕保护。（提供国家认可的地市级检测机构出具的检验报告）

	4.4.3
	调配条打印具有防静电功能

	4.4.4
	系统接收处方信息后，自动将药品送至药师面前，并提示所在位置。

	4.4.5
	设备结构采用上下垂直运止结构，至少四组通道模块可独立运作，设备本身厚度≤1米。

	4.4.6
	药位≥96个,可扩展至数量≥192个。

	4.4.7
	结合药房情况，定制发药机主机尺寸，要求主机长宽高尺寸不小于3.1×0.9×2.55m±0.01m。

	4.4.8
	储存量≥5000盒常规药品。

	4.4.9
	出药方式应为垂直上下自动寻址，提示药师取药。

	4.4.10
	设备具备内嵌式LED指示灯定位并指示药品位置。（提供现场实物照片并注明医院名称及联系方式备查）

	4.4.11
	设备电源、最大功率需要详细说明

	4.4.12
	库外最大噪音：≤60 分贝

	4.5
	智能药房管理软件

	4.5.1
	与医院HIS实现免费无缝隙链接，确保医嘱和处方信息无障碍传输。系统将已接收的处方/患者信息进行追踪管理，为安全用药、预防风险提供保障。

	4.5.2
	系统能够根据HIS指令调配，向指定地点传输盒装、瓶装（非玻璃瓶）等中、西药品，可满足各种规格药品的发放。非盒装药品或特殊药品通过专门的集中补药区进行人工半自动调配。系统能够满足医院≥2500-3000张/日、高峰≥450张/小时处方量的工作需求。

	4.5.3
	系统具备智能药筐

	4.5.4
	具备药品添加/删除/修改功能。

	4.5.5
	可实现库存状态实时监管、自动生成补货清单。具备库存药品下限报警提示。

	4.5.6
	具备实时盘点功能，可随时对药品进行实时盘点，机械手可对设备内药品自动盘库。可实时显示盘点结果的准确率。

	4.5.7
	可依据接收处方的信息，合理分配窗口排队取药人数。

	4.5.8
	可统计每个窗口的已发处方数、已发发药数量、带配处方数、带配药品数量、已发处方的直发（全机内药品）处方数量与比例、补药数量等信息，并可直接在系统软件界面上显示。

	4.5.9
	智慧显示大屏、所要求数据显示信息实施汇总，并同步显示在大屏上。

	4.6
	智能药筐

	4.6.1
	系统自动将智能药筐绑定处方信息，使药品、药筐、处方信息一一对应，保证准确性。

	4.6.2
	药筐绑定系统可与HIS或快速发药机系统对接，自动接收处方信息用于配药；同时药筐与系统无线连接，自动接收系统发送的无线信息。

	4.6.3
	每个智能药筐的绑定速度＜1秒。

	4.6.4
	智能药筐与系统无线连接，自动接收系统信息

	4.6.5
	智能药筐与发药设备可实现信息同步，智能药筐自动录入处方信息，药筐和处方进行一对一绑定，使药品、药筐、处方信息一一对应，保证准确性。

	4.6.6
	发药口收方后，药筐亮灯自动提示该处方药品所在的位置，提示药师取药。

	4.6.7
	智能药筐可以随意摆放，不受固定位置的限制，无需使用药架。

	4.6.8
	可由药师后台直接传递，配合无动力滑道，方便药师传递药筐。也可配合传输系统自动传输。

	4.6.9
	高度≤3米自由跌落(底面朝下，自由落下至水泥地面)，试验后不变形，部件不分离。（提供国家认可的地市级检测机构出具的检验报告）（原件备查）

	4.6.10
	可承载不少于4公斤药品，承载后不变形，部件不分离。（提供国家认可的地市级检测机构出具的检验报告）（原件备查）

	4.6.11
	具备充电电池，每次充电可连续使用1周以上。

	4.7
	配置

	4.7.1
	盒装快速发药机    1台（套）

	4.7.2
	嵌入式高速发药机  1台（套）

	4.7.3
	智能存取          1台（套）

	4.7.4
	智能药筐          ≥100个

	4.7.5
	数据展示大屏      ≥1台

	4.7.6
	药房管理系统      1台（套）

	五
	网络连接需求

	5.1
	设备需支持与医院HIS、PACS、LIS、RIS等系统数据交互

	5.2
	免费提供与医院HIS、PACS、LIS、RIS等系统的对接服务，支持包括但不限于以下接口：患者信息获取、医嘱项目获取、结构化结果回传、图片结果回传、附件报告回传、视频输出接口等（含免费接口开发）。同时，也支持其他经医院认可的对接方式

（响应内容需要列明具体的数据接口实现方案）

	六
	安装与调试

	6.1
	中标厂商负责场地规划、搬运、安装、调试，包括设备到货至安装期间之搬运及保险; 保险需包括人员及设备之全额保险

	6.2
	如现场条件无法安装，中标厂商负责调整设备以满足现场条件

	6.3
	安装完成需提交安装报告书与质量报告书

	6.4
	本规格书经厂商填报后，为合约之一部分，验收时依本规格书逐项比对

	6.5
	安装完成经检点各项配件; 功能及实际使用测试各项软件一个月无异常，且完整提供各项文件经审查通过，为验收完成

	6.6
	维修软件须免费提供至设备报废

	6.7
	厂商需负责清理安装所产生的废弃物

	6.8
	厂商需负责安装现场整洁; 若有损坏需负责恢复原状

	七
	设备证照及厂商资质

	7.1
	医疗器械“三证”齐全

	7.2
	代理商需为本地二级以上代理，并提供设备生产厂商半年期以上授权书

	7.3
	依国家法规规定提供强检及计量证书：负责设备首次计量、质控等安装后检测，并取得相关证照

	八
	保修条款

	8.1
	自设备验收完成之日起≥2年全责免费保修，零配件免费;保修期内并依原厂规定执行定期保养与校正，中标厂商提供保养工具及设备。24小时不能排除故障要求提供备品服务，备品满足同样要求。

	8.2
	保修期内已购软件免费升级

	8.3
	提供新增软、硬件购置折扣计价方式

	8.4
	提供全部零件编号及价格，零件保证供应10年以上;否则依本院设备残值回收

	8.5
	国外零件取得速度保证3日内，维修期间提供备机

	九
	人员训练

	9.1
	装机完成，厂商需配合院方安排，免费指导使用人员进行操作训练，直至完全熟练掌握操作流程及日常保养流程

	9.2
	提供原厂完整课程维修技术训练2名(含学费)：课程学费、住宿地点与训练地点间之交通由得标厂商负责，机票费、日常生活费由本院自理

	9.3
	操作手册,2份中文或英文原版手册

	9.4
	维修手册,2份中文或英文原版手册；内容需包含：
1电子控制线路图
2电子控制线路解说
3功能测试步骤与调整校正说明
4零件分布图
5保养校正作业内容
6故障原因与排除方式解说



2

