便携式超声诊断仪 规格说明书

规范编号：4N-732
	规格说明书

	一、
	名称：便携式超声诊断仪

	二、
	用途：用于超声探查

	三、
	一般规格和要求：

	3.1
	设备先进、材质好、结构合理、加工精密

	3.2
	设备运行平稳、可靠

	3.3
	便于管理、操作、养护和维修

	四
	主要技术和性能规格要求

	4.1
	≥15英寸彩色医用液晶显示器，显示器角度可独立于主机调整

	4.2
	≥13.3英寸彩色液晶触摸屏，支持虚拟数字键盘

	4.3
	主机内置 2 个探头接口，可扩展至≥4个探头接口，大小一致，全激活，互通互用

	4.4
	内置锂电池独立供电，具有屏幕标识、音量反馈及控制面板状态指示灯电量提示

	4.5
	数字波束形成器

	4.6
	多倍信号并行处理技术

	4.7
	数字化全程动态聚焦

	4.8
	图像后处理，可对回放图像进行参数调节，支持二维、M 型、频谱等模式

	4.9
	探头实时温控技术，温度值在显示器上体现

	4.10
	一键优化，单次触屏操作，支持二维、彩色及频谱模式等

	4.11
	测量分析功能包含B型、M型、频谱多普勒、彩色多普勒、弹性成像、造影成像

	4.12
	二维灰阶成像单元最大显示深度：≥400mm，最大探测深度：≥300mm。

	4.13
	具备谐波成像

	4.14
	增益1-255 可调

	4.15
	动态范围≥275可视可调

	4.16
	μ-Scan 微米成像（斑点噪声抑制）多档可调，支持所有探头

	4.17
	灰阶曲线多级可调

	4.18
	伪彩图谱多级可调

	4.19
	彩色多普勒成像成像模式：CFM 彩色多普勒、PDI 能量多普勒、DPDI 方向能量多普勒、TDI

组织多普勒成像

	4.20
	支持彩色多普勒 变频≥5 段

	4.21
	能量多普勒变频≥5 段

	4.22
	彩色多普勒增益0-255 可调

	4.23
	彩色基线±15 级可调

	4.24
	AutoC 智能血流追踪技术

	4.25
	一键隐藏血流

	4.26
	支持同一把探头的凸阵线阵双画面同时显示

	4.27
	弹性成像探测深度≥30mm，具备定量分析功能

	4.28
	造影成像成像深度≥12cm，爆破功能，造影存储时长 8min，支持穿刺引导功能

	4.29
	图像存储/回放支持手动、自动回放，支持 4D 电影回放

	4.30
	电影回放时间≥160 秒

	4.31
	凸阵探头探头频率≥1-7 MHz，阵元≥128，中心频率≥3.2MHz，曲率半径≥4mm,成像角度≥60°

	4.32
	线阵探头探头频率≥4-16MHz ,阵元≥192，中心频率≥8.0MHz,成像宽度≥38°

	4.33
	微凸探头：凸阵探头，探头阵元≥72，探头最低频率≤2 MHZ，最高频率≥7MHZ，中心频率≥3.5MHZ，曲率半径≥20R,探头厚度≥13mm，成像角度≥68°

	五
	网络连接需求

	5.1
	设备需支持与医院HIS、PACS、LIS、RIS等系统数据交互

	5.2
	免费提供与医院HIS、PACS、LIS、RIS等系统的对接服务，支持包括但不限于以下接口：患者信息获取、医嘱项目获取、结构化结果回传、图片结果回传、附件报告回传、视频输出接口等（含免费接口开发）。同时，也支持其他经医院认可的对接方式

（响应内容需要列明具体的数据接口实现方案）

	六
	安装与调试

	6.1
	中标厂商负责场地规划、搬运、安装、调试，包括设备到货至安装期间之搬运及保险; 保险需包括人员及设备之全额保险

	6.2
	如现场条件无法安装，中标厂商负责调整设备以满足现场条件

	6.3
	安装完成需提交安装报告书与质量报告书

	6.4
	本规格书经厂商填报后，为合约之一部分，验收时依本规格书逐项比对

	6.5
	安装完成经检点各项配件; 功能及实际使用测试各项软件一个月无异常，且完整提供各项文件经审查通过，为验收完成

	6.6
	维修软件须免费提供至设备报废

	6.7
	厂商需负责清理安装所产生的废弃物

	6.8
	厂商需负责安装现场整洁; 若有损坏需负责恢复原状

	七
	设备证照及厂商资质

	7.1
	医疗器械“三证”齐全

	7.2
	代理商需为本地二级以上代理，并提供设备生产厂商半年期以上授权书

	7.3
	依国家法规规定提供强检及计量证书：负责设备首次计量、质控等安装后检测，并取得相关证照

	八
	保修条款

	8.1
	自设备验收完成之日起≥2年全责免费保修，零配件免费;保修期内并依原厂规定执行定期保养与校正，中标厂商提供保养工具及设备。24小时不能排除故障要求提供备品服务，备品满足同样要求。

	8.2
	保修期内已购软件免费升级

	8.3
	提供新增软、硬件购置折扣计价方式

	8.4
	提供全部零件编号及价格，零件保证供应10年以上;否则依本院设备残值回收

	8.5
	国外零件取得速度保证3日内，维修期间提供备机

	九
	人员训练

	9.1
	装机完成，厂商需配合院方安排，免费指导使用人员进行操作训练，直至完全熟练掌握操作流程及日常保养流程

	9.2
	提供原厂完整课程维修技术训练2名(含学费)：课程学费、住宿地点与训练地点间之交通由得标厂商负责，机票费、日常生活费由本院自理

	9.3
	操作手册,2份中文或英文原版手册

	9.4
	维修手册,2份中文或英文原版手册；内容需包含：
1电子控制线路图
2电子控制线路解说
3功能测试步骤与调整校正说明
4零件分布图
5保养校正作业内容
6故障原因与排除方式解说

	
	



2

