剪切波组织定量超声诊断仪 规格说明书

规范编号：4N-73C
	规格说明书

	一、
	名称：剪切波组织定量超声诊断仪

	二、
	用途：用于监测和评估慢性肝病，评估肝脏脂肪变程度

	三、
	一般规格和要求：

	3.1
	设备先进、材质好、结构合理、加工精密

	3.2
	设备运行平稳、可靠

	3.3
	便于管理、操作、养护和维修

	四
	主要技术和性能规格要求

	4.1
	显示屏：＞21英寸

	4.2
	主机存储容量≥1T，CPU：Intel®coreTM i7，内存≥4G

	4.3
	工作原理：利用振动控制的瞬时弹性成像技术来评估肝脏及脾脏的硬度（须符合注册证适用范围）；利用受控超声衰减理论来评估肝组织的脂肪变数值

	4.4
	具备时间位移（TM）模式，灰阶图像

	4.5
	具备A模式（实时超声信号振幅）

	4.6
	具备B-模式超声图像引导

	4.7
	测量数值显示至少包括患者信息、硬度值中位数、脂肪变值中位数、测量次数、无效测量、IQR等

	4.7
	检测的每次数值均独立可见，并且不可以随意选取中间数据删除

	4.8
	硬度量程

	4.8.1
	最大测量值≤76Kpa

	4.8.2
	最小测量值≥1.5Kpa

	4.8.3
	最大测量值≥90kPa 误差≤5%（须符合注册证适用范围）

	4.9
	脂肪变值量程

	4.9.1
	最小测量值≥100dB/m

	4.9.2
	最大测量值≤400dB/m

	4.10
	可同时连接剪切波探头数量≥2个

	4.11
	具备自动检测皮肤表面到肝脏包膜的距离功能，探头在不改变频率的情况下根据患者皮下脂肪厚度，调节测量深度

	4.12
	具备指示灯显示探头工作状态

	4.13
	可通过色标反映肝内超声信号的质量，确定最佳测量位置，识别肝、脾组织，非肝、脾组织检测无效

	4.14
	具备检测条件编辑功能

	4.15
	剪切波探头

	4.15.1
	超声换能器可以实时发射并接收超声波

	4.15.2
	取样体积≥3cm3

	4.15.3
	剪切波探头激发方式应为手控开关激发，无需脚踩。

	4.15.4
	剪切波频率：在肝脏检测时为50Hz,在脾脏检测时为≥50Hz（须符合注册证适用范围）

	4.15.5
	超声波有效跟踪深度最大值≥60 ㎜

	4.15.6
	剪切波探头1

	4.15.6.1
	超声传感器频率为定频3.5MHz，非宽频或调频（提供证明文件）

	4.15.6.2
	传感器直径≤7mm

	4.15.6.3
	振幅±2mm

	4.15.6.4
	测量深度为最大值≥65mm（肝脏）、最大值≥45mm（脾脏）（须符合注册证适用范围）

	4.15.7
	剪切波探头2

	4.15.7.1
	超声传感器频率定频2.5MHz（提供证明文件）

	4.15.7.2
	传感器直径≤10mm

	4.15.7.3
	振幅3.0mm 

	4.15.7.4
	测量深度为最大值≥80mm(肝脏）

	4.15.8
	影像引导探头

	4.15.8.1
	探头尺寸（长×宽×高）范围不小于 105×75×25

	4.15.8.2
	频率3.5 MHz

	4.15.8.3
	切片厚度≤10 mm

	4.15.8.4
	最大探测深度＞100 mm

	4.15.8.5
	侧向（横向）分辨率≤3 mm （深度≤80）

	4.15.8.6
	轴向（纵向）分辨率≤2 mm （深度≤80）

	4.16
	检测时只需输入患者姓名，无需输入身高体重，检测结果不受身高体重影响

	4.17
	能够导出Excel，PDF多种格式报告，报告模板可修改

	4.18
	具备报告打印功能

	4.19
	具备脂肪变数据采集功能，可以自动采集≥10次，降低变异性，以获得更稳定可靠的结果

	4.20
	具备检测结果统计分析功能，显示单一档案历史诊断结果与时间的曲线图

	4.21
	支持DICOM文件传输

	五
	网络连接需求

	5.1
	设备需支持与医院HIS、PACS、LIS、RIS等系统数据交互

	5.2
	免费提供与医院HIS、PACS、LIS、RIS等系统的对接服务，支持包括但不限于以下接口：患者信息获取、医嘱项目获取、结构化结果回传、图片结果回传、附件报告回传、视频输出接口等（含免费接口开发）。同时，也支持其他经医院认可的对接方式

（响应内容需要列明具体的数据接口实现方案）

	六
	安装与调试

	6.1
	中标厂商负责场地规划、搬运、安装、调试，包括设备到货至安装期间之搬运及保险; 保险需包括人员及设备之全额保险

	6.2
	如现场条件无法安装，中标厂商负责调整设备以满足现场条件

	6.3
	安装完成需提交安装报告书与质量报告书

	6.4
	本规格书经厂商填报后，为合约之一部分，验收时依本规格书逐项比对

	6.5
	安装完成经检点各项配件; 功能及实际使用测试各项软件一个月无异常，且完整提供各项文件经审查通过，为验收完成

	6.6
	维修软件须免费提供至设备报废

	6.7
	厂商需负责清理安装所产生的废弃物

	6.8
	厂商需负责安装现场整洁; 若有损坏需负责恢复原状

	七
	设备证照及厂商资质

	7.1
	医疗器械“三证”齐全

	7.2
	代理商需为本地二级以上代理，并提供设备生产厂商半年期以上授权书

	7.3
	依国家法规规定提供强检及计量证书：负责设备首次计量、质控等安装后检测，并取得相关证照

	八
	保修条款

	8.1
	自设备验收完成之日起≥2年全责免费保修，零配件免费;保修期内并依原厂规定执行定期保养与校正，中标厂商提供保养工具及设备。24小时不能排除故障要求提供备品服务，备品满足同样要求。

	8.2
	保修期内已购软件免费升级

	8.3
	提供新增软、硬件购置折扣计价方式

	8.4
	提供全部零件编号及价格，零件保证供应10年以上;否则依本院设备残值回收

	8.5
	国外零件取得速度保证3日内，维修期间提供备机

	九
	人员训练

	9.1
	装机完成，厂商需配合院方安排，免费指导使用人员进行操作训练，直至完全熟练掌握操作流程及日常保养流程

	9.2
	提供原厂完整课程维修技术训练2名(含学费)：课程学费、住宿地点与训练地点间之交通由得标厂商负责，机票费、日常生活费由本院自理

	9.3
	操作手册,2份中文或英文原版手册

	9.4
	维修手册,2份中文或英文原版手册；内容需包含：
1电子控制线路图
2电子控制线路解说
3功能测试步骤与调整校正说明
4零件分布图
5保养校正作业内容
6故障原因与排除方式解说



2

