
货物需求一览表及技术规格

心电图机
技术规格及要求
	招标要求
条 目 号
	招 标 规 格

	一、
	名称：心电图机

	二、
	用途：用于记录心脏活动时所产生的生理电信号。

	三、
	一般规格和要求：

	3.1
	设备先进，结构合理，加工精密，

	
	应用部件使用符合生物兼容性的材料。

	3.2
	设备运行平稳、可靠，主要部件故障率低。

	3.3
	便于管理、操作、养护和维修。

	四
	主要技术和性能规格要求

	4.1
	产品：国产品牌

	4.2
	心电信号处理要求

	*4.2.1
	ECG输入：12导联同步采集分析

	4.2.2
	输入阻抗：≥10MΩ@10Hz，抗除颤电击保护功能

	*4.2.3
	频率响应：0.04-150Hz(-3db)

	4.2.4
	抗极化电压：>±300mV

	4.2.5
	共模抑制比：>90dB

	4.2.6
	采样率：>1000HZ/通道

	4.2.7
	采集模式：常规采集，10秒预采集

	4.2.8
	抗干扰滤波：具有交流滤波、肌电滤波、漂移滤波功能

	4.3
	显示规格要求

	4.3.1
	显示器规格：≥7英寸液晶显示屏,840X480高分辨率

	4.3.2
	显示信息：可显示12导联波形；显示菜单、心率、病人姓名、导联选择、走纸速度、增益、滤波器、时钟、导联脱落等

	4.3.3
	显示通道：同屏12通道显示

	4.4
	记录要求

	4.4.1
	记录类型：热敏式点阵打印机

	4.4.2
	分辨率：水平1000dpi（25mm/S），垂直200dpi

	4.4.3
	记录速度：5, 25 and 50mm/s

	4.4.4
	记录灵敏度：2.5, 5, 10, 20 and 40mm/mV及自动

	4.4.5
	记录通道：6通道，12通道（激光打印，可选）

	4.5
	软件功能要求

	*4.5.1
	分析软件：FDA认证的12SL自动测量诊断软件，具有性别-年龄特异性

	*4.5.2
	信号质量检测：HookUp Advisor连续信号质量检测软件

	#4.5.3
	其他分析软件：RR间期分析、ACI-TIPI急性缺血评分、测量后再分析功能

	4.6
	存储及传输

	4.6.1
	文件存储：300份心电图

	4.6.2
	文件导出格式：hilltop，XML，PDF

	4.6.3
	文件导出方式：SD卡、共享文件夹、FTP服务器

	4.6.4
	网络传输：支持LAN、串口、WIFI等网络传输方式

	4.7
	附件

	4.7.1
	键盘：医用级防水键盘

	4.7.2
	其他设备：USB条码扫描枪、磁卡读卡器、激光打印机（可选）

	4.8
	电源

	4.8.1
	供电方式：交直流两用

	4.8.2
	交流电源：交流 90-264V，50/60Hz 

	4.8.3
	直流电源：内置可充电可更换锂离子电池，7.2V,4.5Ah

	4.8.4
	电池容量：充足后可记录1000页心电图打印或2小时监测

	4.9
	检定证书

	五
	安装与调试

	5.1
	中标厂商负责场地规划、搬运、安装、调试，包括设备到货至安装期间之搬运及保险; 保险需包括人员及设备之全额保险；

	5.2
	如现场条件无法安装，中标厂商负责调整设备以满足现场条件；

	5.3
	安装完成需提交安装报告书与质量报告书；

	5.4
	本规格书经中标厂商填报后，为合约之一部分，验收时依本规格书逐项比对；

	5.5
	安装完成，经检点各项随机配件、设备功能及实际使用测试各项软硬件功能一个月无异常，且完整提供规定需交付的各项文件，经审查通过，视为验收完成；

	5.6
	维修软件及权限须免费提供，直至设备报废；

	5.7
	中标厂商需负责清理安装所产生的废弃物；

	5.8
	中标厂商需负责安装现场整洁，若有损坏需负责恢复原状；

	5.9
	中标厂商需负责清理安装完成的设备，若有外观缺陷或残损，厂商负责处理设备外观直至符合出厂检验标准。

	六
	设备证照及厂商资质

	6.1
	医疗器械“三证”齐全；

	6.2
	代理商需为本地二级以上代理，并提供设备生产厂家半年期以上授权书；

	6.3
	依国家法规规定提供强检及计量证书：负责设备首次计量、质控等安装后检测，并取得相关证照。

	七
	保修条款

	7.1
	自设备验收完成之日起，贰年（24个月）全责免费保修，零配件免费;保修期内并依原厂规定执行定期保养与校正，中标厂家提供保养工具及设备。24小时不能排除故障要求提供备品服务，备品满足同样要求；

	7.2
	保修期内已购软件免费升级；

	7.3
	保修期后提供新增软、硬件购置折扣计价方式；

	7.4
	提供全部零件编号及价格，零件保证供应10年以上；

	
	否则依本院设备残值回收；

	7.5
	国外零件取得速度需保证3日内到位，维修期间提供备机；

	八
	人员训练

	8.1
	装机完成后，中标厂商需配合院方安排，免费指导使用人员进行操作训练，直至完全熟练掌握操作流程及日常保养流程；

	8.2
	提供原厂完整课程（包括提供完整维修技术资料）维修技术训练至少1名(含学费)：课程学费、住宿地点与训练地点间之交通由中标厂商负责，机票费、日常生活费由中心自理。

	8.3
	操作手册,2份中文或英文原版手册；

	8.4
	维修手册,2份中文或英文原版手册；
内容需包含：
1电子控制线路图
2电子控制线路解说
3功能测试步骤与调整校正说明
4零件分布图（爆炸图）
5保养校正作业内容
6故障原因与排除方式解说



3

