货物需求一览表及技术规格

※标注为废标项

| 招标要求条目号 | 招标规格 |
| --- | --- |
| 一.设备名称 | 20mmpb注射台 |
| 二.数量 | 1 |
| 三.用途 | 放射性药物分装过程防护 |
| 四.主要组成 | 主要组成如下： 序号; 名称; 规格; 数量. 1; 注射台; 20mmpb; 1个. |
| 五.技术规格 | 1、技术参数 1.1 注射屏蔽：20 mmPb防护； 1.2 注射视窗尺寸：200 mm* 250 mm /20mmPb； 1.3 正面屏风屏蔽：7mmPb防护/7mmPb铅玻璃正面观察视窗； 1.4 整体尺寸：600*742*1523mm； 1.5 不锈钢承重注射台：742mm(w) * 700mm(l) * 700mm(h)； 1.6 承重：550kg； 1.7 内置大容量放射性废物防护箱：正面10mmPb侧面7mmPb； 1.8 照明灯配置：照明灯 *1 + 紫外灯 *1 + 插座开关 * 1+语音对讲系统*1； ※1.9 表面材质：304不锈钢； 1.10 电源：10A / 220V)； |
| 六．安装与调试 | 1.中标厂商负责场地规划、搬运、安装、调试，包括设备到货至安装期间之搬运及保险; 保险需包括人员及设备之全额保险 2.如现场条件无法安装，中标厂商负责调整设备以满足现场条件 3.安装完成需提交安装报告书与质量报告书 4.本规格书经厂商填报后，为合约之一部分，验收时依本规格书逐项比对 5.厂商需负责清理安装所产生的废弃物 6.厂商需负责安装现场整洁; 若有损坏需负责恢复原状 |
| 七．资质 | 1.代理商需为本地二级以上代理，并提供设备生产厂商半年期以上授权书。 |
| 八．保修 | 自设备验收完成之日起，贰年（24个月）全责（不区分是否人为）免费保修，所有原机装配附带的零配件均免费更换，保修期内并依原厂规定执行，中标厂商提供保养工具及设备。24小时不能排除故障要求提供备品服务，备品满足同样要求。 |
| 九.交货期 | 签订合同后一个月内 |