货物需求一览表及技术规格

※标注为废标项

| 招标要求条目号 | 招标规格 |
| --- | --- |
| 一.设备名称 | pet专用防护通风柜 |
| 二.数量 | 1 |
| 三.用途 | 放射性药物分装过程防护 |
| 四.主要组成 | 主要组成如下： 序号; 名称; 规格; 数量. 1; pet专用防护通风柜; 如下; 1个. |
| 五.技术规格 | 1、技术参数 1.1 内腔要求：带有垂直层流负压通风系统的一体式不锈钢工区域； 1.2 洁净等级：A级（ISO 100级）； 1.3 层流风速：0.35 ~ 0.56 m/sec； 1.4 循环风量：≥600 m³/h； 1.5 密封方式：隔离式洁净圆弧角不锈钢内腔； 1.6 送风过滤：完全高效HEPA 99.995% @ 0.5µm (H13)； 1.7 排风过滤：放射性气体活性炭过滤器吸附； 1.8 铅屏蔽要求：正面、底面屏蔽≥50mmPb；其他面≥50mmPb； ※1.9 操作面板：内倾15°安装的操控面板易于日常工作的操作和观察； 1.10 控制方式：人机交互界面控制及反馈所有信息； 1.11 可视铅玻璃窗尺寸：≥300 mm (w) * 200 mm (h)； 1.12 剂量监测显示：集成于人机交互界面； 1.13 防护要求：≥50mmPb； 1.14 屏蔽托盘要求：不锈钢304制、¢ 115 mm； 1.15 传送方式：线性传动、速率32 mm/S、推力3500 N； 1.16 保护等级：满足IP 51、IP65 或 IP66； 1.17 电源驱动：12 / 24 V DC 1.18 防护要求：≥50mm pb 2、功能要求： 2.1 实时显示内部的辐射水平，提供辐射警示。也可预先设定剂量阈值与屏蔽门连锁控制，以防止误操作对人员和环境带来不必要的辐射； 2.2 能量响应范围：50 KeV---1.5 MeV； 3尺寸 3.1内部尺寸：≥850(w)*470(d)*560(h) 3.2整体尺寸：≥1180(w)*740(d)*2200(h) 4其他附件:照明灯*1、臭氧灭菌装置*1、电源插座*1、过线密封器*1 技术支持 5.1要求具备“通风柜”“通风柜的空气净化”“通风柜内放射性气体过滤”等相关专利支持 5.2具备有辐射安全许可证,质量管理体系认证证书等相关企业证书 5.3 培训工程师能力支持：具备核与核医学相关专业技术人员（不少于三年工作经验），具备NIFDC颁发相关技术认证证书； |
| 六．安装与调试 | 1.中标厂商负责场地规划、搬运、安装、调试，包括设备到货至安装期间之搬运及保险; 保险需包括人员及设备之全额保险 2.如现场条件无法安装，中标厂商负责调整设备以满足现场条件 3.安装完成需提交安装报告书与质量报告书 4.本规格书经厂商填报后，为合约之一部分，验收时依本规格书逐项比对 5.厂商需负责清理安装所产生的废弃物 6.厂商需负责安装现场整洁; 若有损坏需负责恢复原状 |
| 七．资质 | 1.代理商需为本地二级以上代理，并提供设备生产厂商半年期以上授权书。 |
| 八．保修 | 自设备验收完成之日起，贰年（24个月）全责（不区分是否人为）免费保修，所有原机装配附带的零配件均免费更换，保修期内并依原厂规定执行，中标厂商提供保养工具及设备。24小时不能排除故障要求提供备品服务，备品满足同样要求。 |
| 九.交货期 | 签订合同后一个月内 |