货物需求一览表及技术规格

| 招标要求条目号 | 招标规格 |
| --- | --- |
| 一.设备名称 | 空气净化消毒器 |
| 二.数量 | 37 |
| 三.用途 | 用于对空气进行杀菌消毒，去除微小颗粒物、有机气体（含甲醛）和异味 |
| 四.主要组成 | 主机、等离子体模块、活性炭模块、HEPA模块等 |
| 五.技术规格 | 1.规格参数 外形：移动式 外型尺寸：（L×W×H）：280×390×660（mm³） 重量：18 kg 2.电气参数 输入功率：≤94W 电源：AC 220V 50Hz 技术参数 消毒方法：等离子体 最大适用体积：60 m3 额定循环风量：600 m3/h 噪声：≤55dB(A) 负离子浓度：≥6×106 个/cm3 等离子体场强度：8 kV±0.3 kV 消毒过程空气中臭氧浓度：＜0.003mg/m³ 颗粒物(0.5μm）去除率＞99.99% 气雾室细菌的杀灭率均＞99.99% 自然菌平均消亡率(消毒时间60min)＞98.00% 3.性能参数 可在有人状态下运行，且对人体没有任何伤害。 外壳采用优质镀锌钢板，防老化防自燃，下进风顶部上出风结构。 采用新型两段式等离子体电场，杀菌效率高，积尘效果好。 选用优质分子过滤器，可有效去除微小颗粒物、有机气体（含甲醛）和异味。 风量三挡可调，配有磁性遥控器，可吸附于机身或金属物体表面。 配有手动、预约模式，满足用户更多使用需求。 增强消毒功能，可紧急处理室内感染问题。 预约模式可实现9时段预约开关机。 模块化设计，方便用户维护保养。 工作时间自动累计功能，清洗维护自动提醒功能。 液晶中文显示屏，远红外线遥控，一键锁定功能，防止误操作。 负氧离子功能，清新空气。 等离子体杀菌净化除甲醛模块故障报警、风机、温湿度、通讯故障报警功能。 打开面板维护设备时自动断电保护，设备自带备用保险管。 设备采用品字尾电源线，可根据用户要求更换电源线长度。 4.企业和产品资质 企业具有消毒产品生产企业卫生许可证，通过ISO9001质量管理体系认证、ISO14001环境管理体系认证和ISO45001职业健康安全管理体系。 产品具有消毒产品卫生安全评价报告。 产品具有CE认证，具有EMC证书和报告，具有LVD证书和报告。 产品具有实用新型专利，专利号为ZL201921370016.6； |
| 六．安装与调试 | 1.中标厂商负责场地规划、搬运、安装、调试，包括设备到货至安装期间之搬运及保险; 保险需包括人员及设备之全额保险 2.如现场条件无法安装，中标厂商负责调整设备以满足现场条件 3.安装完成需提交安装报告书与质量报告书 4.本规格书经厂商填报后，为合约之一部分，验收时依本规格书逐项比对 5.厂商需负责清理安装所产生的废弃物 6.厂商需负责安装现场整洁; 若有损坏需负责恢复原状 |
| 七．资质 | 1.代理商需为本地二级以上代理，并提供设备生产厂商半年期以上授权书。 |
| 八．保修 | 自设备验收完成之日起，贰年（24个月）全责（不区分是否人为）免费保修，所有原机装配附带的零配件均免费更换，保修期内并依原厂规定执行，中标厂商提供保养工具及设备。24小时不能排除故障要求提供备品服务，备品满足同样要求。 |
| 九.交货期 | 签订合同后一个月内 |
| 十、参照照片 |  |
| 需求部门签字 |  |