全自动血栓弹力图仪 规格说明书

规范编号：不用填写
	规格说明书

	一、
	名称：全自动血栓弹力图仪

	二、
	用途：用于通过对血样凝固过程的监测和分析，协助临床医生对病人凝血状况做出判断，比如术后出血、器官移植、外伤和心脏手术过程中或术后发生的血栓症。通过对血样凝血过程进行监控、测量、分析，根据凝血参数信息对该病人凝血状况做出定性和半定量预测。

	三、
	一般规格和要求：

	3.1
	设备先进、材质好、结构合理、加工精密

	3.2
	设备运行平稳、可靠

	3.3
	便于管理、操作、养护和维修

	四
	主要技术和性能规格要求

	4.1
	检测原理：采用凝固法。

	4.2
	整机构成：一体机，无需另外配置电脑，支持反应杯装卸、样本和试剂加样、样本和试剂混匀、检测通道孵育、样本检测、结果计算、报告输出等过程全自动。

	4.3
	测定项目：机器可支持开展Kaolin、R-Kaolin、AA、ADP、AA+ADP、HEP、FIB等检测项目。

	4.4
	通道数量：单台机器具有≥12个相互独立的检测通道，可任意设置急诊位。

	4.5
	 样本检测：检测通道间相互独立，可自定义设置各检测通道温度，样本检测过程中可随时增加待测样本，实现随到随测，无需等待。

	4.6
	样本摇匀：机械臂模拟人手操作，支持样本上下颠倒混匀。

	4.7
	试剂位：≥10个试剂位。试剂位具有定时旋转摇匀功能保证试剂在机性能，支持试剂条码扫描、试剂在位检测，支持24小时在机冷藏。

	4.8
	远程软件管理：可提供单独软件部署，支持远程、实时查看血栓弹力图图形及参数变化，协助床旁快速诊断。

	4.9
	反应杯：反应杯间相互独立，可根据检测需求使用反应杯，避免造成反应杯浪费，单次可装载不少于60个反应杯，支持反应杯在不停机状态下随时添加。

	4.10 
	样本位：可一次性装载30个样本，并支持不停机，连续不间断进样。

	4.11
	进样方式：原始采血管直接上机，闭盖穿刺进样，无需脱帽处理，机器可自动识别不同类型、不同规格采血管。

	4.12
	通道间差异：R、Angle、MA CV≤5%。

	4.13
	测量重复性：R、Angle、MA CV≤5%。

	4.14
	配套试剂：试剂均为多人份包装，有效期不小于24个月，可支持2-25℃常温运输，配套高岭土、快高、血小板图、肝素、功纤、质控品检测试剂，可提供注册证。

	4.15
	样本孵育：一体机自带孵育功能，开机自动孵育，缩短等待时间。

	4.16
	质控测试：具有原厂提供的单独注册的质控品，可提供注册证，可以提供设备质控品及试剂质控品。

	4.17
	智能检测：支持加样针堵针、空吸和压力式液面检测，确保检测结果准确。

	4.18
	外形尺寸：<700mm×700mm×700mm（长×宽×高），体积小，节省空间。机器重量：主机重量不大于70kg。

	4.19
	开关机：仪器支持定时开机功能。

	4.20 
	条码扫描：机器内置条码扫描，支持试剂和样本条码扫描，使信息更安全。

	4.21
	软件功能：支持日志记录与筛选查询，支持样本曲线及参数同屏叠加显示，支持试剂和反应杯数量查看，支持测试通道状态及测试项目查看，支持休眠模式，支持自定义设置自动开机时间，支持按照时间或项目停止测试，支持检测结果自动判读。

	4.22
	急诊测试：配备独立急诊样本架，急诊样本优先检测，实现随到随测。

	4.23
	数据存储：支持≥60000条检测结果储存。

	4.24
	数据传输管理：支持LIS双通连接，可远程获取报告结果。

	五
	网络连接需求

	5.1
	设备需支持与医院HIS、PACS、LIS、RIS等系统数据交互

	5.2
	免费提供与医院HIS、PACS、LIS、RIS等系统的对接服务，支持包括但不限于以下接口：患者信息获取、医嘱项目获取、结构化结果回传、图片结果回传、附件报告回传、视频输出接口等（含免费接口开发）。同时，也支持其他经医院认可的对接方式

（响应内容需要列明具体的数据接口实现方案）

	六
	安装与调试

	6.1
	中标厂商负责场地规划、搬运、安装、调试，包括设备到货至安装期间之搬运及保险; 保险需包括人员及设备之全额保险

	6.2
	如现场条件无法安装，中标厂商负责调整设备以满足现场条件

	6.3
	安装完成需提交安装报告书与质量报告书

	6.4
	本规格书经厂商填报后，为合约之一部分，验收时依本规格书逐项比对

	6.5
	安装完成经检点各项配件; 功能及实际使用测试各项软件一个月无异常，且完整提供各项文件经审查通过，为验收完成

	6.6
	维修软件须免费提供至设备报废

	6.7
	厂商需负责清理安装所产生的废弃物

	6.8
	厂商需负责安装现场整洁; 若有损坏需负责恢复原状

	七
	设备证照及厂商资质

	7.1
	医疗器械“三证”齐全

	7.2
	代理商需为本地二级以上代理，并提供设备生产厂商半年期以上授权书

	7.3
	依国家法规规定提供强检及计量证书：负责设备首次计量、质控等安装后检测，并取得相关证照

	八
	保修条款

	8.1
	自设备验收完成之日起≥2年全责免费保修，零配件免费;保修期内并依原厂规定执行定期保养与校正，中标厂商提供保养工具及设备。24小时不能排除故障要求提供备品服务，备品满足同样要求。

	8.2
	保修期内已购软件免费升级

	8.3
	提供新增软、硬件购置折扣计价方式

	8.4
	提供全部零件编号及价格，零件保证供应10年以上;否则依本院设备残值回收

	8.5
	国外零件取得速度保证3日内，维修期间提供备机

	九
	人员训练

	9.1
	装机完成，厂商需配合院方安排，免费指导使用人员进行操作训练，直至完全熟练掌握操作流程及日常保养流程

	9.2
	提供原厂完整课程维修技术训练2名(含学费)：课程学费、住宿地点与训练地点间之交通由得标厂商负责，机票费、日常生活费由本院自理

	9.3
	操作手册,2份中文或英文原版手册

	9.4
	维修手册,2份中文或英文原版手册；内容需包含：
1电子控制线路图
2电子控制线路解说
3功能测试步骤与调整校正说明
4零件分布图
5保养校正作业内容
6故障原因与排除方式解说



2

