多功能培养箱（带秤） 规格说明书

规范编号：
	规格说明书

	一、
	名称：多功能培养箱（带秤）

	二、
	用途：适用于新生儿、低体重早产儿、危重症患儿的治疗,集婴儿培养箱功能、辐射保暖台功能、院内转运功能“三合一”。既可作为婴儿暖箱使用，又可作为辐射暖台使用，具备一键电动切换婴儿培养箱和辐射保暖台功能。

	三、
	一般规格和要求：

	3.1
	设备先进、材质好、结构合理、加工精密

	3.2
	设备运行平稳、可靠

	3.3
	便于管理、操作、养护和维修

	四
	主要技术和性能规格要求

	4.1
	采用智能化微电脑控制系统和安卓显示系统，降低温度波动，使床面温度更均匀。

	4.2
	彩色LCD液晶显示屏≥10.4吋，屏幕分辨率≥1024*768，触摸操作模式，全中文操作界面。

	4.3
	可设置夜间模式，减少光亮刺激对新生儿的影响。

	4.4
	具有两种工作模式：培养箱工作模式和保暖台工作模式，并可一键电动切换。

	4.5
	可脚踏式一键电动升高箱蓬，快速切换工作模式，方便临床抢救护理。

	4.6
	采用双层暖箱侧壁，垂直风帘设计，减少热量散失。

	4.7
	具备双通道婴儿肤温监测功能。

	4.8
	具有箱温控制功能，箱温控制范围：≥20.0℃～39.0℃。

	4.9
	具有肤温控制功能，肤温控制范围：≥32.0℃～38.0℃。

	4.10
	箱温和肤温显示温度范围:≥5℃～65℃。

	4.11
	具有湿度控制功能，湿度控制范围：≥30%RH～95%RH。

	4.12
	前置透明水箱，采用内置一体化设计，可徒手拆卸高温高压消毒，容量≥1000ml。

	4.13
	具有亲子模式，支持袋鼠式护理，可在袋鼠式护理时有效维持培养箱内温度。

	4.14
	具有床体电动升降功能。

	4.15
	采用防水释压床垫，提高新生儿舒适度，床垫尺寸：长≥630mm，宽≥460mm。

	4.16
	具有床体旋转功能，婴儿床可360°双向旋转，减少护理和治疗时对患儿的体外刺激。

	4.17
	具有婴儿床倾斜角度电动调节功能，具有内置X光射线拍片盒。

	4.18
	箱门挡板采用阻尼装置，无需手扶，静音落下。

	4.19
	远红外辐射加热器采用合金钢金属材料，使用寿命长。

	4.20
	具有声光报警，提供报警日志显示，具有断电记忆功能。

	4.21
	采用红外感应报警静音设计，具有非接触式报警静音功能。

	4.22
	具有评分计时功能

	4.23
	具有环境温度、湿度监测功能。

	4.24
	具有趋势图表记录功能，方便临床跟踪回顾患儿监测数据。

	4.25
	支持患者信息录入，具有RS-232接口，方便数据传输。

	4.26
	具有内置称重系统，电子秤测量范围：200克~8000克，测量精度±10克。便捷测量患儿体重，连续监测体重趋势变化。 

	4.27
	两侧燕尾槽立柱，便于各角度安仪器托盘、黄疸光疗灯等，提高空间利用率。

	4.28
	具有氧浓度控制功能，氧浓度控制范围：20%O₂～65%O₂，控制精度在±4%O₂体积浓度内；氧浓度的显示精度：25%及以下的显示精度为±2%O₂，25%以上的显示精度为±3%O₂。

	4.29
	具有暖箱罩盖电动开启功能。

	五
	网络连接需求

	5.1
	设备需支持与医院HIS、PACS、LIS、RIS等系统数据交互

	5.2
	免费提供与医院HIS、PACS、LIS、RIS等系统的对接服务，支持包括但不限于以下接口：患者信息获取、医嘱项目获取、结构化结果回传、图片结果回传、附件报告回传、视频输出接口等（含免费接口开发）。同时，也支持其他经医院认可的对接方式

（响应内容需要列明具体的数据接口实现方案）

	六
	安装与调试

	6.1
	中标厂商负责场地规划、搬运、安装、调试，包括设备到货至安装期间之搬运及保险; 保险需包括人员及设备之全额保险

	6.2
	如现场条件无法安装，中标厂商负责调整设备以满足现场条件

	6.3
	安装完成需提交安装报告书与质量报告书

	6.4
	本规格书经厂商填报后，为合约之一部分，验收时依本规格书逐项比对

	6.5
	安装完成经检点各项配件; 功能及实际使用测试各项软件一个月无异常，且完整提供各项文件经审查通过，为验收完成

	6.6
	维修软件须免费提供至设备报废

	6.7
	厂商需负责清理安装所产生的废弃物

	6.8
	厂商需负责安装现场整洁; 若有损坏需负责恢复原状

	七
	设备证照及厂商资质

	7.1
	医疗器械“三证”齐全

	7.2
	代理商需为本地二级以上代理，并提供设备生产厂商半年期以上授权书

	7.3
	依国家法规规定提供强检及计量证书：负责设备首次计量、质控等安装后检测，并取得相关证照

	八
	保修条款

	8.1
	自设备验收完成之日起≥2年全责免费保修，零配件免费;保修期内并依原厂规定执行定期保养与校正，中标厂商提供保养工具及设备。24小时不能排除故障要求提供备品服务，备品满足同样要求。

	8.2
	保修期内已购软件免费升级

	8.3
	提供新增软、硬件购置折扣计价方式

	8.4
	提供全部零件编号及价格，零件保证供应10年以上;否则依本院设备残值回收

	8.5
	国外零件取得速度保证3日内，维修期间提供备机

	九
	人员训练

	9.1
	装机完成，厂商需配合院方安排，免费指导使用人员进行操作训练，直至完全熟练掌握操作流程及日常保养流程

	9.2
	提供原厂完整课程维修技术训练2名(含学费)：课程学费、住宿地点与训练地点间之交通由得标厂商负责，机票费、日常生活费由本院自理

	9.3
	操作手册,2份中文或英文原版手册

	9.4
	维修手册,2份中文或英文原版手册；内容需包含：
1电子控制线路图
2电子控制线路解说
3功能测试步骤与调整校正说明
4零件分布图
5保养校正作业内容
6故障原因与排除方式解说



2

