体外心脏支持辅助设备 规格说明书

规范编号：4N-A3D
	规格说明书

	一、
	名称：体外心脏支持辅助设备

	二、
	用途：用于体外膜肺氧合及术前术后生命支持，可进行长时间的体外循环，救治需进行心、肺辅助的高危病人。

	三、
	一般规格和要求：

	3.1
	设备先进、材质好、结构合理、加工精密

	3.2
	设备运行平稳、可靠

	3.3
	便于管理、操作、养护和维修

	四
	主要技术和性能规格要求

	4.1
	工作原理：磁性耦合原理。

	4.2
	具备转运把手及主机从台车热插拔功能，转运模式下整机（包含主机、支架、离心泵、膜肺及管路等）总重量≤12kg。

	4.3
	配备备用电池≥2块，可反复充电，可持续供电≥180分钟。

	4.4
	具备开机自检、异常自检及报警功能。

	4.5
	具备零流量模式或者返流保护模式。

	4.6
	泵驱动装置

	4.6.1
	工作原理：磁耦合。

	4.6.2
	自带屏幕，具备泵驱动启动/停止、加速/减速和设置确认按键，具有流量气泡传感器接口，连接流量气泡传感器后，可以实时进行流量和气泡监测。

	4.6.3
	转速范围：0～6500 RPM。

	4.6.4
	流量范围：0～8 LPM。

	4.6.5
	压差：最大不小于500 mmHg。

	4.6.6
	泵头预充量≤32mL。

	4.6.7
	泵头表面积≤190 cm²。

	4.7
	紧急驱动泵装置

	4.7.1
	磁耦合原理，支持与备用电池直接连接维持驱动运转且显示流量转速。

	4.7.2
	具有气泡报警及电池电量低报警等报警功能。

	4.8
	监测功能

	4.8.1
	流量监测：外置流量气泡传感器，无需使用耦合剂，可以实时进行流量、气泡监测。

	4.8.2
	压力监测：可监测泵前压力、膜前压力、膜后压力，并自动计算跨膜压差。

	4.8.3
	温度监测：可监测静脉温度和动脉温度。

	4.8.4
	参数显示：具有可视化循环图，直观说明各个参数监测的相对位置；醒目的流量、转速及气泡显示，和醒目的报警信息栏提示及报警参数颜色警示；提供≥24小时流量、转速、压力参数趋势图回顾。

	4.9
	空氧混合器

	4.9.1
	适用于各类型膜式氧合器。

	4.9.2
	能精确调节进入氧合器的空气和氧气的百分比，进行氧气的匹配供给；FIO2：21%～100%。

	4.10
	配置要求

	4.10.1
	主机1台。

	4.10.2
	台车1辆。

	4.10.3
	泵驱动装置1台。

	4.10.4
	紧急泵驱动装置1台。

	4.10.5
	备用电池2个。

	4.10.6
	培训套包1套。

	五
	网络连接需求

	5.1
	设备需支持与医院HIS、PACS、LIS、RIS等系统数据交互

	5.2
	免费提供与医院HIS、PACS、LIS、RIS等系统的对接服务，支持包括但不限于以下接口：患者信息获取、医嘱项目获取、结构化结果回传、图片结果回传、附件报告回传、视频输出接口等（含免费接口开发）。同时，也支持其他经医院认可的对接方式

（响应内容需要列明具体的数据接口实现方案）

	六
	安装与调试

	6.1
	中标厂商负责场地规划、搬运、安装、调试，包括设备到货至安装期间之搬运及保险; 保险需包括人员及设备之全额保险

	6.2
	如现场条件无法安装，中标厂商负责调整设备以满足现场条件

	6.3
	安装完成需提交安装报告书与质量报告书

	6.4
	本规格书经厂商填报后，为合约之一部分，验收时依本规格书逐项比对

	6.5
	安装完成经检点各项配件; 功能及实际使用测试各项软件一个月无异常，且完整提供各项文件经审查通过，为验收完成

	6.6
	维修软件须免费提供至设备报废

	6.7
	厂商需负责清理安装所产生的废弃物

	6.8
	厂商需负责安装现场整洁; 若有损坏需负责恢复原状

	七
	设备证照及厂商资质

	7.1
	医疗器械“三证”齐全

	7.2
	代理商需为本地二级以上代理，并提供设备生产厂商半年期以上授权书

	7.3
	依国家法规规定提供强检及计量证书：负责设备首次计量、质控等安装后检测，并取得相关证照

	八
	保修条款

	8.1
	自设备验收完成之日起≥2年全责免费保修，零配件免费;保修期内并依原厂规定执行定期保养与校正，中标厂商提供保养工具及设备。24小时不能排除故障要求提供备品服务，备品满足同样要求。

	8.2
	保修期内已购软件免费升级

	8.3
	提供新增软、硬件购置折扣计价方式

	8.4
	提供全部零件编号及价格，零件保证供应10年以上;否则依本院设备残值回收

	8.5
	国外零件取得速度保证3日内，维修期间提供备机

	九
	人员训练

	9.1
	装机完成，厂商需配合院方安排，免费指导使用人员进行操作训练，直至完全熟练掌握操作流程及日常保养流程

	9.2
	提供原厂完整课程维修技术训练2名(含学费)：课程学费、住宿地点与训练地点间之交通由得标厂商负责，机票费、日常生活费由本院自理

	9.3
	操作手册,2份中文或英文原版手册

	9.4
	维修手册,2份中文或英文原版手册；内容需包含：
1电子控制线路图
2电子控制线路解说
3功能测试步骤与调整校正说明
4零件分布图
5保养校正作业内容
6故障原因与排除方式解说



2

