血液辐照仪 规格说明书

规范编号：不用填写
	规格说明书

	一、
	名称：血液辐照仪

	二、
	用途：用于血液及制品进行辐照处理，可有效灭活血液中具有免疫活性的淋巴细胞，防止输血引起的某些免疫性疾病，保证输血安全

	三、
	一般规格和要求：

	3.1
	设备先进、材质好、结构合理、加工精密

	3.2
	设备运行平稳、可靠

	3.3
	便于管理、操作、养护和维修

	四
	主要技术和性能规格要求

	4.1
	辐照性能

	4.1.1
	辐照中心剂量率：≥1.7Gy/min

	4.1.2
	参考点吸收剂量偏差：≤±10%

	4.1.3
	辐照时间误差：≤±1%

	4.1.4
	表面剂量率：≤0.25μSv/h（5cm处）

	4.2
	辐照设备参数

	4.2.1
	辐照参数：电压≥160kV  电流≤20mA

	4.2.2
	X射线球管功率：≥2000W

	4.2.3
	单个血杯容量：≥1L

	4.3
	控制系统要求

	4.3.1
	信息录入：具备扫码枪录入和手动数据添加两种血袋信息录入模式。

	4.3.2
	辐照报告：每次辐照后均可生成辐照工作报告，并可统计年度或月度辐照报告。

	4.3.3
	打印功能：可根据需要进行辐照报告的打印，便于辐照档案保存。

	4.3.4
	信息输出：可对接使用单位的信息系统，实现相关文件的网络传输。

	4.3.5
	操作界面显示内容：显示预置时间、已照射时间和剩余时间、显示预置剂量、己照射剂量和剩余剂量、实时显示辐照剂量、辐照时间相关信息

	4.5
	安全功能要求

	4.5.1
	操作软件密码登录、操作人员分级管理：要求具备操作软件密码登录、三级登录权限管理方便科室管理、防止非工作人员操作的锁定开关功能。

	4.5.2
	仓门安全联锁：要求具备门仓安全联锁装置，工作状态下，开门即停止射线发生。

	4.5.3
	紧急停止装置：要求具有紧急停止装置，防止突发事件造成的伤害。

	4.6
	电离辐射警示标志：要求具备主机外表设置电离辐射警示标志。

血杯转盘要求具有旋转监测功能。

	4.7
	冷却系统：水冷系统需要与辐照仪主机联动启动，无需手动启动，无需外接电源；软件能够显示水流量、水冷电源等联锁信号。

	4.8
	延迟启动功能：设备辐照启动后会自动等待不少于10秒，保障操作人员安全。

	4.9
	具有内置环境辐射剂量实时监测和报警功能：操作环境的辐照剂量可实时监控，可设置阈值，操作环境辐射剂量超过阈值辐照自动停止，并有报警提示。

	五
	网络连接需求

	5.1
	设备需支持与医院HIS、PACS、LIS、RIS等系统数据交互

	5.2
	免费提供与医院HIS、PACS、LIS、RIS等系统的对接服务，支持包括但不限于以下接口：患者信息获取、医嘱项目获取、结构化结果回传、图片结果回传、附件报告回传、视频输出接口等（含免费接口开发）。同时，也支持其他经医院认可的对接方式

（响应内容需要列明具体的数据接口实现方案）

	六
	安装与调试

	6.1
	中标厂商负责场地规划、搬运、安装、调试，包括设备到货至安装期间之搬运及保险; 保险需包括人员及设备之全额保险

	6.2
	如现场条件无法安装，中标厂商负责调整设备以满足现场条件

	6.3
	安装完成需提交安装报告书与质量报告书

	6.4
	本规格书经厂商填报后，为合约之一部分，验收时依本规格书逐项比对

	6.5
	安装完成经检点各项配件; 功能及实际使用测试各项软件一个月无异常，且完整提供各项文件经审查通过，为验收完成

	6.6
	维修软件须免费提供至设备报废

	6.7
	厂商需负责清理安装所产生的废弃物

	6.8
	厂商需负责安装现场整洁; 若有损坏需负责恢复原状

	七
	设备证照及厂商资质

	7.1
	医疗器械“三证”齐全

	7.2
	代理商需为本地二级以上代理，并提供设备生产厂商半年期以上授权书

	7.3
	依国家法规规定提供强检及计量证书：负责设备首次计量、质控等安装后检测，并取得相关证照

	八
	保修条款

	8.1
	自设备验收完成之日起≥2年全责免费保修，零配件免费;保修期内并依原厂规定执行定期保养与校正，中标厂商提供保养工具及设备。24小时不能排除故障要求提供备品服务，备品满足同样要求。

	8.2
	保修期内已购软件免费升级

	8.3
	提供新增软、硬件购置折扣计价方式

	8.4
	提供全部零件编号及价格，零件保证供应10年以上;否则依本院设备残值回收

	8.5
	国外零件取得速度保证3日内，维修期间提供备机

	九
	人员训练

	9.1
	装机完成，厂商需配合院方安排，免费指导使用人员进行操作训练，直至完全熟练掌握操作流程及日常保养流程

	9.2
	提供原厂完整课程维修技术训练2名(含学费)：课程学费、住宿地点与训练地点间之交通由得标厂商负责，机票费、日常生活费由本院自理

	9.3
	操作手册,2份中文或英文原版手册

	9.4
	维修手册,2份中文或英文原版手册；内容需包含：
1电子控制线路图
2电子控制线路解说
3功能测试步骤与调整校正说明
4零件分布图
5保养校正作业内容
6故障原因与排除方式解说



2

