凝血和血小板功能分析仪 规格说明书

规范编号：不用填写
	规格说明书

	一、
	名称：凝血和血小板功能分析仪

	二、
	用途：用于快速检测凝血和血小板系统功能异常与否，用于辅助临床诊断和处理出血及血栓性疾病及指导止血和抗凝的治疗

	三、
	一般规格和要求：

	3.1
	设备先进、材质好、结构合理、加工精密

	3.2
	设备运行平稳、可靠

	3.3
	便于管理、操作、养护和维修

	四
	主要技术和性能规格要求

	4.1
	检测原理：粘弹性检测法

	4.2
	测定项目：

1)凝血和血小板功能检测试剂盒

使用玻璃珠激活剂，测定患者基础状态或低浓度肝素状态下的凝血及 血小板功能信息

2)活化凝血时间和凝血速率检测试剂盒

使用高岭土激活剂，测定高浓度肝素(≥21U/ml)状态下的凝血及血小 板功能信息

	4.3
	检测通道：两个，可同时运行两个样本

	4.4
	样本要求：全血检测，无需处理血样，检测用血量小于0.5ml

	4.5
	检测时间：15分钟内获得凝血和血小板功能全部信息

1)3～5分钟可评估凝血因子活性，指导新鲜冰冻血浆及凝血酶原复合 物的使用

2)5～10分钟可评估纤维蛋白原的水平，指导冷沉淀或人纤维蛋白原的 使用

3)10～15分钟可评估血小板的功能，指导血小板的使用

4)10～30分钟可评估是否发生纤溶亢进

	4.6
	温度控制：双通道精确温度控制系统，可根据患者体温调节测试温度，更适合异 常体温患者凝血问题的监测。控温范围30～42℃,精度±0.1℃

	4.7
	软件功能：独立软件功能，无需连接电脑操作。软件自动记录传输检测数据，并具备 登陆管理、状态显示、通道管理、样本管理、系统设置、设备参数等功能

	4.8
	测试参数：

ACT(Activated Clotting Time激活凝血时间间)、 

2)CR(Clot Rate凝血速率)、

3)PF(Platelet Function Index血小板功能指数)。

	4.9
	LIS/HIS连接：自带扫码器，无需通过电脑即可无缝接入医院LIS/HIS系统

	4.10
	报告打印：自带报告打印机，可直接打印患者报告

	4.11
	续 航：自带锂电池电源，保障两个小时不间断续航

	4.12
	试剂特点：常温储存，有效期不少于12个月

	
	操作及外观：8吋触碰大屏控制，便于上手操作

	五
	网络连接需求

	5.1
	设备需支持与医院HIS、PACS、LIS、RIS等系统数据交互

	5.2
	免费提供与医院HIS、PACS、LIS、RIS等系统的对接服务，支持包括但不限于以下接口：患者信息获取、医嘱项目获取、结构化结果回传、图片结果回传、附件报告回传、视频输出接口等（含免费接口开发）。同时，也支持其他经医院认可的对接方式

（响应内容需要列明具体的数据接口实现方案）

	六
	安装与调试

	6.1
	中标厂商负责场地规划、搬运、安装、调试，包括设备到货至安装期间之搬运及保险; 保险需包括人员及设备之全额保险

	6.2
	如现场条件无法安装，中标厂商负责调整设备以满足现场条件

	6.3
	安装完成需提交安装报告书与质量报告书

	6.4
	本规格书经厂商填报后，为合约之一部分，验收时依本规格书逐项比对

	6.5
	安装完成经检点各项配件; 功能及实际使用测试各项软件一个月无异常，且完整提供各项文件经审查通过，为验收完成

	6.6
	维修软件须免费提供至设备报废

	6.7
	厂商需负责清理安装所产生的废弃物

	6.8
	厂商需负责安装现场整洁; 若有损坏需负责恢复原状

	七
	设备证照及厂商资质

	7.1
	医疗器械“三证”齐全

	7.2
	代理商需为本地二级以上代理，并提供设备生产厂商半年期以上授权书

	7.3
	依国家法规规定提供强检及计量证书：负责设备首次计量、质控等安装后检测，并取得相关证照

	八
	保修条款

	8.1
	自设备验收完成之日起≥2年全责免费保修，零配件免费;保修期内并依原厂规定执行定期保养与校正，中标厂商提供保养工具及设备。24小时不能排除故障要求提供备品服务，备品满足同样要求。

	8.2
	保修期内已购软件免费升级

	8.3
	提供新增软、硬件购置折扣计价方式

	8.4
	提供全部零件编号及价格，零件保证供应10年以上;否则依本院设备残值回收

	8.5
	国外零件取得速度保证3日内，维修期间提供备机

	九
	人员训练

	9.1
	装机完成，厂商需配合院方安排，免费指导使用人员进行操作训练，直至完全熟练掌握操作流程及日常保养流程

	9.2
	提供原厂完整课程维修技术训练2名(含学费)：课程学费、住宿地点与训练地点间之交通由得标厂商负责，机票费、日常生活费由本院自理

	9.3
	操作手册,2份中文或英文原版手册

	9.4
	维修手册,2份中文或英文原版手册；内容需包含：
1电子控制线路图
2电子控制线路解说
3功能测试步骤与调整校正说明
4零件分布图
5保养校正作业内容
6故障原因与排除方式解说



2

