一氧化碳呼气检测仪 规格说明书

规范编号：不用填写
	规格说明书

	一、
	名称：一氧化碳呼气检测仪

	二、
	用途：用于测定呼气末一氧化碳浓度，并且可用于计算红细胞寿命

	三、
	一般规格和要求：

	3.1
	设备先进、材质好、结构合理、加工精密

	3.2
	设备运行平稳、可靠

	3.3
	便于管理、操作、养护和维修

	四
	主要技术和性能规格要求

	4.1
	测量范围：0~600ppm

	4.2
	测量一组样本的时间≤7min。 

	4.3
	测量误差：0ppm<测量结果＜30ppm，偏差不超过±0.1ppm或±5%（以最大值为准）；30ppm≤测量结果≤600ppm，测量结果CV≤10%。 

	4.4
	可同时测量 CO2和 CO，并实时在屏幕上显示浓度曲线或检测值。 

	4.5
	自动完成 CO2和 CO 浓度测量、多维度校正、红细胞寿命计算。 

	4.6
	CO、CO2测试方法：均为非分光红外光谱法。 

	4.7
	CO2测量范围：0~19%

	4.8
	CO2准确度：当测量值0~5%：±0.2%；当测量值5%~9%时，±5%读数；当测量值9%~13%时，±8%读数；当测量值≥13%时，±10%读数

	4.9
	设备可自动识别所插入采样管是否合格，并在屏幕上进行显示：耗材是否插入、是否已使用过；离线检测时，主机能识别耗材是否插入

	4.10
	检测方式：支持在线和离线测量

	4.11
	在线测量方式：呼吸周期精准采样，根据光学法CO2波形，精准定位肺泡气；离线测量方式：固定呼气容量法，可提供不同环境下的采气袋套装。

	4.12
	设备屏幕：≥ 10寸

	4.13
	屏幕设置：触摸屏

	五
	网络连接需求

	5.1
	设备需支持与医院HIS、PACS、LIS、RIS等系统数据交互

	5.2
	免费提供与医院HIS、PACS、LIS、RIS等系统的对接服务，支持包括但不限于以下接口：患者信息获取、医嘱项目获取、结构化结果回传、图片结果回传、附件报告回传、视频输出接口等（含免费接口开发）。同时，也支持其他经医院认可的对接方式

（响应内容需要列明具体的数据接口实现方案）

	六
	安装与调试

	6.1
	中标厂商负责场地规划、搬运、安装、调试，包括设备到货至安装期间之搬运及保险; 保险需包括人员及设备之全额保险

	6.2
	如现场条件无法安装，中标厂商负责调整设备以满足现场条件

	6.3
	安装完成需提交安装报告书与质量报告书

	6.4
	本规格书经厂商填报后，为合约之一部分，验收时依本规格书逐项比对

	6.5
	安装完成经检点各项配件; 功能及实际使用测试各项软件一个月无异常，且完整提供各项文件经审查通过，为验收完成

	6.6
	维修软件须免费提供至设备报废

	6.7
	厂商需负责清理安装所产生的废弃物

	6.8
	厂商需负责安装现场整洁; 若有损坏需负责恢复原状

	七
	设备证照及厂商资质

	7.1
	医疗器械“三证”齐全

	7.2
	代理商需为本地二级以上代理，并提供设备生产厂商半年期以上授权书

	7.3
	依国家法规规定提供强检及计量证书：负责设备首次计量、质控等安装后检测，并取得相关证照

	八
	保修条款

	8.1
	自设备验收完成之日起≥2年全责免费保修，零配件免费;保修期内并依原厂规定执行定期保养与校正，中标厂商提供保养工具及设备。24小时不能排除故障要求提供备品服务，备品满足同样要求。

	8.2
	保修期内已购软件免费升级

	8.3
	提供新增软、硬件购置折扣计价方式

	8.4
	提供全部零件编号及价格，零件保证供应10年以上;否则依本院设备残值回收

	8.5
	国外零件取得速度保证3日内，维修期间提供备机

	九
	人员训练

	9.1
	装机完成，厂商需配合院方安排，免费指导使用人员进行操作训练，直至完全熟练掌握操作流程及日常保养流程

	9.2
	提供原厂完整课程维修技术训练2名(含学费)：课程学费、住宿地点与训练地点间之交通由得标厂商负责，机票费、日常生活费由本院自理

	9.3
	操作手册,2份中文或英文原版手册

	9.4
	维修手册,2份中文或英文原版手册；内容需包含：
1电子控制线路图
2电子控制线路解说
3功能测试步骤与调整校正说明
4零件分布图
5保养校正作业内容
6故障原因与排除方式解说
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