细胞计数器 规格说明书

规范编号：4N-2I2
	规格说明书

	一、
	名称：细胞计数器

	二、
	用途：用于疾病诊断、治疗监测、药物研发与评估以及生物制品安全与质量控制

	三、
	一般规格和要求：

	3.1
	设备先进、材质好、结构合理、加工精密

	3.2
	设备运行平稳、可靠

	3.3
	便于管理、操作、养护和维修

	四
	主要技术和性能规格要求

	4.1
	软件操控载物台自动取样

	4.2
	储存≥100G内存。

	4.3
	LED冷光源，寿命>3万小时。

	4.4
	液晶显示屏，支持多点触控，无需外接电脑操作

	4.5
	镜头≥500万像素CMOS。

	4.6
	单次可自动检测样本，通量≥5个。

	4.7
	对焦方法：固定焦距，无需手动调焦和自动对焦，避免了人为误差。

	4.8
	计数模式：至少支持明场、台盼蓝染色、AO/PI染色3种计数功能。

	4.9
	细胞直径可测范围：≥1~180μm，可提供直径范围内样本的计数需求，包括细胞、物理微球等但不局限于以上两种样本。明场分析功能下，针对不同直径的样本，可采用光学变倍（5倍，6.6倍，8倍）技术进行最适测量。

	4.10
	细胞浓度可测范围：≥5×104~1×107个/mL。

	4.11
	上样体积：≤10μL。

	4.12
	检测耗时：台盼蓝计数：时间≤20秒，AO/PI荧光计数≤50秒。

	4.13
	采样方法：至少包括自动选取视角、自动拍摄、多视野成像、多视野计数。

	4.14
	至少包括数据再分析、计算器、细胞标识、CTC图表。

	4.15
	图像可进行多通道叠加，图像可调节亮度。

	4.16
	可重复使用玻片

	五
	网络连接需求

	5.1
	设备需支持与医院HIS、PACS、LIS、RIS等系统数据交互

	5.2
	免费提供与医院HIS、PACS、LIS、RIS等系统的对接服务，支持包括但不限于以下接口：患者信息获取、医嘱项目获取、结构化结果回传、图片结果回传、附件报告回传、视频输出接口等（含免费接口开发）。同时，也支持其他经医院认可的对接方式

（响应内容需要列明具体的数据接口实现方案）

	六
	安装与调试

	6.1
	中标厂商负责场地规划、搬运、安装、调试，包括设备到货至安装期间之搬运及保险; 保险需包括人员及设备之全额保险

	6.2
	如现场条件无法安装，中标厂商负责调整设备以满足现场条件

	6.3
	安装完成需提交安装报告书与质量报告书

	6.4
	本规格书经厂商填报后，为合约之一部分，验收时依本规格书逐项比对

	6.5
	安装完成经检点各项配件; 功能及实际使用测试各项软件一个月无异常，且完整提供各项文件经审查通过，为验收完成

	6.6
	维修软件须免费提供至设备报废

	6.7
	厂商需负责清理安装所产生的废弃物

	6.8
	厂商需负责安装现场整洁; 若有损坏需负责恢复原状

	七
	设备证照及厂商资质

	7.1
	医疗器械“三证”齐全

	7.2
	代理商需为本地二级以上代理，并提供设备生产厂商半年期以上授权书

	7.3
	依国家法规规定提供强检及计量证书：负责设备首次计量、质控等安装后检测，并取得相关证照

	八
	保修条款

	8.1
	自设备验收完成之日起≥2年全责免费保修，零配件免费;保修期内并依原厂规定执行定期保养与校正，中标厂商提供保养工具及设备。24小时不能排除故障要求提供备品服务，备品满足同样要求。

	8.2
	保修期内已购软件免费升级

	8.3
	提供新增软、硬件购置折扣计价方式

	8.4
	提供全部零件编号及价格，零件保证供应10年以上;否则依本院设备残值回收

	8.5
	国外零件取得速度保证3日内，维修期间提供备机

	九
	人员训练

	9.1
	装机完成，厂商需配合院方安排，免费指导使用人员进行操作训练，直至完全熟练掌握操作流程及日常保养流程

	9.2
	提供原厂完整课程维修技术训练2名(含学费)：课程学费、住宿地点与训练地点间之交通由得标厂商负责，机票费、日常生活费由本院自理

	9.3
	操作手册,2份中文或英文原版手册

	9.4
	维修手册,2份中文或英文原版手册；内容需包含：
1电子控制线路图
2电子控制线路解说
3功能测试步骤与调整校正说明
4零件分布图
5保养校正作业内容
6故障原因与排除方式解说
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