| 一.设备名称： |  | 800毫安以上数字减影血管造影X线机（DSA，双向） |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 二.数量 |  | 1套 |  |
| 三.用途 |  | 设备用途：备开展介入手术能力，满足心、脑、周围血管的造影和介入治疗需要 |  |
| 四.主要组成 |  | 全自动双向 C 型臂，导管床，高压发生器，球管，非晶硅数字化探测器，能够完全满足数字化平板采集特点的数字图像处理系统，存储系统（含各种分析软件），控制操作系统，连接电缆以及附属设备。 |  |
| 五.技术规格 |  |  |  |
| 1 |  | 机架系统: |  |
| 1.1 |  | 全自动双向C型臂，具备落地式C臂与悬吊式C臂 |  |
| 1.2 |  | 具备智能床旁控制系统，可以控制机架和导管床的运动 |  |
| 1.3 |  | 落地C臂正位CRA≥55°，CAU≥45°，RAO≥130°，LAO≥130° |  |
| 1.4 |  | 悬吊C臂侧位CRA≥55°，CAU≥55°，LAO≥120°； |  |
| 1.5 |  | 落地C臂旋转速度（非旋转采集）≥25°/s； |  |
| 1.6 |  | 具备自动位置控制功能 |  |
| 2 |  | 导管床: |  |
| 2.1 |  | 碳纤维浮动床面 |  |
| 2.2 |  | 床长≥280cm |  |
| 2.3 |  | 床宽≥45cm |  |
| 2.4 |  | 床的最大病人承重≥250KG |  |
| 2.5 |  | 导管床手臂支架，床垫，输液支架 |  |
| 3 |  | 液晶触摸控制屏 |  |
| 3.1 |  | 检查床旁具备液晶触摸控制屏 |  |
| 3.2 |  | 液晶触摸控制屏可置于导管床三边，满足不同临床操作需求 |  |
| 4 |  | X线高压发生器装置： |  |
| 4.1 |  | 发生器功率≥100KW |  |
| 4.2 |  | 最大管电流支持≥1000mA （100KV/100KW时） |  |
| 4.3 |  | 最小管电流≤0.5mA |  |
| 4.4 |  | 最大管电压≥125KV |  |
| 5 |  | X线球管： |  |
| 5.1 |  | 最大连续透视功率≥3500W |  |
| 5.2 |  | 最大透视管电流≥250mA |  |
| 5.3 |  | 球管阳极连续高速旋转，转速≥9000转/分，包括透视及采集 |  |
| 5.4 |  | 阳极热容量≥5MHU |  |
| 5.5 |  | 管套热容量≥7.3MHU |  |
| 5.6 |  | 最大阳极冷却速率≥1750kHU/min |  |
| 5.7 |  | 球管焦点≥3个 |  |
| 6 |  | 落地 C 臂、悬吊 C 臂数字化平板探测器 |  |
| 6.1 |  | 采用碘化铯非晶硅数字化平板探测器技术 |  |
| 6.2 |  | 平板有效探测面积≥29cm*38cm |  |
| 6.3 |  | 平板分辨率≥3.25LP/mm |  |
| 6.4 |  | 平板像素尺寸≤154μm |  |
| 7 |  | 图像采集及处理系统： |  |
| 7.1 |  | 主机配备双工作站处理系统，分别完成图象采集和后处理操作 |  |
| 8 |  | 高级图像后处理工作站 |  |
| 9 |  | 主机部分 |  |
| 9.1 |  | 3.1GHz以上CPU，四核，500G硬盘 |  |
| 10 |  | 射线剂量防护技术： |  |
| 10.1 |  | 可以提供低剂量的透视协议 |  |
| 五 |  | 网络连接需求 |  |
| 5.1 |  | 设备需支持与医院HIS、PACS、LIS、RIS等系统数据交互 |  |
| 5.2 |  | 免费提供与医院HIS、PACS、LIS、RIS等系统的对接服务，支持包括但不限于以下接口：患者信息获取、医嘱项目获取、结构化结果回传、图片结果回传、附件报告回传、视频输出接口等（含免费接口开发）。同时，也支持其他经医院认可的对接方式 （响应内容需要列明具体的数据接口实现方案） |  |
| 六 |  | 安装与调试 |  |
| 6.1 |  | 中标厂商负责场地规划、搬运、安装、调试，包括设备到货至安装期间之搬运及保险; 保险需包括人员及设备之全额保险 |  |
| 6.2 |  | 如现场条件无法安装，中标厂商负责调整设备以满足现场条件 |  |
| 6.3 |  | 安装完成需提交安装报告书与质量报告书 |  |
| 6.4 |  | 本规格书经厂商填报后，为合约之一部分，验收时依本规格书逐项比对 |  |
| 6.5 |  | 安装完成经检点各项配件; 功能及实际使用测试各项软件一个月无异常，且完整提供各项文件经审查通过，为验收完成 |  |
| 6.6 |  | 维修软件须免费提供至设备报废 |  |
| 6.7 |  | 厂商需负责清理安装所产生的废弃物 |  |
| 6.8 |  | 厂商需负责安装现场整洁; 若有损坏需负责恢复原状 |  |
| 七 |  | 设备证照及厂商资质 |  |
| 7.1 |  | 医疗器械“三证”齐全 |  |
| 7.2 |  | 代理商需为本地二级以上代理，并提供设备生产厂商半年期以上授权书 |  |
| 7.3 |  | 依国家法规规定提供强检及计量证书：负责设备首次计量、质控等安装后检测，并取得相关证照 |  |
| 八 |  | 保修条款 |  |
| 8.1 |  | 自设备验收完成之日起≥2年全责免费保修，零配件免费;保修期内并依原厂规定执行定期保养与校正，中标厂商提供保养工具及设备。24小时不能排除故障要求提供备品服务，备品满足同样要求。 |  |
| 8.2 |  | 保修期内已购软件免费升级 |  |
| 8.3 |  | 提供新增软、硬件购置折扣计价方式 |  |
| 8.4 |  | 提供全部零件编号及价格，零件保证供应10年以上;否则依本院设备残值回收 |  |
| 8.5 |  | 国外零件取得速度保证3日内，维修期间提供备机 |  |
| 九 |  | 人员训练 |  |
| 9.1 |  | 装机完成，厂商需配合院方安排，免费指导使用人员进行操作训练，直至完全熟练掌握操作流程及日常保养流程 |  |
| 9.2 |  | 提供原厂完整课程维修技术训练2名(含学费)：课程学费、住宿地点与训练地点间之交通由得标厂商负责，机票费、日常生活费由本院自理 |  |
| 9.3 |  | 操作手册,2份中文或英文原版手册 |  |
| 9.4 |  | 维修手册,2份中文或英文原版手册；内容需包含： 1电子控制线路图 2电子控制线路解说 3功能测试步骤与调整校正说明 4零件分布图 5保养校正作业内容 6故障原因与排除方式解说 |  |