正置荧光显微镜 规格说明书

	规格说明书

	一、
	名称：正置荧光显微镜

	二、
	用途：用于普通染色的切片荧光观察，以及临床、科研常规显微检验工作

	三、
	一般规格和要求：

	3.1
	设备先进、材质好、结构合理、加工精密

	3.2
	设备运行平稳、可靠

	3.3
	便于管理、操作、养护和维修

	四
	主要技术和性能规格要求

	4.1
	光学系统：无限远校正光学系统。

	4.2
	具有明场、荧光观察方法。

	4.3
	≥6 位物镜转换器，具有智能编码功能，光强随物镜变换自动调整并记忆

	4.4
	放大倍数：12.5-400X。

	4.5
	透射光照明：LED 光源，寿命≥50000小时。

	4.6
	目镜：10×，视野数≥25mm，含目镜罩，屈光度可调节

	4.7
	载物台： 同轴驱动、高/低位置可调、扭矩可调、高抗磨损性陶瓷覆盖层载 物台

	4.8
	显示屏可显示当前物镜倍数、物镜类型（干镜、水镜、油镜）；可对光强、光源类型（透射光、荧光、混合）、市场光阑及孔径光阑、荧光挡板类型（圆形矩形）进行调节。

	4.9
	物镜，所有物镜均为荧光高端物镜， 平场半复消色差物镜，至少包含1.25X(NA≥0.04)；5X (NA≥0.12)；10X (NA≥0.25)； 20X (NA≥0.55)； 40X (NA≥0.8)；100X (NA≥1.32)

	4.10
	显微镜主机荧光光强≥5档电动调节：可精确选择荧光激发强度，防止样本 淬灭，同时可记忆当时的荧光强度，也可通过软件调节

	4.11
	≥5种圆型荧光视场光阑：防止荧光淬灭；6种矩型视场光阑：根据不同物镜 放大倍数，旋转至不同视场光阑，以适应CCD靶面积大小，从而提高CCD图像 信噪比

	4.12
	荧光照明，≥2000小时长寿命金属卤素灯宽光谱，高激发效率

	4.13
	紫外，蓝色，绿色，红色荧光激发可选

	4.14
	全自动荧光滤块转换：只需按一个键即实现不同颜色的荧光激发

	4.15
	电动荧光光闸：防止荧光淬灭

	4.16
	智能荧光光强记忆，转换物镜时自动匹配荧光光强

	4.17
	原装同品牌高分辨率高灵敏度显微专用成像系统

	4.18
	物理像素：≥2000万真实物理像素

	4.19
	配套专业图像采集分析工作站1套

	五
	网络连接需求

	5.1
	设备需支持与医院HIS、PACS、LIS、RIS等系统数据交互

	5.2
	免费提供与医院HIS、PACS、LIS、RIS等系统的对接服务，支持包括但不限于以下接口：患者信息获取、医嘱项目获取、结构化结果回传、图片结果回传、附件报告回传、视频输出接口等（含免费接口开发）。同时，也支持其他经医院认可的对接方式

（响应内容需要列明具体的数据接口实现方案）

	六
	安装与调试

	6.1
	中标厂商负责场地规划、搬运、安装、调试，包括设备到货至安装期间之搬运及保险; 保险需包括人员及设备之全额保险

	6.2
	如现场条件无法安装，中标厂商负责调整设备以满足现场条件

	6.3
	安装完成需提交安装报告书与质量报告书

	6.4
	本规格书经厂商填报后，为合约之一部分，验收时依本规格书逐项比对

	6.5
	安装完成经检点各项配件; 功能及实际使用测试各项软件一个月无异常，且完整提供各项文件经审查通过，为验收完成

	6.6
	维修软件须免费提供至设备报废

	6.7
	厂商需负责清理安装所产生的废弃物

	6.8
	厂商需负责安装现场整洁; 若有损坏需负责恢复原状

	七
	设备证照及厂商资质

	7.1
	医疗器械“三证”齐全

	7.2
	代理商需为本地二级以上代理，并提供设备生产厂商半年期以上授权书

	7.3
	依国家法规规定提供强检及计量证书：负责设备首次计量、质控等安装后检测，并取得相关证照

	八
	保修条款

	8.1
	自设备验收完成之日起≥2年全责免费保修，零配件免费;保修期内并依原厂规定执行定期保养与校正，中标厂商提供保养工具及设备。24小时不能排除故障要求提供备品服务，备品满足同样要求。

	8.2
	保修期内已购软件免费升级

	8.3
	提供新增软、硬件购置折扣计价方式

	8.4
	提供全部零件编号及价格，零件保证供应10年以上;否则依本院设备残值回收

	8.5
	国外零件取得速度保证3日内，维修期间提供备机

	九
	人员训练

	9.1
	装机完成，厂商需配合院方安排，免费指导使用人员进行操作训练，直至完全熟练掌握操作流程及日常保养流程

	9.2
	提供原厂完整课程维修技术训练2名(含学费)：课程学费、住宿地点与训练地点间之交通由得标厂商负责，机票费、日常生活费由本院自理

	9.3
	操作手册,2份中文或英文原版手册

	9.4
	维修手册,2份中文或英文原版手册；内容需包含：
1电子控制线路图
2电子控制线路解说
3功能测试步骤与调整校正说明
4零件分布图
5保养校正作业内容
6故障原因与排除方式解说
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