激光眼科诊断仪 规格说明书

	规格说明书

	一、
	名称：激光眼科诊断仪

	二、
	用途：用于

	三、
	一般规格和要求：

	3.1
	设备先进、材质好、结构合理、加工精密

	3.2
	设备运行平稳、可靠

	3.3
	便于管理、操作、养护和维修

	四
	主要技术和性能规格要求

	4.1
	眼用照相机

	4.1.1
	具备红色、绿色和蓝色光通道分解查看功能

	4.1.2
	具备绿自发荧光成像模式，检测范围：吸收光630-750nm内的荧光团

	4.1.3
	具备蓝自发荧光成像模式，检测范围：吸收光532-650nm范围的所有荧光团

	4.1.4
	具备红外成像成像模式

	4.1.5
	具备外眼、眼表成像拍摄模式

	4.1.6
	具备立体成像拍摄模式

	4.1.7
	屈光补偿范围：-24D～+20D连续可调

	4.1.8
	具备自动对焦、自动增益、自动拼图、眼自动识别功能

	4.1.9
	工作站：CPU：i5或以上功能，内存≥8 GB，存储硬盘≥1TB，显示器≥22英寸

	4.2
	视野分析仪

	4.2.1
	有阈值检查和筛选检查功能

	4.2.2
	具备快速检测功能：正常患者≤2分钟内完成检查

	4.2.3
	具备青光眼半视野分析功能

	4.2.4
	具备青光眼评估随访功能

	4.2.5
	刺激光颜色：至少包括白-白，蓝-白，红-白，蓝-黄

	4.2.6
	具备可测量中心凹阈值功能

	4.2.7
	阈值测试程序≥5种

	4.2.8
	筛选测试程序≥5种

	4.2.9
	具备自动瞳孔直径测量功能

	4.2.10
	具备实时眼位查看功能

	4.3
	眼底照相机

	4.3.1
	免散瞳

	4.3.2
	屈光：-20D～+20D可调

	4.3.3
	对焦模式：实时对焦、手动对焦

	4.4
	验光仪

	4.4.1
	球镜测量范围：-20D ～ +20D

	4.4.2
	柱镜测量范围：-10D ～ +10D

	4.4.3
	柱镜轴向测量范围：0°～ 180°

	4.4.4
	最小测量瞳孔直径：≤2.0mm

	4.4.5
	角膜曲率半径测量范围：5.00mm ～10.00mm

	4.4.6
	角膜屈光测量范围（角膜折射率=1.3375）：35D～65D

	4.5
	眼压计

	4.5.1
	眼压测量范围：1mmHg～30mmHg，精度≤0.1mmHg；1mmHg～60mmHg，精度≤1mmHg

	4.5.2
	具备角膜厚度矫正眼压功能，输入角膜厚度可自动校准眼压

	4.5.3
	备追加测量功能，喷气时如患者眼皮遮挡，自动提示错误，并追加测量

	4.5.4
	具备人工晶体测量模式

	4.5.5
	显示屏≥8 英寸

	五
	网络连接需求

	5.1
	设备需支持与医院HIS、PACS、LIS、RIS等系统数据交互

	5.2
	免费提供与医院HIS、PACS、LIS、RIS等系统的对接服务，支持包括但不限于以下接口：患者信息获取、医嘱项目获取、结构化结果回传、图片结果回传、附件报告回传、视频输出接口等（含免费接口开发）。同时，也支持其他经医院认可的对接方式

（响应内容需要列明具体的数据接口实现方案）

	六
	安装与调试

	6.1
	中标厂商负责场地规划、搬运、安装、调试，包括设备到货至安装期间之搬运及保险; 保险需包括人员及设备之全额保险

	6.2
	如现场条件无法安装，中标厂商负责调整设备以满足现场条件

	6.3
	安装完成需提交安装报告书与质量报告书

	6.4
	本规格书经厂商填报后，为合约之一部分，验收时依本规格书逐项比对

	6.5
	安装完成经检点各项配件; 功能及实际使用测试各项软件一个月无异常，且完整提供各项文件经审查通过，为验收完成

	6.6
	维修软件须免费提供至设备报废

	6.7
	厂商需负责清理安装所产生的废弃物

	6.8
	厂商需负责安装现场整洁; 若有损坏需负责恢复原状

	七
	设备证照及厂商资质

	7.1
	医疗器械“三证”齐全

	7.2
	代理商需为本地二级以上代理，并提供设备生产厂商半年期以上授权书

	7.3
	依国家法规规定提供强检及计量证书：负责设备首次计量、质控等安装后检测，并取得相关证照

	八
	保修条款

	8.1
	自设备验收完成之日起≥2年全责免费保修，零配件免费;保修期内并依原厂规定执行定期保养与校正，中标厂商提供保养工具及设备。24小时不能排除故障要求提供备品服务，备品满足同样要求。

	8.2
	保修期内已购软件免费升级

	8.3
	提供新增软、硬件购置折扣计价方式

	8.4
	提供全部零件编号及价格，零件保证供应10年以上;否则依本院设备残值回收

	8.5
	国外零件取得速度保证3日内，维修期间提供备机

	九
	人员训练

	9.1
	装机完成，厂商需配合院方安排，免费指导使用人员进行操作训练，直至完全熟练掌握操作流程及日常保养流程

	9.2
	提供原厂完整课程维修技术训练2名(含学费)：课程学费、住宿地点与训练地点间之交通由得标厂商负责，机票费、日常生活费由本院自理

	9.3
	操作手册,2份中文或英文原版手册

	9.4
	维修手册,2份中文或英文原版手册；内容需包含：
1电子控制线路图
2电子控制线路解说
3功能测试步骤与调整校正说明
4零件分布图
5保养校正作业内容
6故障原因与排除方式解说
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